| ОКПД2 26.51.53.140 |  |
| --- | --- |
| Утвержден КРАУ2.844.005-03-ЛУ |  |

АНАЛИЗАТОР ТОЧЕК РОСЫ

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЙ

«КОНГ-Прима-10»

Руководство по эксплуатации

КРАУ2.844.005-03 РЭ

Уважаемый заказчик!

Благодарим Вас за интерес, проявленный к продукции, выпускаемой фирмой «Вымпел».

Может быть, у Вас имеется обширный опыт работы с приборами нашего производства, а может быть, это Ваш первый прибор фирмы «Вымпел».

В обоих случаях у нас к Вам просьба – в Ваших собственных интересах не откладывайте настоящее руководство по эксплуатации в сторону, не прочитав его!

Выражаем надежду на то, что содержащаяся в руководстве информация будет Вам полезна.

Данная информация базируется на наших современных знаниях и передовом опыте.

Изготовитель заверяет, что поставляемая продукция соответствует техническим данным, приведенным в настоящем руководстве, и отвечает требованиям к безопасности и качеству.

***

Никакая часть настоящего руководства не может быть воспроизведена или записана в поисковой системе, или перенесена и передана третьим лицам в любой форме (механическими, фотокопирующими, записывающими или другими средствами) без предварительного получения письменного разрешения изготовителя. Никаких лицензий по использованию технологий изготовителя данная публикация не предоставляет.

***

Внимательно ознакомьтесь с руководством, с приведенными в нем ограничениями, указаниями и рекомендациями.

***

Обо всех недостатках в работе и конструкции прибора, замечаниях и предложениях по содержанию эксплуатационной документации просим сообщать по адресу:

| ООО «НПФ «Вымпел» | ООО «ТК Вымпел» |
| --- | --- |
| Юридический адрес: Российская Федерация, 410002, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Московская, 66. | Юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, 119121, Москва, Первый Вражский пер., 4 |
| Т: +7 (8452) 74 03 83 | Т: +7 (499) 255 85 63 |
| Т: +7 (8452) 74 02 85 | Ф: +7 (495) 933 29 39 |
| Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, а/я 4 | E: info@npovympel.ru |
| E: saratov@npovympel.ru www.vympel.group |  |

Желаем Вам успехов в работе!

Содержание

Обозначения и сокращения	5

1 Описание и работа анализатора	6

1.1 Назначение анализатора	6

1.2 Состав анализатора	6

1.3 Метод измерения ТТРВ и ТТРУВ	6

1.4 Общее описание анализатора	8

1.5 Описание и работа составных частей анализатора	12

1.6 Коммуникационные возможности анализатора	20

1.7 Меню анализатора	21

1.8 Алгоритм функционирования анализатора	24

1.9 Обеспечение взрывозащищенности	25

1.10 Маркировка и пломбирование	26

1.11 Упаковка	27

2 Монтаж анализатора	28

2.1 Общие указания по приему анализатора	28

2.2 Общие указания по монтажу	28

2.3 Эксплуатационные ограничения	29

2.4 Обеспечение взрывозащищенности при монтаже	29

2.5 Монтаж ПТР	30

2.6 Монтаж СПГ	31

2.7 Монтаж пробоотборной линии	32

2.8 Монтаж анализатора в термошкафу	32

2.9 Монтаж ИБ	32

2.10 Монтаж блоков питания	33

3 Использование по назначению	34

3.1 Требования безопасности	34

3.2 Действия в экстремальных условиях	34

3.3 Подготовка анализатора к работе	35

3.4 Включение анализатора	36

3.5 Настройка режима индикации анализатора	38

3.6 Измерение температуры точки росы по воде	38

3.7 Расчет ТТРВ при давлении, отличном от давления, при котором	39

проводилось измерение	39

3.8 Определение значений массовой концентрации и объемной  доли воды	40

3.9 Измерение температуры точки росы по углеводородам	40

3.10 Хранение и обработка результатов измерений	41

4 Техническое обслуживание анализатора	42

4.1 Общие указания	42

4.2 Порядок технического обслуживания анализатора	42

5 Текущий ремонт анализатора	48

6 Хранение	48

7 Транспортирование	48

8 Утилизация	48

Приложение А (обязательное) Условное обозначение изделия	49

Приложение Б (справочное) Анализатор точек росы «КОНГ-Прима-10». Выводные клеммы	50

Приложение В (обязательное) Схемы электрические соединений анализатора

«КОНГ-Прима-10»	52

Приложение Г (справочное) Общий вид и габаритные размеры преобразователя точки росы

КРАУ2.848.004 (-01,-02)	61

Приложение Д (справочное) Общий вид и габаритные размеры блока интерфейсного

КРАУ3.622.002-01	62

Приложение Е (обязательное) Монтаж преобразователя точки росы КРАУ2.848.004	63

Приложение Ж (справочное) Монтаж преобразователя точки росы КРАУ2.848.004 с комплектом

сменных частей газоподвода КРАУ4.079.013	64

Приложение И (справочное) Система подготовки газа КРАУ2.848.012	65

Приложение И1 (справочное) Система подготовки газа КРАУ2.848.012-01	67

Приложение И2 (справочное) Система подготовки газа КРАУ2.848.012-02	69

Приложение И3 (справочное) Система подготовки газа КРАУ2.848.012-03	71

Приложение И4 (справочное) Система подготовки газа КРАУ2.848.012-04	73

Приложение К (справочное) Система подготовки газа КРАУ2.848.013	75

Приложение Л (обязательное) Схема газовая общая СПГ КРАУ2.848.012 и

СПГ КРАУ2.848.013	77

Приложение М (справочное) Комплект для подключения СПГ-012 (-01) и СПГ-013

КРАУ4.078.182	78

Приложение М1 (справочное) Комплект для подключения СПГ-012-02 (-03, -04) и СПГ-013

КРАУ4.078.183	84

Приложение М2 (справочное) Комплект для подключения СПГ-012 (-01) КРАУ4.078.184	91

Приложение М3 (справочное) Комплект для подключения СПГ-012-02 (-03, -04)

КРАУ4.078.185	97

Приложение М4 (справочное) Габаритные и присоединительные размеры шкафа ТШВ-1795 с

СПГ КРАУ2.848.012 (-01, -02) и СПГ КРАУ2.848.013	104

Приложение М5 (справочное) Габаритные и присоединительные размеры шкафа

КРАУ4.100.006 с СПГ КРАУ2.848.012 (-01, -02) и СПГ КРАУ2.848.013	105

Приложение М6 (справочное) Пробоотборные устройства КРАУ6.457.013, КРАУ6.457.174,

КРАУ6.457.175, КРАУ6.457.263 (-01), КРАУ6.457.264	106

Приложение М7 (справочное) Мембранный фильтр КРАУ6.457.176	108

Приложение М8 (справочное) Диэлектрическая вставка SS-12-MDE-6	111

Приложение М9 (справочное) Нагревательная лента HTP (для секции 15СМБЭ2)	112

Приложение М10 (обязательное) Подключение анализатора к нескольким измерительным трубопроводам	113

Приложение Н (справочное) Монтаж солнцезащитного навеса КРАУ6.172.001 на ПТР	114

Приложение Р (справочное) Преобразователь точки росы КРАУ2.848.004 (-01, -02). Чертеж

средств взрывозащиты 	115

Приложение С (справочное) Сертификат об утверждении типа средств измерений	116

Приложение Т (справочное) Разрешительные документы	117

Приложение У (обязательное) Анализатор «КОНГ-Прима-10». Описание Мodbus регистров	119

Приложение У1 (обязательное) Анализатор «КОНГ-Прима-10». Чтение трасс из ИБ/ЦУБ	121

Приложение Ф (обязательное) Терминальная программа « Трасса-2»	130

Приложение Ш (справочное) Параметры анализатора «КОНГ-Прима-10» по умолчанию,

используемые для настройки алгоритма работы	141

Обозначения и сокращения

В настоящем документе применяют следующие обозначения и сокращения:

| HC | - | углеводороды |
| --- | --- | --- |
| Cm | - | массовая концентрация паров воды, мг/м3 |
| PPM | - | объемная концентрация паров воды, млн-1 |
| Wp | - | приведенная ТТР по воде |
| P | - | давление газа в измерительной камере, МПа |
| PC | - | персональный компьютер (ПК) |
| Pp | - | давление приведения, МПа |
| T | - | температура зеркала |
| Тк. | - | температура корпуса |
| ТТРВ (W) | - | температура точки росы по воде |
| ТТРУВ (HC) | - | температура точки росы по углеводородам |
| Туст. | - | температура уставки |
| АГНКС | - | автомобильные газонаполнительные компрессорные станции |
| БП | - | блок питания |
| ГРС | - | газораспределительная станция |
| ДСО | - | дополнительная ступень охлаждения |
| ИБ | - | интерфейсный блок |
| ИИС | - | информационные измерительные системы |
| ПИП | - | первичный измерительный преобразователь |
| ПО | - | программное обеспечение |
| ПТР | - | преобразователь точки росы |
| ПУЭ | - | правила устройства электроустановок |
| СИ | - | средство измерения |
| СПГ | - | система подготовки газа |
| ТП | - | терминальная программа |
| ТЭБ | - | термоэлектрическая батарея |
| УВ | - | углеводороды |
| ЦУБ | - | центральный управляющий блок |
| ЧЭ | - | чувствительный элемент (конденсационное зеркало) |

Настоящее руководство предназначено для изучения правил эксплуатации анализатора точек росы интерференционного «КОНГ-Прима-10» КРАУ2.844.005-03 (далее - анализатор, прибор), ознакомления с его конструкцией и принципом работы, монтажа, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования.

Обслуживание анализатора должно производиться квалифицированным персоналом.

# Описание и работа анализатора

Назначение анализатора

Анализаторы точек росы интерференционные «КОНГ-Прима-10» (далее – анализатор, прибор) предназначены для измерения температуры точки росы по воде (далее – ТТРВ) и/или температуры точки росы по углеводородам (далее - ТТРУВ) в природном газе и других газах. Измерения производятся при рабочем давлении измеряемой среды или давлениях в диапазоне от рабочего до атмосферного.

Состав анализатора

В состав анализатора могут входить (комплектация определяется при заказе):

преобразователь точки росы КРАУ2.848.004, КРАУ2.848.004-01, КРАУ2.848.004-02 (далее - ПТР);

интерфейсный блок КРАУ3.622.002-01 (далее - ИБ);

система подготовки газа КРАУ2.848.012, КРАУ2.848.012-01, КРАУ2.848.012-02, КРАУ2.848.012-03, КРАУ2.848.012-04 и КРАУ2.848.013 (далее - СПГ);

комплект для подключения систем подготовки газа (КПС) (см. п.1.5.6);

ПО  «ОРС-сервер» КРАУ2.844.005 Д23 для обеспечения взаимодействия анализатора с информационно-измерительными системами  верхнего уровня и выполнения пересчета измеренных значений ТТРВ (ºС) во влагосодержание (мг/м³) и приведения измеренных значений ТТРВ природного газа к давлению, отличному от давления при котором проводилось измерение.

Комплектность анализатора при поставке указана в формуляре КРАУ2.844.005-03 ФО (раздел 4).

Обозначение анализатора – в соответствии с приложением А.

Метод измерения ТТРВ и ТТРУВ

Анализатор относится к классу потоковых автоматических конденсационных гигрометров.

Анализатор работает по принципу «охлаждаемого зеркала» (конденсационный метод измерения точки росы). Метод определения температуры точки росы, реализованный в анализаторе, соответствует ГОСТ Р 53763-2009 «Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по воде», ГОСТ Р 53762-2009 «Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по углеводородам», ГОСТ 20060-2021 «Газ природный. Определение температуры точки росы по воде» и ГОСТ 20061-2021 «Газ природный. Определение температуры точки росы по углеводородам».

Конденсационный метод измерения температуры точки росы, реализованный в анализаторе, заключается в охлаждении анализируемого газа до температуры, при которой начинается выпадение конденсата, и измерении данной температуры. Конденсат выпадает на плоской зеркальной поверхности охлаждаемой пластины, изготовленной из материала с высоким коэффициентом теплопроводности. Выпадение конденсата определяется оптической системой анализатора по изменению интенсивностей отраженного от зеркальной поверхности света. Температура конденсации определяется по термометру сопротивления, встроенному в пластину.

В анализаторе используется оригинальный запатентованный способ оптической регистрации выпадения конденсата на поверхность охлаждаемого зеркала. Особенность способа состоит в использовании эффекта полного преломления. Этот эффект проявляется при падении потока вертикально поляризованных волн (в нашем случае это излучение от полупроводникового лазера) на границу раздела сред «исследуемый газ – охлаждаемое зеркало» под углом Брюстера и заключается в отсутствии отражённой волны.

Образующаяся на зеркале при его охлаждении пленка конденсата нарушает эффект полного преломления, появляется отражённый от зеркала сигнал, регистрируемый оптической системой анализатора.

Детектирование ТТРВ и ТТРУВ производится по различию отражающих свойств тонких плёнок воды и углеводородов.

Согласно  законам физической оптики  при некотором угле падения α на границе двух диэлектрических сред происходит полная поляризация отраженной волны в плоскости, перпендикулярной плоскости падения.

Угол Брюстера α вычисляют по формуле

tgα  = n3 /n1 ,                                                        (1)

где  n1 – показатель преломления газовой среды;

n3 – показатель преломления материала зеркала.

Таким образом, при освещении диэлектрического зеркала поляризованным в плоскости падения светом и выполнении условия Брюстера отраженная волна отсутствует (см. рисунок 1). При этом система регистрации фиксирует нулевой уровень фотосигнала с фотоприемников U0.

α – угол Брюстера; 1 – диэлектрическое охлаждаемое зеркало; 2 – исследуемая среда (газ); S – лазерный диод; F1, F2 – фотоприемники системы регистрации; U0 – нулевой сигнал фотоприемника F1(F2)

Рисунок 1

Для идентификации конденсирующихся из газа воды и/или углеводородов использованы различия в отражающих свойствах образующегося на зеркале конденсата.

При охлаждении зеркала и появлении на поверхности капель конденсирующихся паров воды происходит интенсивное рассеяние света. Система регистрации реагирует на процесс конденсации паров воды возрастанием уровня фотосигнала, поступающего с фотоприемника F1 (см. рисунок 2). Уровень фотосигнала зависит от количества воды, сконденсировавшейся на поверхности охлаждаемого зеркала.

1 – диэлектрическое охлаждаемое зеркало; 2 – исследуемая среда (газ);  U1 – сигнал фотоприемника F1

Рисунок 2 – Рассеяние света при конденсации паров воды

на охлаждаемую поверхность зеркала

При образовании на зеркале тонкой пленки углеводородов 2 (см. рисунок 3), имеющей показатель преломления n2 отличный от n3, угол падения становится отличным от угла Брюстера и появляется волна, отраженная от границы раздела сред «газ – пленка». Кроме того, ввиду оптической прозрачности сконденсированной пленки появляется вторая отраженная волна от границы раздела «пленка – зеркало».

В результате фотоприемник F2 фиксирует два отраженных луча, которые образуют интерференционную картину (см. рисунок 3).

1 – диэлектрическое охлаждаемое зеркало; 2 – пленка сконденсированного углеводорода;

3 – исследуемая среда (газ); U2 – сигнал фотоприемника F2

Рисунок 3 – Схема распространения света

при наличии на зеркале пленки конденсата

Наличие в анализаторе двух информационных каналов даёт возможность однозначно и с высокой степенью точности идентифицировать конденсацию на зеркале анализатора углеводородов и воды.

Общее описание анализатора

Анализатор обеспечивает:

измерение ТТРВ  и/или ТТРУВ  при рабочем давлении измеряемой среды;

регистрацию измеренных значений ТТР и значений избыточного давления в энергонезависимой памяти анализатора;

определение текущих расчетных значений ТТРВ при абсолютном давлении, отличном от давления, при котором проводилось измерение;

определение текущих значений массовой концентрации паров воды (мг/м3) и объёмной доли паров воды (млн-1);

цифровую индикацию измеренных значений ТТР (ºС), расчетных значений ТТРВ при давлении, отличном от рабочего, массовой концентрации паров воды (мг/м3), объёмной доли паров воды (млн-1) и избыточного давления (МПа);

возможность передачи информации о работе анализатора, измеренных значениях ТТР, расчетных значениях ТТРВ при абсолютном давлении (задается пользователем), отличном от давления, при котором проводилось измерение, и значения расчетного давления, массовой концентрации паров воды (мг/м3), объёмной доли паров воды (млн-1), избыточного давления (МПа) в другие измерительно-информационные системы через интерфейс RS-485 по стандартному протоколу Modbus RTU;

возможность передачи информации об измеренных значениях ТТРВ и ТТРУВ через аналоговый интерфейс 4-20 мА;

определение ТТРВ при абсолютном давлении, отличном от давления, при котором проводилось измерение, с помощью ТП «Трасса-2» (см. приложение Ф) или с ПО «ОРС-сервер».

Определение массовой концентрации паров воды, объемной доли паров воды и ТТРВ при абсолютном давлении, отличном от давления, при котором проводилось измерение, в зависимости от настроек анализатора и ТП «Трасса-2» и ПО «ОРС-сервер», производится в соответствии с:

ГОСТ 20060-83 при температуре 20 ºС и давлении 0,101 МПа;

ГОСТ Р 53763-2009 при температуре 20 ºС и давлении 0,101 МПа;

таблицами, согласованными для применения на приграничных газоизмерительных станциях при температуре 20 ºС и давлении 0,101 МПа;

международным стандартом ISO 18453:2004 для нормальных условий (температура 0 ºС и давление 0,101 МПа).

### ПТР при работе в составе анализатора выполняет следующие функции:

измерение первичных сигналов и их нормализация;

автоматическое управление процессом измерения с учетом настроек, предустановленных из ИБ;

автоматическая диагностика составных частей ПТР и передача информации о самодиагностике в ИБ;

визуализация измеренных значений ТТР на встроенном индикаторе.

ИБ в составе анализатора выполняет следующие функции:

управление процессом измерения в ПТР и обработка результатов измерения;

управление работой дополнительной ступени охлаждения в СПГ КРАУ2.848.012 (-01);

настройка параметров процессов;

хранение измеренных значений ТТР и давления (при условии подключения датчика давления) не менее 2 лет;

передача информации в другие ИИС через интерфейс RS-485 по стандартному протоколу Modbus RTU и через аналоговый интерфейс 4-20 мА;

передача информации в другие ИИС через технологический интерфейс RS-232.

Программное обеспечение, поставляемое в составе анализатора, устанавливается на портативный компьютер и обеспечивает:

конфигурирование, он-лайн контроль работы и накопление информации о работе прибора с помощью ТП «Hygrovision» (см. КРАУ1.456.045 И);

обработку данных, хранящихся в ИБ анализатора, с помощью ТП «Трасса-2» (см. приложение Ф).

Анализаторы зарегистрированы в государственном реестре средств измерений под № 28228-21. Сертификат об утверждении типа средств измерений приведён в приложении С.

Технические характеристики анализатора – в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Обозначение изделия | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Метод измерения точки росы | Конденсационный (ГОСТ Р 53762-2009, ГОСТ Р 53763-2009, ГОСТ 20060-2021, ГОСТ 20061-2021) |
| Используемые единицы влажности | °С, мг/м3, млн-1 |
| Диапазон измерения температуры точки росы, °С | по воде | ПТР КРАУ2.848. 004, ПТР КРАУ2.848.004-01 | От минус 30 до плюс 30 |
|  |  | ПТР КРАУ2.848.004-01 (-02) * | От минус 50 до плюс 10 |
|  | по углеводородам | ПТР КРАУ2.848.004, ПТР КРАУ2.848.004-01 | От минус 30 до плюс 30 |
|  |  | ПТР КРАУ2.848.004-01 (-02) * | От минус 30 до плюс 10 |
| Диапазон преобразования токового сигнала в значения давления, МПа | 0 – 6,3 (10; 16; 25) |
| Диапазон преобразования измеренных значений ТТР в массовую концентрацию паров воды, мг/м3 | От 2 до 750 |
| Диапазон преобразования измеренных значений ТТР в объёмную долю паров воды, млн-1 | От 3 до 1000 |
| Пределы абсолютной погрешности при измерении точки росы, °С | по воде | (0,25 **, (1 |
|  | по углеводородам | (1 (чистый пропан) |
| Длительность цикла измерения температуры точки росы, мин | От 5 до 20 |
| Пределы допускаемой приведенной погрешности преобразований токового сигнала в значение давления, выраженной в процентах от верхнего предела измерений, % | ±0,1 |
| Пределы допускаемой приведенной погрешности преобразований измеряемой ТТР в значение тока, выраженной в процентах от верхнего предела измерений, % | ±0,2 |
| Характеристики пробы газа |
| Давление, МПа, не более | с ПТР КРАУ2.848.004, с СПГ КРАУ2.848.012 (-02, - 03), с СПГ КРАУ2.848.013 | 16 |
|  | с СПГ КРАУ2.848.012-01, с СПГ КРАУ2.848.012-04 | 25 |
| Температура, °С | От минус 20 до плюс 50 |
| Характеристики ПТР |
| Электрическое подключение | Кабель 4×0,75 мм 2 с наружным диаметром от 8,0 до 11,5 мм |
| Материалы, контактирующие с измеряемым газом | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, фторопласт 4, кварц, латунь ЛС59-1 |
| Средний расход газа через измерительную камеру, норм.л/мин | От 1 до 2 *** |
| Средний расход газа через канал дополнительного охлаждения (при измерении точки росы ниже минус 30 °С), норм.л/мин, не более | ПТР КРАУ2.848.004-01(-02) с СПГ КРАУ2.848.012(-01) | 15 |
| Маркировка взрывозащиты ПТР | 1Ex db mb IIA T5 Gb Х |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) для оболочки ПТР | IP65 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Монтаж | ПТР КРАУ2.848.004 | В помещении или на открытой площадке (взрывоопасная зона) |
|  | ПТР КРАУ2.848.004-01 ПТР КРАУ2.848.004-02 | В обогреваемом боксе / помещении (взрывоопасная зона) |
| Подключение к процессу | ПТР КРАУ2.848.004 | Устанавливается непосредственно на трубопроводе в монтажную втулку с внутренней резьбой М33×2 |
|  | ПТР КРАУ2.848.004-01(-02) с СПГ КРАУ2.848.012 (-01, -02, - 03, -04) и СПГ КРАУ2.848.013 | Соединение Swagelok под трубу с наружным диаметром 6 мм |
| Характеристики интерфейсного блока |
| Выходные сигналы | Цифровой | RS-232/RS-485 (протокол Modbus RTU) |
|  | Аналоговый | Два выхода (4-20) мА, нагрузка 400 Ом (max) |
|  | Дискретные | Два выхода типа «электронный ключ», нагрузка 30 В/2 А (max) |
| Питание аналогового выхода 4-20 мА | От источника питания вторичного блока |
| Входные сигналы | Аналоговый вход для подключения термометра сопротивления |
|  | Аналоговый вход 4-20 мА для подключения датчика давления |
| Подключение термометра сопротивления | 4-проводная линия, максимальная длина 300 м |
| Напряжение питания | Блок питания БП60Б-Д4-24С4) | От 90 до 264 В, 50 Гц, 3 А |
|  | ИБ КРАУ3.622.002-01 (от БП) | От 20 до 27 В |
|  | ПТР (от ИБ) | От 20 до 27 В |
| Общие технические данные |
| Масса, кг, не более | ПТР | 6,5 |
|  | ПТР с СПГ КРАУ2.848.012 (-01, -02, -03, -04) | 38,5 |
|  | ПТР с СПГ КРАУ2.848.013 | 20,0 |
|  | ИБ КРАУ3.622.002-01 | 0,85 |
|  | Блок питания БП60Б-Д4-24С *4) | 0,25 |
| Габаритные размеры, мм, не более | См. приложения Г, Д, М4, М6 (в зависимости от комплектации) |
|  | Блок питания БП60Б-Д4-24С *4) | 72×90×58 |
| Мощность, потребляемая анализатором | См. приложения М-М3 (в зависимости от комплектации) |
| Расстояние от ПТР до ИБ | Определяется сопротивлением соединительных кабелей и необходимостью обеспечить на входе ПТР напряжение питания не ниже 20 В |
| Срок службы, лет | 10 *5) |
| Условия эксплуатации анализатора |
| Рабочая температура окружающей среды, С° | ПТР КРАУ2.848.004 | От минус 40 до плюс 40 |
|  | ПТР КРАУ2.848.004-01 ПТР КРАУ2.848.004-02 | От плюс 10 до плюс 40 *6) |
|  | ИБ КРАУ3.622.002-01 | От плюс 1 до плюс 35 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Относительная влажность воздуха | ПТР | До 98 % при температуре плюс 35 (С и более низких без конденсации влаги (без прямого попадания атмосферных осадков) |
|  | ИБ | До 80 % при температуре плюс 35 (С |
| Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) | От 84,0 до 106,7 (от 630 до 800) |
| Механические воздействия | ПТР | Амплитуда виброперемещений до 0,15 мм в диапазоне частот от 10 до 55 Гц |
|  | ИБ | Амплитуда виброперемещений до 0,10 мм в диапазоне частот от 10 до 55 Гц |
| Постоянные магнитные поля или переменные поля промышленной частоты с напряженностью более 40 (400 для ПТР) А/м должны отсутствовать. |
| * В составе с СПГ КРАУ2.848.012 (-01). ** Для анализаторов с диапазоном измерений ТТР от минус 30 °C до плюс 30 °C, применяемых в лабораторных условиях. *** Под расходом газа в «норм. л/мин» (здесь и далее по тексту) понимается расход в л/мин при давлении газа 0,1 МПа. *4) Возможна замена на аналогичный. *5) Срок службы первичного измерительного преобразователя (в составе ПТР) – не менее 3 лет. *6) Температура ПТР, СПГ и пробоотборной линии должна быть не менее чем на 5 °С выше температуры точки росы газа (по воде и по углеводородам). |

Описание и работа составных частей анализатора

Преобразователь точки росы

Конструктивно ПТР состоит из датчика (ПИП) поз.1 , корпуса поз.2, крышек поз.3 и поз.4, газоподвода поз.5 и блока электроники, находящегося внутри корпуса поз.2       (см. приложение Г).

На лицевой стороне под прозрачным окном передней крышки ПТР расположены двухстрочный индикатор, предназначенный для индикации измеренных значений ТТР по воде и углеводородам, и индикатор нагрева корпуса (зеленый цвет – нагрев выключен, красный – включен). Сверху и снизу индикатора под крышкой расположены управляющие магнитные кнопки (см. рисунок 4), предназначенные для перевода ПТР в технологический режим. Управляющие магнитные кнопки расположены слева от центра индикатора. Воздействие на управляющие кнопки выполняется магнитным ключом, входящим в состав анализатора. При управлении магнитными кнопками необходимо учитывать ориентацию магнитного ключа  и задержку отработки команды: после замыкания контакта необходимо сделать паузу 1-2 с, а затем убрать магнитный ключ.

Рисунок 4 – Вид передней крышки ПТР с индикатором

Под задней крышкой ПТР находится клеммная колодка, предназначенная для подключения четырехжильного кабеля питания и связи RS-485.

Нумерация и назначение клемм приведены в приложении Б и на задней крышке ПТР.

Подключение кабеля к клеммной колодке ПТР осуществляется через кабельный ввод поз.10 (см. приложение Г).

Соединение ПТР с газоподводом осуществляется с помощью восьми крепежных оцинкованных болтов 7. Подключение ПТР в конкретном исполнении к трубопроводу описано в разделе 2.

Первичный измерительный преобразователь (ПИП), входящий в состав ПТР, является лазерным преобразователем. Он преобразует входной оптический сигнал и значение температуры ЧЭ в выходные электрические сигналы фотоприемников и термодатчика соответственно. Конструкция ПТР обеспечивает свободный доступ к ЧЭ ПИП для его очистки.

В зависимости от типа газоподвода ПТР имеет ряд конструктивных исполнений:

ПТР в исполнении КРАУ2.848.004 предназначен для монтажа непосредственно на трубопроводе и измерения ТТР при рабочем давлении до 16 МПа;

ПТР в исполнении КРАУ2.848.004-01 предназначен для подключения к трубопроводу по проточной схеме:

1) в комплектации с СПГ КРАУ2.848.012 может использоваться для измерения ТТРВ до минус 50 °С при рабочем давлении до 16 МПа;

2) в комплектации с СПГ КРАУ2.848.012-01 может использоваться для измерения ТТРВ до минус 50 °С при рабочем давлении до 25 МПа;

3) в комплектации с СПГ КРАУ2.848.012-02 (-03) может использоваться для измерения ТТРВ до минус 30 °С при рабочем давлении до 16 МПа;

4) в комплектации с СПГ КРАУ2.848.012-04 может использоваться для измерения ТТРВ до минус 30 °С при рабочем давлении до 25 МПа;

5) в комплектации с СПГ КРАУ2.848.013 может использоваться для измерения ТТРУВ до минус 30 °С при рабочем давлении 2,7 МПа (возможно изменение давления в диапазоне от 0 до 10 МПа, но не выше рабочего давления газа);

ПТР в исполнении КРАУ2.848.004-02 предназначен для подключения к трубопроводу по проточной схеме. ПТР в комплектации с СПГ КРАУ2.848.012-01 может быть использован для измерения ТТРВ до минус 50 °С при рабочем давлении до 25 МПа.

Датчик ПТР теплоизолирован от корпуса. Это позволяет более эффективно охлаждать датчик и исключить конденсацию влаги на корпусе ПТР (это актуально в местах с высокой влажностью окружающего воздуха).

Особенности измерения низких значений температуры точки росы:

а) степень охлаждения конденсационного зеркала с помощью термоэлектрической батареи (ТЭБ) зависит от:

  - рабочего давления в трубопроводе;

  - температуры окружающей среды (корпуса ПТР);

  - компонентного состава газа (наличия в газе ранее конденсирующихся углеводородов);

б) минимальная температура, достигаемая на конденсационном зеркале, в зависимости от температуры окружающей среды и рабочего давления измеряемой среды представлена в табл. 2.

Таблица 2 составлена без учета влияния на температуру точки росы ранее конденсируемых углеводородов и технологических примесей. Наличие в измеряемой среде ранее конденсируемых углеводородов может снижать эффективность охлаждения на величину от 10 °С до 15 °С.

Таблица 2 - Минимальная температура зеркала при различных соотношениях

давления газа и температуры корпуса ПТР

| Давление газа, МПа | Минимальная температура зеркала, °С |
| --- | --- |
|  | при температуре корпуса, °С |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 0,1 | -60 | -55 | -50 | -45 |
| 2,0 | -57 | -52 | -47 | -42 |
| 4,0 | -55 | -50 | -46 | -40 |
| 6,0 | -52 | -48 | -43 | -38 |
| 8,0 | -50 | -46 | -41 | -36 |
| 10,0 | -48 | -45 | -40 | -34 |
| 16,0 | -47 | -43 | -38 | -33 |

Из опыта эксплуатации анализаторов установлено, что для обеспечения диапазона измерения точки росы в магистральных газопроводах с рабочим давлением свыше 5,0 МПа рекомендуется устанавливать ПТР в кондиционируемых помещениях с температурой окружающей среды (20 ± 5) °С.

При отсутствии такой возможности следует учитывать, что при высокой окружающей температуре (плюс 30 °С и выше) для проведения измерений внизу диапазона измерения может потребоваться дополнительное охлаждение корпуса ПИП. Дополнительное охлаждение осуществляется путем пропускания хладагента через специальный канал в корпусе датчика.

Режим работы с дополнительным охлаждением реализован в СПГ КРАУ2.848.012(-01). Для охлаждения корпуса ПТР используется дроссельный эффект (эффект Джоуля-Томсона). Использование анализатора в комплектации с СПГ КРАУ2.848.012(-01) позволяет также расширить диапазон измерения точки росы до минус 50 °С.

Использование СПГ КРАУ2.848.012(-01) в комплектации с анализатором целесообразно при рабочих давлениях свыше 5,0 МПа. При низких давлениях необходимо использовать альтернативные способы дополнительного охлаждения (вихревая труба, углекислота и т.п.). Данные способы охлаждения рассматриваются и предлагаются потребителям индивидуально при заказе анализатора.

Интерфейсный блок

Общий вид ИБ показан на рисунке 5. Габаритные размеры ИБ приведены в приложении Д.

ИБ выполнен в пластиковом корпусе со степенью защиты по ГОСТ 14254-2015             (IEC 60529:2013) IP65.

Под фронтальной прозрачной крышкой расположены:

жидкокристаллический индикатор с подсветкой, на котором отображается информация о работе анализатора;

сигнальные светодиоды;

клавиатура из пяти кнопок. Доступ к клавиатуре возможен без открывания прозрачной крышки.

Под съемной (непрозрачной) фронтальной крышкой размещены:

винтовые клеммные зажимы для подключения внешних цепей;

сменный элемент питания.

Электрические кабели от внешних устройств вводятся в корпус через четыре гермоввода, уплотненные резиновыми кольцами.

Рисунок 5 – Общий вид ИБ

На лицевой панели ИБ расположены следующие органы управления и индикации (см. рисунок 6):

а) светодиоды:

| (– индикатор перегрева (переохлаждения) ПТР; | Рисунок 6 |
| --- | --- |
| – индикатор отсутствия связи с ПТР; (– индикатор загрязнения чувствительного элемента датчика ПТР; |  |
| (– индикатор питания ИБ. |  |

Порядок действий обслуживающего персонала при включении светодиодных индикаторов изложен в п.4.2.3;

б) кнопки управления:

1 и 3 – перемещение по меню, изменение разряда на единицу вверх или вниз;

2       – вход или изменение разрядов при задании значения;

4       – вход/выход или изменение разрядов при задании значения;

5       – подтверждение или вход, кратковременная смена режима индикации.

К разъёму RS-232 на боковой стенке корпуса блока может быть подключен терминальный компьютер с установленными ТП «Трасса-2» и ТП «Hygrovision». Компьютер подключается к разъёму RS-232 через кабель КРАУ4.841.011 из состава анализатора. Кроме этого, терминальный компьютер может быть подключен к клеммам интерфейса RS-485 (под съёмной фронтальной крышкой ИБ) через конвертер RS-485/USB (дополнительное оборудование).

Табличка со схемой внешних соединений размещена на внутренней стороне съемной крышки ИБ.

Блок питания (БП)

| На рисунке 7 изображен блок питания БП60Б-Д4-24С, поставляемый в составе интерфейсного блока. Допускается замена на аналогичный. БП предназначен для питания анализатора (ИБ) напряжением (24 ± 0,2) В постоянного тока. Габаритные размеры БП приведены в таблице 1. Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) для блока питания - IP20. Электрическая схема соединений анализатора приведена в приложении В. | Рисунок 7 |
| --- | --- |

Системы подготовки газа (СПГ)

СПГ применяются для подготовки пробы газа к измерениям ТТР.

В таблице 3 представлены основные характеристики и область применения СПГ в зависимости от исполнения.

Таблица 3

| Исполнение СПГ | Краткая характеристика | Применение |
| --- | --- | --- |
| КРАУ2.848.012 | 1 Макс. входное давление 16 МПа. 2 Мембранный фильтр в составе СПГ. 3 Дополнительная ступень охлаждения. 4 Нет входного регулятора давления | Измерение ТТРВ в газопроводах с рабочим давлением до 16 МПа при измерении ТТРВ до минус 50 (С или до минус 30 (С в газе с большим содержанием ранее конденсирующихся углеводородов |
| КРАУ 2.848.012-01 | 1 Макс. входное давление 25 МПа. 2 На входе СПГ установлены два регулятора давления. Первый - понижает давление в измерительной камере ПТР, второй – понижает давление на входе канала дополнительного охлаждения до 10 МПа. 3 На выходе СПГ установлен предохранительный клапан. Остальные характеристики аналогичны СПГ КРАУ2.848.012 | Установка на газопровод с рабочим давлением до 25 МПа (измерение ТТРВ при давлении ниже рабочего). В случае отказа регулятора давления на входе предохранительный клапан исключает повышение давления газа в системе более 16 МПа |
| КРАУ 2.848.012-02 | 1 Макс. входное давление 16 МПа. 2 Мембранный фильтр в составе СПГ. 3 Нет входного регулятора давления. 4 Нет элементов дополнительной ступени охлаждения | Измерение ТТРВ в газопроводах с рабочим давлением до 16 МПа. Диапазон измерения ТТРВ от минус 30 (С до плюс 30 (С. |
| КРАУ2.848.012-03 | 1 На входе СПГ установлен регулятор давления. Остальные характеристики аналогичны СПГ КРАУ2.848.012-02 | Установка на газопровод с рабочим давлением до 16 МПа (измерение ТТРВ при давлении ниже рабочего). |
| КРАУ2.848.012-04 | 1 Макс. входное давление 25 МПа. 2 Мембранный фильтр в составе СПГ. 3 На входе СПГ установлен регулятор давления. 4 На выходе СПГ установлен предохранительный клапан. 5 Нет элементов дополнительной ступени охлаждения | Измерение ТТРВ в газопроводах с рабочим давлением до 25 МПа. Диапазон измерения ТТРВ от минус 30 (С до плюс 30 (С. В случае отказа регулятора давления на входе предохранительный клапан исключает повышение давления газа в системе более 16 МПа |
| КРАУ 2.848.013 | 1 ПТР КРАУ2.848.004-01. 2 Макс. входное давление 16 МПа. 3 На входе СПГ регулятор давления (давление после регулятора 2,7 МПа). 4 Нет мембранного фильтра в составе СПГ. 5 Может подключаться к выходу СПГ КРАУ2.848.012 (-01, -02, -03, -04) или используется автономно | Измерение ТТРУВ при давлении 2,7 МПа (с возможностью изменения от 0 до 10 МПа) с целью определения максимальной температуры конденсации углеводородов |
| Примечание – Анализатор в комплектации с СПГ КРАУ2.848.012 (-02, - 03) может измерять ТТРУВ при рабочем давлении в трубопроводе, а в комплектации с СПГ КРАУ2.848.012-01 (-04), СПГ КРАУ2.848.013 при давлении, установленном регулятором давления на входе СПГ. |

СПГ КРАУ2.848.012 (-01, -02, -03, -04) обеспечивает:

фильтрацию механических и аэрозольных примесей измеряемого газа;

контроль расхода газа через измерительную камеру ПТР;

измерение давления в измерительной камере;

подготовку газа для охлаждения корпуса датчика (кроме СПГ КРАУ2.848.012-02 (-03, -04)).

СПГ КРАУ2.848.013 используется для подключения анализатора, предназначенного для измерения ТТРУВ при редуцированном давлении газа до 2,7 МПа (с возможностью изменения).

Габаритно-присоединительные размеры СПГ приведены в приложениях И-И4,  К.

СПГ КРАУ2.848.012 (см. рисунок И.2) состоит из линии подготовки газа для измерения и линии подготовки газа для охлаждения ПТР. Газ для измерения точки росы подается на Вход 1, газ для охлаждения ПТР подается на Вход 2:

а) составные части  линии подготовки газа для измерения точки росы:

- игольчатый клапан 7, установленный на Входе 1, используется для плавного заполнения газом измерительной камеры;

- игольчатый клапан 10 («Контрольный»), установленный после мембранного фильтра (поз.8) предназначен для подключения контрольного гигрометра;

- игольчатый клапан 12 («Выход») предназначен для подачи газа на вход СПГ КРАУ2.848.013 (при ее подключении);

- мембранный фильтр 8 предназначен для защиты анализатора от жидкости, которая может присутствовать в пробе газа. Состав газовой фазы остаётся неизменным после удаления жидкости;

- шаровой кран 13 предназначен для отсечения потока газа от измерительной камеры анализатора при необходимости демонтажа ПТР;

- датчик давления 11 предназначен для вывода информации о текущем давлении в измерительной камере ПТР на верхний уровень. Это значение давления используется при приведении значений ТТРВ к давлению, отличному от давления, при котором проводилось измерение;

- регулятор давления обогреваемый 16 предназначен для поддержания давления газа в заданных пределах (от 0,2 до 0,3 МПа) перед ротаметром 17, контролирующим расход газа через измерительную камеру анализатора;

- регулятор давления обогреваемый 15 предназначен для поддержания давления газа в заданных пределах (от 0,2 до 0,3 МПа) перед ротаметром 18, контролирующим расход газа через вентиляционный выход мембранного фильтра 8;

- обратный клапан 19 защищает ротаметры 17, 18 от воздействия давления до      1,37 МПа, которое может возникнуть в выходном коллекторе при продувке других систем;

б) составные части линии подготовки газа для охлаждения ПТР:

  - фильтр 5 предназначен для очистки исследуемого газа от механических примесей;

  - игольчатый клапан 6 на Входе 2 используется для подачи газа на охлаждение;

  - электромагнитный клапан 3 открывает/закрывает проход газа через специальный канал в датчике ПТР и таким образом участвует в автоматическом регулировании температуры корпуса датчика. Клапаном управляет ИБ анализатора;

  - охлаждающее устройство (дроссель 14 и теплообменник 2). Охлаждение газа осуществляется за счет эффекта Джоуля-Томсона (охлаждение газа при расширении).

Конструктивные особенности СПГ КРАУ2.848.012-01, КРАУ2.848.012-02, КРАУ2.848.012-03 и КРАУ2.848.012-04.

В СПГ КРАУ2.848.012-01 в отличие от СПГ КРАУ2.848.012 дополнительно установлен регулятор давления (см. приложение И1, поз.22) и предохранительный клапан с комплектом пружин (см. приложение И1, поз.24).

В СПГ КРАУ2.848.012-02 (-03, -04) в отличие от СПГ КРАУ2.848.012 и КРАУ2.848.012-01 отсутствует линия подготовки газа для охлаждения ПТР и, соответственно, отсутствуют все ее составные части, указанные в п.1.5.5.5 б).

В СПГ КРАУ2.848.012-03 в отличие от СПГ КРАУ2.848.012-02 дополнительно установлен регулятор давления (см. приложение И3, поз.22).

В СПГ КРАУ2.848.012-04 в отличие от СПГ КРАУ2.848.012-02 дополнительно установлен регулятор давления (см. приложение И4, поз.22) и предохранительный клапан  (см. приложение И4, поз.24).

Дополнительный регулятор давления позволяет понижать давление исследуемого газа на входе в СПГ, а предохранительный клапан предназначен для обеспечения безопасной работы элементов СПГ. В случае отказа регулятора давления на входе предохранительный клапан исключает повышение давления газа в системе более 16 МПа.

Составные части СПГ КРАУ2.848.013 (см. рисунок К.2):

игольчатый клапан 6, установленный на входе, используется для плавного заполнения газом измерительной камеры;

регулятор давления обогреваемый 5 в комплекте с манометром 4 предназначен для установки давления 2,7 МПа в измерительной камере ПТР 1;

датчик давления 2 предназначен для вывода информации о текущем давлении в измерительной камере ПТР на верхний уровень;

обратный клапан 9 защищает ротаметр 8, контролирующий расход газа через измерительную камеру анализатора, от воздействия давления 1,37 МПа, которое может возникнуть в выходном коллекторе при продувке других систем.

Все составные части СПГ смонтированы на несущей металлической панели, которая крепится вертикально на стене с помощью четырех болтов М8.

В СПГ используются арматура и фитинги Swagelok. Для подключения к входному/выходным трубопроводам в СПГ используются соединительные муфты Swagelok SS-6MO-61, расположенные с правой и левой сторон СПГ (см. приложения И-И2, К) и предназначенные для подключения трубок с наружным диаметром 6 мм.

Подключение к пробоотборной линии производится с помощью муфт «Вход 1» и «Вход 2» (СПГ КРАУ2.848.012-02 (-03, -04) – с помощью муфты «Вход 1»).

Выпуск анализируемого газа и продувка пробоотборной линии производятся по трубкам, подключенным к муфтам «Выход 1» и «Выход 2» соответственно (СПГ КРАУ2.848.012-02 (-03, -04)  – к муфте «Выход 1»).

С левой стороны СПГ расположены выходные муфты «Выход» и «Контрольный». К муфте «Контрольный» осуществляется подключение дополнительного гигрометра для контроля показаний анализатора. Муфта «Выход» предназначена для соединения с муфтой «Вход» СПГ КРАУ2.848.013 (см. приложение К).

Выпуск анализируемого газа в СПГ КРАУ2.848.013 производится по трубке, подключенной к муфте «Выход».

Подключение датчика давления

Для определения концентрации паров воды и ТТРВ  при давлении, отличном от давления, при котором проводилось измерение, к ИБ необходимо подключить преобразователь избыточного давления с токовым выходом 4-20 мА. Преобразователь давления входит в состав СПГ.

При выборе и размещении первичного преобразователя давления вне СПГ необходимо учитывать следующее:

погрешность первичного преобразователя давления не должна быть более ± 0,25 %;

при отклонении давления, измеренного первичным преобразователем, от давления в измерительной камере ПТР на 0,1 МПа (за счет погрешности первичного преобразователя или из-за удалённости его от ПТР) температура точки росы изменяется на значение, не превышающее 0,4 °С.

Например, при выборе первичного преобразователя давления с верхним пределом 10 МПа погрешность при пересчёте точки росы на контрактное давление (за счет погрешности первичного преобразователя) не будет превышать 0,1 °С.

Настройка диапазона измерения датчика давления производится с помощью ТП «Hygrovision». Описание ТП «Hygrovision» приведено в руководстве пользователя КРАУ1.456.045 И, которое поставляется комплектно с анализатором.

Информация об измеренных значениях давления хранится в памяти ИБ, а текущее значение давления может быть выведено на индикатор ИБ.

Комплекты для подключения СПГ

Комплект, предназначенный для подключения СПГ КРАУ2.848.012 (-01) с СПГ КРАУ2.848.013 к измерительному трубопроводу, приведен в приложении М, комплект для подключения СПГ КРАУ2.848.012-02 (-03, -04) с СПГ КРАУ2.848.013 – в приложении М1, комплект для подключения СПГ КРАУ2.848.012 (-01) – в приложении М2, комплект для подключения СПГ КРАУ2.848.012-02 (-03, -04) – в приложении М3.

Комплекты включают в себя оборудование, необходимое для отбора газа из трубопровода, доставки газа до СПГ и для обогрева СПГ и пробоотборной линии.

Состав комплекта определяется проектом привязки и договором на поставку.

В состав комплекта могут входить следующие основные составные части (комплектность определяется при заказе):

шкаф обогреваемый теплоизолированный КРАУ4.100.006 или шкаф специализированный всепогодный ТШВ-1795;

устройство пробоотборное КРАУ6.457.013 (КРАУ6.457.174, КРАУ6.457.175, КРАУ6.457.263 (-01), КРАУ6.457.264);

фильтр КРАУ6.457.176;

пробоотборная линия;

диэлектрическая вставка SS-12-MDE-6;

составные части для обогрева пробоотборной линии и СПГ.

Устройство пробоотборное предназначено для установки на газопроводах с целью отбора газа для дальнейшего проведения замеров влажности при рабочем давлении. Пробоотборные устройства КРАУ6.457.013, КРАУ6.457.174, КРАУ6.457.175, КРАУ6.457.263 (-01), КРАУ6.457.264 применяются в зависимости от диаметра газопровода  и рабочего давления (см. приложение М6).

Фильтр КРАУ6.457.176 предназначен для защиты пробоотборной линии анализатора от жидкости, которая попадает в пробу газа. Фильтр монтируется вертикально над пробоотборным устройством. Технические характеристики и габаритно-присоединительные размеры приведены в приложении М7 и КРАУ6.457.176 ЭТ.

Пробоотборная линия. При поставках из ООО «НПФ «Вымпел» соединительный трубопровод собирается из отрезков трубок длиной от 3 до 6 м. Используются трубки Swagelok, изготовленные из нержавеющей стали, наружный диаметр трубок 6 мм (12 мм). Для соединения трубок используются фитинги Swagelok.

Диэлектрическая вставка SS-12-MDE-6 предназначена для электроизоляции пробоотборной линии от измерительного трубопровода. Технические характеристики и габаритно-присоединительные размеры приведены в приложении М8.

Обогрев пробоотборной линии и СПГ. При эксплуатации анализатора при температуре окружающего воздуха, сравнимой с температурой измеряемой ТТР, для защиты от конденсатообразования необходимо предусмотреть возможность подогрева всего тракта отбора и транспортировки пробы газа (от места отбора газа до ПТР). Температура пробоотборной линии должна стабилизироваться на уровне от 5 °С до 10 °С выше максимального прогнозируемого значения измеряемой точки росы, но не выше 60 °С.

Для этих целей в состав анализатора включаются термошкаф ТВШ-1795 (см. приложение М4) или шкаф обогреваемый теплоизолированный КРАУ4.100.006 (см. приложение М5 и документацию поставляемую комплектно с изделием) и нагревательная секция 15 СМБЭ2 (для обогрева пробоотборной линии).

Нагревательная секция изготовлена на основе саморегулирующейся нагревательной ленты HTP. Нагревательная лента преобразует электрическую энергию в тепловую. Благодаря эффекту саморегулирования лента выделяет тем больше тепла, чем ниже температура трубопровода. При повышении температуры ее тепловыделение уменьшается. Таким образом, исключается перегрев линии и перегорание нагревательной ленты даже при самопересечении.

Ленты состоят из токопроводящих медных жил, полупроводниковой саморегулирующейся матрицы и экранирующей оплётки (см. приложение М9).

Соединения нагревательных лент осуществляются при помощи специальных соединительных муфт и концевых заделок. Нагревательные ленты должны подключаться к электрической сети через аппаратуру, обеспечивающую защиту электрических цепей нагревательных лент от токов короткого замыкания и перегрузки, защиту от утечек на землю.

### Подключение датчика температуры

Канал измерения температуры газа является технологическим и используется для получения пользователем дополнительной информации о температуре газа. При подключении датчика температуры измеренные значения температуры хранятся в памяти ИБ, а текущее значение температуры может быть выведено на индикатор ИБ.

Настройка типа датчика температуры производится с помощью ТП «Hygrovision».

По спецзаказу ИБ и все составные части анализатора, размещаемые во взрывобезопасной зоне, поставляются смонтированными в шкаф.

Коммуникационные возможности анализатора

### Для подключения к измерительно-информационным системам в анализаторе предусмотрены:

последовательный интерфейс RS-232;

последовательный интерфейс RS-485;

аналоговые выходы 4-20 мА.

### Последовательный  интерфейс RS-232

Этот порт используется для подключения терминального компьютера, с помощью которого осуществляется:

считывание архивов данных из встроенной памяти анализатора;

визуализация  процессов конденсации-испарения при измерении точки росы;

сбор данных о работе прибора в виде архива измерений и технологической информации для анализа работы.

Разъем для подключения компьютера расположен на боковой стенке ИБ. Компьютер подключается к ИБ  при помощи кабеля КРАУ4.841.011, входящего в состав ИБ. Этот порт может быть использован для  передачи измерительной информации на внешний компьютер по протоколу ModВus RTU.

Интерфейс гальванически изолирован, напряжение изоляции 500 В постоянного тока.

### Последовательный интерфейс RS-485 (№1)

Этот порт используется для передачи измерительной информации на внешний компьютер по протоколу ModВus RTU. Гальваническая изоляция 500 В постоянного тока.

Разъем RS-485 расположен под съемной фронтальной крышкой на передней панели ИБ и подключается в соответствии с таблицей Б.2.

Обмен информацией между ИБ и внешним компьютером в текущий момент времени может осуществляться по одному из интерфейсов RS-232 или RS-485 (№1).

Переключение на соответствующий интерфейс должно быть выполнено до начала обмена в меню ИБ.

### Последовательный интерфейс RS-485 (№2)

Этот порт используется для обмена информацией между ИБ и ПТР.

Интерфейс не имеет гальванической изоляции. Подключение ПТР к ИБ через разъем
RS-485 производится в соответствии с таблицей Б.2.

### Аналоговые выходы 4-20 мА

Количество выходов – два. На эти выходы выдаются измеренные значения точки росы по воде и углеводородам. Максимальное сопротивление нагрузки на каждом выходе должно быть не более 400 Ом. Выход – активный, т.е. питание его осуществляется от встроенного в ИБ источника питания.

Гальваническая изоляция 500 В постоянного тока, между собой выходы не изолированы.

Соотношение между значениями точки росы (ТР), отображаемыми на индикаторе ИБ (ПТР) в цифровом виде и значениями тока (I) на аналоговых выходах представлено в таблице 3а.

Таблица 3а

| Значения точки росы (ТР), °С Значения тока (I), А | Диапазон измерения ТТР, °С |
| --- | --- |
| ТР = 3,75 (I – 4) – 30 I = 0,267 (ТР + 30) + 4 | По воде и углеводородам для диапазона от минус 30 до плюс 30 |
| ТР = 3,75 (I – 4) – 50 I = 0,267 (ТР + 50) + 4 | По воде для диапазона от минус 50 до плюс 10 |
| ТР = 2,5 (I – 4) – 30 I = 0,4 (ТР + 30) + 4 | По углеводородам для диапазона от минус 30 до плюс 10 |

Подключение выходов анализатора производится в соответствии с таблицей Б.1.

Меню анализатора

Вход в меню, перемещение по меню, изменение параметров осуществляются с помощью встроенной клавиатуры, расположенной на фронтальной панели ИБ (см. рисунок 8).

Рисунок 8

В основе перемещения между разделами и подразделами меню анализатора заложен циклический принцип, упрощающий поиск необходимого раздела и параметра.

Основное меню анализатора содержит два раздела (см. рисунок 9). Вход в разделы меню анализатора осуществляется нажатием на кнопку «2» или «4». Каждый из разделов основного меню содержит несколько подразделов.

Рисунок 9 - Структура меню ИБ

Выбор подраздела производится нажатием кнопки «1» или кнопки «3» и входом в него нажатием кнопки «5». Выход в основной режим индикации из любого подраздела производится двукратным нажатием кнопки «4» (см. рисунок 8). Аналогичный принцип используется для навигации внутри подразделов.

### Раздел Regime (Режимы) содержит четыре подраздела, определяющих режимы работы и индикации анализатора.

«Work modes» – подраздел выбора алгоритма измерения ТТР. Пункт содержит пять различных алгоритмов измерения ТТР, обозначенных Mode 1 – Mode 5, описание которых представлено в таблице 4.

Настройка параметров работы анализатора (см. приложение Ш) производится на предприятии-изготовителе и может изменяться только по согласованию с разработчиками изделия.

Таблица 4

| Алгоритмы измерения ТТР (обозначение на индикаторе ИБ) | Описание режима работы |
| --- | --- |
| Mode 1 (М 1) | Измерение ТТРВ по среднему значению температур конденсации и испарения паров воды; измерение ТТРУВ * |
| Mode 2 (М 2) | Измерение ТТРУВ по температуре начала конденсации пленки углеводородов; ТТРВ не измеряется |
| Mode 3 (М 3) | Измерение ТТРВ по температуре начала испарения паров воды; измерение ТТРУВ |
| Mode 4 (М 4) | Измерение ТТРВ в режиме поддержания на зеркале пленки водного конденсата; измерение ТТРУВ |
| Mode 5 (М 5) | Измерение ТТРВ по температуре начала конденсации паров воды; измерение ТТРУВ |
| *При заказе анализатора для измерения только ТТРВ, ТТРУВ не измеряется. |

«View modes» – подраздел выбора режима индикации анализатора. Возможны следующие варианты индикации:

«View DP» – вывод на индикатор ТТРВ (W) и ТТРУВ(HC); значения ТТРВ и ТТРУВ отображаются в ºС;

«View Wp» - вывод на индикатор значений приведенной ТТРв Wp(Pp) при соответствующем ей давлении приведения Pp в МПа; значение приведенной ТТРВ отображается в ºС;

« View Cm» - вывод на индикатор значений массовой концентрации паров воды Cm в мг/м3;

«View PPM» - вывод на индикатор значений объемной доли  паров воды PPM в млн-1 долях;

«View Т, P» – вывод на индикатор параметров температуры Т (ºС) и давления P (МПа) газа при подключении к ИБ соответствующих датчиков;

«View Т, Тк» – вывод на индикатор текущей температуры конденсационного зеркала Т и температуры корпуса ПТР Тк; значения Т и Тк  отображаются в ºС.

По умолчанию в анализаторе установлен режим индикации «View DP». Изменение режима индикации производится с помощью кнопки «1» или «3» с последующим подтверждением выбранного режима кнопкой «5».

Для кратковременного переключения между режимами индикации используется кнопка «5». Через 5 с после смены режима анализатор возвращается в выбранный пользователем режим индикации.

Примечание - Помимо режимов индикации, приведенных в разделе «View modes», при нажатии кнопки «5» пользователю также доступен просмотр дополнительных технологических параметров анализатора.

«Restart» – режим перезапуска анализатора. Режим используется для возможности перезагрузки программного обеспечения анализатора без отключения питания в случае возникновения нештатных ситуаций в работе анализатора.

«Link» – режим определяет параметры протокола ModBus RTU для связи анализатора с внешними устройствами.

В нем содержатся следующие параметры:

«Channel» – выбор физического интерфейса, по которому будет осуществляется обмен данными с внешним компьютером, RS-232/RS-485 (по умолчанию – RS-232). Интерфейс RS-232 используется при работе анализатора с программным обеспечением, входящим в комплектность;

«Baudrate» – определяет скорость передачи данных 2400; 4800; 9600; 19200; 38400 (заводская настройка 38400);

«Parity» – определяет четность No, Odd, Even (заводская настройка - NO);

«Stopbits» – определяет стоповые биты 1 или 2 (заводская настройка - 1);

«Address» – определяет адрес данного устройства, при подключении нескольких устройств, может быть от 1 до 247.

Раздел «Parameters» (Параметры)

Меню «Parameters» содержит:

семь групп параметров работы анализатора, которые влияют на процесс измерения и корректность представления информации;

сервисное меню «System» для изменения пароля доступа к параметрам анализатора и входа в режим очистки зеркала ПТР.

ВНИМАНИЕ Доступ к параметрам защищен паролем. Все изменения параметров фиксируются в трассе вмешательств, сохраняемой в энергонезависимой памяти анализатора. Просмотр трассы вмешательств производится с помощью ТП «Трасса-2» и ТП «Hygrovision». Пароль доступа предоставляется по индивидуальному запросу потребителя.

Параметры разделены на группы по функциональным признакам. Ниже приводится обозначение и назначение каждой группы параметров:

«Model». Пункт содержит группу параметров, определяющих настройку обобщенного алгоритма функционирования анализатора;

«W Cycle». Пункт содержит группу параметров, определяющих общие настройки алгоритма измерения точки росы по воде;

«W regim».  Пункт содержит группу параметров, определяющих настройки режимов измерения точки росы по воде;

«НС cycle». Пункт содержит группу параметров, определяющих режим измерения точки росы по углеводородам;

«Calibrat». Пункт содержит калибровочные коэффициенты измерительных циклов (по воде и углеводородам);

«DSO». Пункт содержит параметры настройки работы дополнительной системы охлаждения. Указанные параметры используются при работе анализатора в комплектации с СПГ КРАУ2.848.012 (-01);

«DPT INNER». Пункт содержит индивидуальные параметры используемого в анализаторе датчика (ПИП). Параметры записываются в память датчика при изготовлении. В случае замены ПИП в ПТР анализатора новые индивидуальные параметры автоматически считываются из памяти датчика.

Внутри групп параметры представлены в цифровом виде, определяющем группу параметров (первые две цифры) и порядковый номер параметра (следующие две цифры).

Изменение значения параметра производится с помощью кнопок:

2 (4) – изменение разряда числа;

1 (3) – изменение значения в разряде.

Подтверждение (отклонение) изменений производится наведением курсора выбора разряда на буквы «Y» («N») справа и слева от значения параметра.

В приложении Ш приведены:

цифровое обозначение параметров и их наименование;

краткое описание параметров;

рекомендуемый диапазон изменения параметров;

значения параметров, которые установлены в анализаторе при изготовлении.

### Меню ПТР

Меню ПТР предназначено для  входа в режим очистки зеркала с использованием магнитных кнопок ПТР (см. рисунок 4). Данный режим используется для проведения чистки конденсационного зеркала при загрязнении.

При воздействии магнитным ключом на верхнюю кнопку «▲» на индикаторе ПТР выдается сообщение «CLEAN?». Повторное воздействие на верхнюю кнопку возвращает анализатор в режим измерения.

При воздействии магнитным ключом на нижнюю кнопку «▼» включается режим очистки зеркала, в котором конденсационное зеркало прогревается до заданной температуры.

При входе в данный раздел на индикаторе отображаются (см. рисунок 9а):

текущая температура зеркала прибора Т;

текущее значение сигнала по воде Uw;

текущее значение сигнала канала  по углеводородам Uhc;

температура корпуса ПТР B (соответствует Тк на индикаторе ИБ).

Переключение индикации осуществляется с помощью кнопки «▼» в циклическом режиме.

Выход из режима очистки производится с помощью кнопки «▲» или автоматически через 5 мин после последнего воздействия на магнитные кнопки ПТР.

Рисунок 9а

Алгоритм функционирования анализатора

Анализатор измеряет ТТРВ  или ТТРУВ  в автоматическом режиме.

Сразу после включения или в случае если измерение ТТРВ или ТТРУВ не предусмотрено алгоритмом работы анализатора, на соответствующем знакоместе индикатора ПТР и ИБ индицируется надпись «NO».

Алгоритм функционирования при измерении ТТРВ

Для измерения ТТРВ используется анализатор с ПТР КРАУ2.848.004 (установка непосредственно на трубопровод) или анализатор с ПТР КРАУ2.848.004-01(-02) в комплектации с СПГ КРАУ2.848.012 (-01, -02, -03, -04). При охлаждении зеркала для измерения ТТРВ производится анализ интенсивности света только по каналу рассеяния (см. рисунок 2).

В случае если по истечении времени, отведенного на поиск температуры конденсации, конденсация паров воды не обнаружена (не зафиксирован подъем сигнала по каналу рассеяния), на индикатор анализатора выдается значение, соответствующее нижнему пределу измерения анализатора с признаком «<», а анализатор переходит в режим прогрева зеркала перед следующим циклом измерения.

Если нижний предел измерения точки росы не может быть достигнут по причине высокой температуры корпуса преобразователя (см. таблицу 2), на индикатор выдается минимальная достигнутая температура зеркала с признаком «<». После прогрева зеркала до необходимой температуры цикл измерения повторяется.

Для анализаторов в комплектации с СПГ КРАУ2.848.012(-01) в случае недостижения нижней границы диапазона измерения точки росы используется дополнительная ступень охлаждения корпуса ПИП, которая поддерживает необходимую для проведения корректных измерений ТТРВ температуру корпуса.

Алгоритм функционирования анализатора при измерении ТТРУВ

В цикле измерения ТТРУВ при медленном охлаждении зеркала производится анализ интенсивности света по каналу отражения, который реагирует на конденсацию углеводородов. За точку росы по углеводородам принимается температура начала их конденсации, фиксируемая по возрастанию интенсивности сигнала по каналу отражения (см. рисунок 3).

Измерение ТТРУВ при рекомендуемом давлении 2,7 МПа производится анализатором в комплектации с СПГ КРАУ2.848.013. Если ТТРВ и ТТРУВ измеряются одним анализатором при рабочем давлении, измерение ТТРУВ возможно только при условии, что ТТРУВ ≥ ТТРВ.

Перед началом каждого цикла определяется степень загрязнения зеркала и текущая температура корпуса ПТР.

В случае перегрева корпуса ПТР выше критической температуры (45 °C по умолчанию) или охлаждения корпуса ПТР ниже температуры прогрева корпуса (15 °C по умолчанию) загорается индикатор перегрева (переохлаждения) на панели ИБ (см. рисунок 6).

При нарушении стабильности информационных сигналов (загрязнении датчика) загорается индикатор загрязнения (в прерывистом режиме) на панели ИБ и осуществляется дополнительный прогрев ЧЭ ПТР.

При значительном загрязнении зеркала (выше пороговых значений, установленных в параметрах 0001 и 0002 таблицы Ш.7) индикатор загрязнения горит постоянно.

Обеспечение взрывозащищенности

1.9.1 Анализаторы точек росы интерференционные «КОНГ-Прима-10» сертифицированы на соответствие требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования  для работы во взрывоопасных средах». Маркировка взрывозащиты «1Ex d e mb s q IIA T4 Gb». Сертификат соответствия приведён в приложении Т.

Перечень взрывозащищенного оборудования, входящего в состав анализаторов, и его маркировка взрывозащиты приведены в приложении к сертификату соответствия.

### 1.9.2 Обеспечение взрывозащищенности ПТР

1.9.2.1 ПТР КРАУ2.848.004 (-01, -02), входящие в состав анализатора, в части взрывозащиты соответствуют требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) «Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования», ГОСТ 31610.18-2016/ IEC 60079-18:2014 «Взрывоопасные среды. Часть 18. Оборудование с видом взрывозащиты «герметизация компаундом “m”»,     ГОСТ IEC 60079-1-2013 «Взрывоопасные среды. Часть1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d». Маркировка взрывозащиты «1Ex db mb IIA T5 Gb Х».

1.9.2.2 Вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка «d» обеспечивается следующими средствами:

- электрические элементы электронного блока преобразователей заключены во взрывонепроницаемую оболочку, выдерживающую давление взрыва и исключающую передачу горения в окружающую взрывоопасную среду;

- взрывоустойчивость и взрывонепроницаемость оболочки соответствуют требованиям  для электрооборудования  подгруппы IIА по ГОСТ IEC 60079-1-2013 . Параметры взрывонепроницаемых соединений: осевая длина резьбы, число витков зацепления резьбовых соединений, длина и ширина цилиндрических соединений соответствуют требованиям                                 ГОСТ IEC 60079-1-2013 для электрооборудования  подгруппы IIА. Винты, болты и гайки, крепящие детали оболочек, заземляющие зажимы предохранены от самоотвинчивания с помощью пружинных шайб, резьбовые соединения крышек защищены от самоотвинчивания стопорными втулками;

- кабельные вводы обеспечивают прочное и постоянное уплотнение кабеля. Элементы уплотнения соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60079-1-2013.

1.9.2.3 Вид взрывозащиты «герметизация компаундом “m”» обеспечивается заливкой компаундом электрических вводов преобразователя в соответствии с требованиями              ГОСТ 31610.18-2016/ IEC 60079-18:2014. Используемый компаунд «Виксинт К-68» ТУ38.103508-81 сохраняет свои свойства в диапазоне рабочих температур от минус 70 °С до     плюс 250 °С. Электрическая прочность компаунда при температуре (20 ± 5) °С и относительной влажности воздуха (65 ± 5) % составляет не менее 15 кВ/мм.

1.9.2.4 Конструкция преобразователей выполнена с учётом общих требований            ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) для электрооборудования, размещаемого во взрывоопасных зонах. Механическая прочность корпуса преобразователей соответствует требованиям     ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) для электрооборудования II группы с высокой степенью опасности механических повреждений. Уплотнения и соединений элементов конструкции преобразователей обеспечивают степень защиты не ниже IP65 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».

1.9.2.5 Фрикционная искробезопасность преобразователей обеспечивается выбором конструкционных материалов. Электростатическая искробезопасность преобразователей обеспечивается ограничением площади поверхности смотрового окна.

1.9.2.6 Максимальная температура нагрева поверхности преобразователей не превышает допустимого значений для температурного класса T5 по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

1.9.2.7 На чертеже средств взрывозащиты (см. приложение Р) взрывонепроницаемые соединения обозначены словом «Взрыв», а также показаны средства, способствующие сохранению взрывозащищенности прибора в процессе эксплуатации: средства защиты от самоотвинчивания (пружинные шайбы, контргайки, установка резьбовых деталей на клей), охранные гнезда наружных крепежных болтов.

На съемных крышках оболочки имеется предупредительная надпись «ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ ~ DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED».

Знак «Х», следующий за маркировкой взрывозащиты означает, что перед включением питания преобразователей необходимо осуществить продувку и заполнение анализируемым газом камеры высокого давления ПИП для удаления взрывоопасной смеси.

### 1.9.3 Взрывозащищенность составных частей анализатора, обеспечивается мерами, описанными в прилагаемой эксплуатационной документации на эти изделия.

Маркировка и пломбирование

Маркировка ИБ

На корпус ИБ нанесены следующие знаки и надписи:

наименование предприятия-изготовителя и его зарегистрированный товарный знак;

знак утверждения типа средств измерения;

наименование анализатора;

заводской номер анализатора и ИБ по системе нумерации предприятия–изготовителя;

наименование и обозначение изделия (ИБ);

наименование органа по сертификации и номер сертификата соответствия;

специальный знак взрывобезопасности в соответствии с ТР ТС 012/2011;

единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

### Маркировка и пломбирование ПТР

На каждом ПТР имеется табличка, на которую нанесены:

наименование предприятия-изготовителя и его зарегистрированный товарный знак;

наименование анализатора;

наименование преобразователя и его обозначение, включающее номер исполнения;

заводской номер преобразователя по системе нумерации предприятия-изготовителя;

маркировка взрывозащиты;

степень защиты по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «IP65»;

наименование органа по сертификации и номер сертификата соответствия;

специальный знак взрывобезопасности в соответствии с ТР ТС 012/2011;

единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;

выходной сигнал;

значение предельно допустимого рабочего давления;

диапазон допустимого напряжения питания и потребляемая мощность;

допустимый диапазон температуры окружающей среды в месте установки (эксплуатации).

На съёмных крышках нанесена надпись “ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ ~ DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED”.

На внутренней стороне крышки клеммного отсека приклеена табличка с указанием параметров питания и схемой подключения.

На корпусе, рядом с болтом для заземления, нанесен знак заземления по ГОСТ 21130-75.

Электронное устройство, размещенное внутри ПТР, должно быть закрыто крышкой и опломбировано на предприятии-изготовителе.

### Маркировка СПГ

На панели крепления СПГ имеется этикетка, содержащая маркировку со следующими знаками и надписями:

наименование предприятия-изготовителя и его зарегистрированный товарный знак;

наименование анализатора;

наименование органа по сертификации и номер сертификата соответствия;

специальный знак взрывобезопасности в соответствии с ТР ТС 012/2011;

единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;

наименование СПГ и её обозначение, включающее номер исполнения;

допустимый диапазон температуры окружающей среды в месте установки (эксплуатации);

значение предельно допустимого входного избыточного давления;

заводской номер СПГ, включающий дату изготовления, по системе нумерации предприятия-изготовителя.

Упаковка

Упаковывание анализаторов производится согласно чертежам предприятия–изготовителя, в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 15 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при отсутствии в окружающем воздухе агрессивных примесей.

Упаковка обеспечивает сохранность анализаторов при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, транспортировании и хранении, а также защиту от воздействия климатических факторов и механических нагрузок при условиях транспортирования в части воздействия климатических факторов по группе хранения 5 ГОСТ 15150-69.

Эксплуатационная и товаросопроводительная документация обернута водонепроницаемым материалом и уложена под крышку ящика на верхний слой упаковочного материала.

Транспортная тара и упаковка для анализаторов, отправляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, должна выполняться по требованиям соответствующего заказа потребителя, с учетом ГОСТ 15846-2002, по группе «Измерительные приборы, средства автоматизации, вычислительной и множительной техники».

При транспортировании ПТР (без газоподвода) на поверку или в ремонт чувствительный элемент ПТР необходимо закрыть специальным защитным колпачком (входит в комплектность), предохраняющим чувствительный элемент от механических повреждений и загрязнения.

# Монтаж анализатора

Общие указания по приему анализатора

### При получении анализатора необходимо убедиться в сохранности тары. В случае ее повреждения следует составить акт.

### В зимнее время транспортную тару распаковывают в отапливаемом помещении не ранее, чем через 12 ч после внесения ее в помещение.

### Проверить комплектность в соответствии с формуляром КРАУ2.844.005-03 ФО.

### При получении анализатора следует завести на него журнал учета наработки и отказов в соответствии с формуляром КРАУ2.844.005-03 ФО (приложение А).

Общие указания по монтажу

### При монтаже/демонтаже ПТР давление в газоподводе должно быть редуцировано до нормального.

### Крепление ПТР  к газоподводу (в любом исполнении) осуществляется с помощью восьми болтов М8×25 А2-70 DIN 933.

ВНИМАНИЕ Не допускается для крепления ПТР использование болтов, имеющих меньший класс прочности!

### Для обеспечения взрывозащиты элементов ПИП перед включением прибора необходимо осуществить продувку газовой камеры прибора анализируемым газом в течение не менее   5 мин для удаления взрывоопасной смеси.

### Электрический монтаж анализатора, в зависимости от комплектности, выполнять в соответствии с электрическими схемами соединений, приведенными в приложении В.

### Для защиты от повреждений чувствительного элемента ПТР, демонтированного с газоподвода, следует использовать специальную защитную крышку КРАУ8.046.012 (из состава ПТР).

### Для защиты внутренней полости газоподвода от попадания внутрь него пыли и атмосферной влаги (при снятом ПТР) следует использовать технологическую крышку КРАУ8.054.001 (из состава ПТР).

### Инструменты, используемые при монтаже, приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование инструмента | Типоразмер инструмента | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Рожковый ключ | 24×27 мм | Для заделки кабельного ввода |
| Рожковый ключ | 17×19 мм | Для заделки кабельного ввода |
| Рожковый ключ | 12×14 мм | Для монтажа/ демонтажа ПТР |
| Ключ шестигранный | 6 мм | Для соединения ПТР с газоподводом |
| Торцовый ключ | 10 мм | Для крепления стопорных втулок |
| Отвертка | Ширина лезвия лопатки 3,5 мм |  |
| Спецключ | КРАУ8.331.003 | Для крышек ПТР |
| Комплект для чистки зеркала |  |  |

Эксплуатационные ограничения

### ИБ предназначен для эксплуатации во взрывобезопасных зонах.

Взрывозащищённые составные части анализатора могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ПУЭ (глава 7.3) и другим директивным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Условия эксплуатации анализатора - в соответствии с п.1.4.5.

При эксплуатации ПТР КРАУ2.848.004 при температуре окружающей среды ниже минимального прогнозируемого значения температуры точки росы необходимо исключить накопление конденсата в газоподводе ПТР. Для этого необходимо теплоизолировать ПТР утеплителем, входящим в комплектность ПТР, либо любыми другими средствами, максимально используя при этом тепловую энергию трубопровода. В ПТР встроен нагревательный элемент мощностью 20 Вт (max), с помощью которого осуществляется нагрев корпуса до минимально необходимой температуры (при изготовлении устанавливается пороговое значение 15 °C, которое, при необходимости, может быть изменено пользователем). При охлаждении корпуса ПТР ниже 15 °C измерения точки росы прекращаются.

При эксплуатации ПТР КРАУ2.848.004 внутри помещений необходимо предусмотреть линию сброса газа на свечу для обеспечения постоянного протока газа через измерительную камеру ПТР. Для подключения ПТР к линии сброса газа вместо крана (см. приложение Г, поз.11) предусмотрен комплект сменных частей газоподвода КРАУ4.079.013, поставляемый по заказам потребителей. Монтаж ПТР КРАУ2.848.004 с комплектом КРАУ4.079.013 и состав комплекта приведены в приложении Ж.

Для ПТР КРАУ2.848.004-01(-02) (с газоподводом проточного исполнения) температура пробоотборной системы должна быть не менее, чем на 5 °С выше максимального прогнозируемого значения температуры точки росы. Для выполнения этого условия, в отдельных случаях, потребуется подогрев элементов пробоотборной системы.

Монтаж ПТР необходимо производить при температуре окружающей среды не ниже минус 5 (C и отсутствии атмосферных осадков.

Допускается установка ПТР на подземных газопроводах при соблюдении всех вышеуказанных условий.

Обеспечение взрывозащищенности при монтаже

Прежде чем приступить к монтажу ПТР, необходимо провести его внешний осмотр на предмет соответствия чертежу средств взрывозащиты (см. приложение Р), при этом необходимо проверить маркировку взрывозащиты, заземляющие устройства и крепящие элементы, а также убедиться в целостности корпуса прибора и его составных частей.

При монтаже оборудования не допускается подвергать его трению или ударам, способным вызвать искрообразование.

При проведении монтажных работ необходимо:

следить за правильной сборкой кабельных вводов и целостностью уплотнительных колец (при обнаружении трещин, порывов – кольцо заменить);

при установке крышек на оболочку ПТР следить за полным совмещением резьб на крышках и корпусе, а также за надежной контровкой крышек.

По окончании монтажа должно быть проверено сопротивление заземления. Сопротивление линии заземления должно быть не более 4 Ом.

Взрывозащищенность составных частей (устройств) анализатора обеспечивается мерами, описанными в прилагаемой эксплуатационной документации на эти устройства.

ИБ предназначен для эксплуатации во взрывобезопасных зонах.

Монтаж ПТР

Требования, предъявляемые к месту установки ПТР

При выборе места установки ПТР  необходимо учитывать следующее:

место установки ПТР  должно обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа;

место установки ПТР (место отбора пробы) должно располагаться на прямолинейном горизонтальном участке трубопровода;

прямолинейный участок трубопровода должен быть без сужений и препятствий на длине пять диаметров трубопровода до и три диаметра после места установки ПТР;

отбор пробы газа для ПТР  необходимо производить из глубины потока;

для обеспечения постоянного расхода газа через измерительную камеру анализатора (от 1 до 2 норм. л/мин) и газа, используемого для охлаждения анализатора (максимальный расход     30 норм. л/мин), необходимо предусмотреть линию отвода газа в атмосферу.

Монтаж ПТР КРАУ2.848.004 (с погружным газоподводом)

Монтаж газоподвода (без ПТР) проводится в следующей последовательности:

вертикально (допустимое отклонение ±10°) вварить в трубопровод втулку с внутренней резьбой М33×2 (входит в комплектность ПТР);

проверить наличие уплотнительного кольца на газоподводе;

ввернуть газоподвод в монтажную втулку до упора;

сориентировать газоподвод по потоку газа в соответствии с направлением стрелки, нанесенной на нем, путем вращения газоподвода против часовой стрелки, но не более одного оборота;

затянуть контрящую гайку;

ручку шарового крана газоподвода перевести в положение «ЗАКРЫТО» (см. приложение Е);

заполнить трубопровод газом и проверить герметичность при рабочем давлении. Для этого необходимо нанести мыльный раствор в щели между контрящей гайкой и монтажной втулкой. При появлении пузырьков подтянуть гайку.

При использовании комплекта сменных частей газоподвода КРАУ4.079.013 смонтировать комплект на газоподводе в соответствии с монтажным чертежом, приведенным в  приложении Ж.

При монтаже трубки со штуцера, установленного на газоподводе, снять заглушку. Длина трубки SS-T6M-S-1,0M-6ME зависит от расстояния до продувочного коллектора. Трубка может поставляться составной и соединяться на объекте при помощи муфты SS-6MO-6.

Монтаж ПТР на газоподвод проводится в следующей последовательности:

продуть газоподвод. Для этого необходимо приоткрыть шаровой кран газоподвода на время от 5 до10 с;

с помощью восьми болтов (из состава ПТР) закрепить ПТР на газоподводе;

проверить герметичность соединений. Для этого необходимо открыть шаровой кран, нанести мыльный раствор на уплотнение штока шарового крана (см. приложение Г, поз.11) (резьбовые соединения комплекта КРАУ4.079.013), заглушку поз.12, щель между фланцем датчика поз.1 и газоподводом.

При появлении пузырьков уплотнить соответствующие соединения;

выполнить электрический монтаж ПТР в соответствии с приложением В;

заземлить ПТР. Для этого необходимо изолированным медным проводником сечением не менее 1,5 мм2 (4 мм2, если используется неизолированный медный проводник) соединить зажим заземления ПТР с шиной заземления;

при необходимости, установить на ПТР солнцезащитный навес (см. приложение Н) и теплоизолирующий колпак (из состава ПТР).

Демонтаж ПТР с газоподвода проводится в обратной последовательности. После демонтажа ПТР газоподвод, для защиты от попадания внутрь него пыли и атмосферной влаги, необходимо закрыть технологической крышкой.

Монтаж ПТР КРАУ2.848.004-01 и КРАУ2.848.004-02 (с проточным газоподводом) проводится в следующей последовательности:

закрепить газоподвод ПТР с помощью четырех болтов М8 вертикально на горизонтальной поверхности (см. приложение Г);

с помощью восьми болтов (из состава ПТР) закрепить ПТР на газоподводе;

подключить газоподвод к пробоотборной системе (обеспечивается потребителем). Проток анализируемого газа осуществляется через вход IN  и выход OUT газоподвода;

проверить герметичность соединений. Для этого необходимо заполнить измерительную камеру (газоподвод) газом при рабочем давлении, нанести мыльный раствор на щель между фланцем датчика поз.1 и газоподводом и на места уплотнения всех штуцерных соединений. При появлении пузырьков уплотнить соответствующие соединения;

выполнить электрический монтаж ПТР в соответствии с  приложением В;

заземлить ПТР. Для этого необходимо изолированным медным проводником сечением не менее 1,5 мм2 (4 мм2, если используется неизолированный медный проводник) соединить зажим заземления ПТР с шиной заземления.

Демонтаж ПТР с газоподвода проводится в обратной последовательности. После демонтажа ПТР газоподвод, для защиты от попадания внутрь него пыли и атмосферной влаги, необходимо закрыть технологической крышкой.

Монтаж СПГ

На задней стороне панелей у СПГ КРАУ2.848.012 (-01, -02, -03, -04) (см. рисунки И.1 (И1.1, И2.1, И3.1, И4.1), разрез Г-Г) и СПГ КРАУ2.848.013 (см. рисунок К.1, разрез Г-Г) выполнены вертикальные ребра жесткости (25 мм). Для исключения деформации СПГ при затяжке болтов крепления рекомендуется на месте крепления СПГ  предварительно закрепить проставки (не менее высоты ребер жесткости) с просверленными отверстиями под болты М8.

Монтаж СПГ КРАУ2.848.012 (-01, -02, -03, -04)

Монтаж проводится в следующей последовательности (см. приложения И-И4):

закрепить СПГ вертикально на стене с помощью четырех болтов М8;

подключить входные и выходные трубопроводы к муфтам СПГ. При отводе газа от СПГ («Выход 1» и «Выход 2») в атмосферу допускается подключать выходы СПГ к общему коллектору. Внутренний диаметр трубы коллектора должен быть не менее 20 мм;

подключить электрические кабели к СПГ в соответствии со схемой соединений (см. рисунок В.1);

заземлить СПГ. Для этого необходимо изолированным медным проводником сечением не менее 1,5 мм2 (4 мм2, если используется неизолированный медный проводник) соединить зажим заземления СПГ с шиной заземления.

После завершения монтажа необходимо проверить герметичность соединений. Для этого:

закрыть игольчатые клапаны поз.10 и поз.12;

закрыть регуляторы расхода газа ротаметров поз.17; 18;

открыть шаровой кран поз.13;

открыть игольчатый клапан поз.7 и заполнить газопровод газом до рабочего давления;

нанести мыльный раствор на щель между фланцем датчика и газопроводом и места резьбовых соединений в СПГ. При появлении пузырьков уплотнить соответствующие соединения.

Монтаж СПГ  КРАУ2.848.013

Монтаж проводится в следующей последовательности (см. приложения К, Л):

закрепить СПГ вертикально на стене с помощью четырех болтов М8;

подключить штуцер «Вход» СПГ КРАУ2.848.013 к штуцеру «Выход» СПГ КРАУ2.848.012  и выходной трубопровод к муфте «Выход» СПГ. При отводе газа в атмосферу допускается подключать выходы СПГ к общему коллектору. Внутренний диаметр трубы коллектора должен быть не менее 20 мм;

подключить электрические кабели к СПГ в соответствии со схемой соединений (см. рисунок В.2);

заземлить СПГ. Для этого необходимо изолированным медным проводником сечением не менее 1,5 мм2 (4 мм2, если используется неизолированный медный проводник) соединить зажим заземления СПГ с шиной заземления.

После завершения монтажа необходимо проверить герметичность соединений. Для этого:

открыть игольчатый клапан поз.6 (см. приложение К) и заполнить СПГ газом до рабочего давления (контролировать по манометру поз.4) при закрытом регуляторе расхода газа ротаметра поз. 8 и игольчатом клапане поз. 3 на выходе «Контрольный»;

нанести мыльный раствор на щель между фланцем датчика (ПИП) и газоподводом и места резьбовых соединений СПГ;

при появлении пузырьков уплотнить соответствующие соединения.

Демонтаж ПТР из СПГ

Для демонтажа ПТР из СПГ необходимо:

выключить питание ИБ;

закрыть игольчатый клапан поз.7 (см. приложение Л);

отсоединить газоподводящие трубки от входов IN, OUT газопровода ПТР и две трубки от штуцеров охлаждения датчика, расположенных на его фланце;

отвернуть четыре болта, крепящие газоподвод ПТР к кронштейну;

снять ПТР с кронштейна, открутить с помощью спецключа (из состава ПТР) заднюю крышку ПТР, отсоединить кабель питания от клеммника и вынуть кабель из кабельного ввода ПТР.

После демонтажа ПТР газоподвод, для защиты от попадания внутрь него пыли и атмосферной влаги, необходимо закрыть технологической крышкой.

Монтаж пробоотборной линии

Основные требования, которые следует учитывать при монтаже:

соединительный трубопровод должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ          31370-2008, по возможности, должен иметь минимальную длину и минимальный диаметр для сокращения времени, в течение которого проба проходит через пробоотборную систему;

трубопровод должен быть изготовлен из нержавеющей стали марки ss 316 или аналогичной;

должна быть предусмотрена возможность подогрева всего тракта отбора пробы газа, включая части СПГ, на уровне от 5 °С до 10 °С выше максимального прогнозируемого значения измеряемой точки росы;

должен быть обеспечен постоянный подъем трубопровода между пробоотборным устройством и СПГ;

для подачи охлаждающего газа на «Вход2»  СПГ КРАУ2.848.012 (-01) должна быть предусмотрена отдельная линия, чтобы исключить падение давления при открытии электромагнитного клапана (см. приложение М).

Возможно подключение анализатора к нескольким измерительным трубопроводам в соответствии с приложением М10. Пример подключения анализатора к  двум трубопровода приведен на рисунке М10.1.

Монтаж анализатора в термошкафу

Смонтировать СПГ в термошкаф в соответствии с монтажными чертежами, приведёнными в приложениях М - М3.

Монтаж ИБ

При выборе места установки необходимо учитывать следующее:

ИБ должен устанавливаться в помещении вне взрывоопасных зон;

место установки должно быть удобным для обслуживания ИБ;

условия эксплуатации должны соответствовать требованиям таблицы 1.

Закрепить ИБ на месте монтажа. Для этого необходимо:

отвинтить два винта по краям крышки корпуса ИБ и вскрыть корпус (см. приложение Д);

закрепить ИБ тремя винтами М5 за петлю и два крепежных отверстия;

гаечным ключом 22×24 ослабить гайки необходимого количества гермовводов, расположенных вблизи зажимов, к которым будут подключены выводы, и вынуть из них заглушки. Неиспользуемые гермовводы оставить заглушенными;

вставить выводы кабелей в гермовводы так, чтобы их наружная изоляция входила внутрь корпуса от 5 до 10 мм. Гаечным ключом 22×24 затянуть до упора гайки гермовводов, не допуская скручивания выводов более чем на пол-оборота;

вставить наконечники выводов в зажимы, причем выводы должны располагаться в корпусе свободно, без натяжения, петлями с радиусом не менее 15 мм;

аккуратно закрыть корпус блока и затянуть крепежные винты равномерно, не допуская перекоса крышки.

Электрический монтаж, в зависимости от комплектации, выполнить в соответствии с приложениями В, М.

Параметры линии связи для подключения ПТР к ИБ:

омическое сопротивление кабеля выбирается из условия обеспечения напряжения на входе питания ПТР не менее 20 В при токе потребления ПТР 1,5 А.

Если из-за повышенного сопротивления кабеля не обеспечивается напряжение на входе питания ПТР не менее 20 В, то для питания ПТР рекомендуется устанавливать дополнительный блок питания;

для передачи данных (интерфейс RS-485) должен использоваться специальный интерфейсный кабель. При удалении ПТР от ИБ не более чем на 200 м допускается использовать кабель, аналогичный используемому для питания ПТР.

Монтаж блоков питания

Монтаж блоков питания БП120Б-Д9-24С (для СПГ КРАУ2.848.012(-01)) или БП60Б-Д4-24С (для СПГ КРАУ2.848.012-02(-03, -04)), используемых для питания блоков температурной стабилизации БТС-003, производится в соответствии с паспортами на эти блоки и схемой соединений электрической (см. приложение В).

Примечание - В соответствии с п.1.5.8 ИБ и все составные части анализатора, размещаемые во взрывобезопасной зоне, могут поставляться смонтированными в шкафу. В этом случае монтаж шкафа производится в соответствии с прилагаемым паспортом.

# Использование по назначению

Требования безопасности

К эксплуатации анализатора могут быть допущены только лица, прошедшие специальную подготовку по обслуживанию анализатора.

При эксплуатации анализатора необходимо руководствоваться следующими документами:

Правила устройства электроустановок  (ПУЭ), 2003 г;

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) 2003 г.;

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 года №328н;

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности;

ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014. Взрывоопасные среды. Часть 18. Оборудование  с видом взрывозащиты «герметизация компаундом «m»;

ГОСТ 31610.19-2014. Взрывоопасные среды. Часть 19. Ремонт, проверка и восстановление электрооборудования;

ГОСТ IEC 60079-1-2013. Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование  с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d»;

ГОСТ IEC 60079-14-2013. Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок;

ГОСТ IEC 60079-17-2013. Взрывоопасные среды. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок;

КРАУ2.844.005-03 (-04) РЭ. Анализатор точки росы интерференционный «КОНГ-Прима-10». Руководство по эксплуатации.

Не допускается применение анализатора для измерений параметров сред, агрессивных по отношению к материалам (сталь 12Х18Н1010Т, фторопласт 4, кварц, латунь ЛС59 покрытие Хим. Н9), контактирующим с измеряемой средой.

Присоединение и отсоединение анализатора от магистрали, подводящей измеряемую среду, должно производиться после закрытия крана на линии перед ПТР. Отсоединение ПТР анализатора должно производится после сброса давления в газоподводе до атмосферного.

По способу защиты человека от поражения электрическим током ПТР относится к классу 0I,  ИБ относится к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Подключение соединительных кабелей и  проводов  должно производиться только после их обесточивания со стороны источника электрического тока.

Для обеспечения требований безопасности и электромагнитной совместимости при эксплуатации ПТР и блок питания БП60Б-Д4-24С должны быть заземлены. Сопротивление цепи заземления не более 4 Ом.

ПТР и СПГ должны размещаться на месте эксплуатации в соответствии с их маркировкой взрывозащиты.

При эксплуатации анализаторов дополнительно необходимо соблюдать объектовые инструкции, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии потребителя.

Действия в экстремальных условиях

К экстремальным относятся условия, при которых появляется опасность загазованности места установки ПТР, превышающая значения, допустимые по ПУЭ.

Для ликвидации загазованности необходимо:

отключить питание от анализатора и элементов СПГ;

обеспечить вентиляцию места установки ПТР;

закрыть отсекающие краны;

определить место утечки путем контроля герметичности соединений;

устранить негерметичность путем подтяжки резьбовых соединений или замены прокладок или уплотняющих колец;

после устранения негерметичности соединений анализатор ввести в эксплуатацию.

При аварийном выключении питания в холодное время года необходимо обеспечить следующую последовательность запуска анализатора:

включить питание шкафа;

после повышения температуры в шкафу выше 0 °С включить питание анализатора;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ включение анализатора при Токр в месте размещения СПГ ниже минус 20 °С!

после прогрева пробоотборной линии и оборудования в термошкафу до температуры, превышающей ориентировочно на 10 °С значение ТТРВ и ТТРУВ, необходимо открыть шаровой кран пробоотборного устройства и подать газ в пробоотборную линию и СПГ.

Подготовка анализатора к работе

Изучить настоящее руководство по эксплуатации.

Перед включением анализатора необходимо убедиться, что соблюдены требования по монтажу, изложенные в подразд. 2.1 - 2.3.

Для нормальной работы анализатора независимо от способа подключения к измерительному трубопроводу необходимо обеспечить расход газа через измерительную камеру ПТР (1,5 ± 0,5) нормальных л/мин.

Подготовка к работе систем подготовки газа КРАУ2.848.012 (-01, -02, -03, -04) и

КРАУ2.848.013

Перед включением входные краны поз.6 и поз.7, кран поз.12 «Выход», шаровой кран поз.13 и регуляторы расхода газа на ротаметрах поз.17 и поз.18 (поз.8 для СПГ КРАУ2.848.013) должны быть закрыты (см. приложения И-И4, К).

Давление на выходе входных регуляторов давления поз.4 для СПГ КРАУ2.848.012-01 и поз.5 для СПГ КРАУ2.848.013 выставлено на заводе-изготовителе, соответственно, 10 и            2,7 МПа.

#### 3.3.5 Для включения СПГ КРАУ2.848.012 (-01,-02, -03, -04) необходимо:

открыть шаровой кран поз.13;

медленно открывая игольчатый клапан поз.7 на «Входе1», заполнить газоподвод ПТР со скоростью не более 0,5 МПа в секунду (давление в газоподводе контролируется по манометру поз.9). Кран открыть полностью;

вращением регулятора расхода газа на ротаметре поз.17 установить расход газа через газоподвод  (1,5 ± 0,5) нормальных л/мин.;

вращением регулятора расхода газа на ротаметре поз.18 установить расход газа через байпас мембранного фильтра от 5 до 6 нормальных л/мин.

При необходимости охлаждения корпуса ПТР на СПГ КРАУ2.848.012 (-01) необходимо открыть игольчатый клапан поз.6 на «Входе2». После этого СПГ находится в рабочем состоянии.

#### 3.3.6 Для включения СПГ КРАУ2.848.013 необходимо:

открыть игольчатый клапан поз.12 «Выход», расположенный на СПГ        КРАУ2.848.012 (-01, -02, -03, -04);

открыть медленно игольчатый клапан поз.6 «Вход», расположенный на СПГ КРАУ2.848.013, заполнить газоподвод ПТР со скоростью не более 0,5 МПа в секунду (давление в газоподводе контролируется по манометру поз.4) до необходимого давления в измерительной камере ПТР (рекомендуемое давления для измерения точки росы по углеводородам 2,7 МПа);

вращением регулятора расхода газа на ротаметре поз.8 установить расход газа через газоподвод  (1,5 ± 0,5) нормальных л/мин.

После этого СПГ находится в рабочем состоянии.

Включение анализатора

Для включения анализатора необходимо подать напряжение на внешний блок питания БП60Б-Д4-24С.

При загрузке программного обеспечения на индикаторе ИБ в течение нескольких секунд отображается тип прибора и версия программного обеспечения анализатора:

После загрузки программного обеспечения на индикаторе появляется основной режим индикации, представленный на рисунке 10. В этом режиме индикатор разделен на две части:

в верхней части индицируются измеренные в автоматическом режиме значения температуры точки росы по воде;

в нижней – измеренные значения точки росы по углеводородам.

M W NO 1 НC NO

Рисунок 10 - Основной режим индикации

В основном режиме индикации приняты следующие обозначения:

- М – режим работы анализатора, определяющий алгоритм измерения;

1 – порядковый номер режима работы 1-5. Для анализатора, предназначенного для измерения ТТРВ, используется режим М1. Для анализатора, предназначенного для измерения ТТРУВ (в комплетауции с СПГ КРАУ2.848.013), используется режим М2. Режимы М3 - М5 являются дополнительными и используются по согласованию с изготовителем оборудования;

W ( (, ( – последнее измеренное в автоматическом режиме значение ТТРВ. Если анализатор только включен или измерения не производились, то на месте ( (,( индицируется надпись «NO».

Если было произведено хотя бы одно измерение ТТРВ в автоматическом режиме, то на месте ( (, ( индицируется измеренное значение ТТР в градусах Цельсия ((С). Если при охлаждении зеркала ТТР не была определена, на индикатор ИБ выдается значение минимальной достигнутой температуры зеркала с признаком «<»;

HC  ( (, ( – последнее измеренное в автоматическом режиме значение ТТРУВ. Если анализатор только включен или измерения в автоматическом режиме не производились, а также в случае отсутствия в газе углеводородов (значение ТТРУВ ниже значения ТТРВ), то на месте ( (, ( индицируется надпись «NO». Если было произведено хотя бы одно корректное измерение ТТРУВ в автоматическом режиме, то на месте ( (, ( индицируется измеренное значение ТТРУВ в градусах Цельсия ((С).

Если при охлаждении зеркала ТТР не была определена, на индикатор ИБ выдается значение минимальной достигнутой температуры зеркала (нижнее значение диапазона измерения) с признаком «<».

Примечание – В анализаторе, предназначенном для измерения ТТРВ, на индикаторе ИБ в строке HC всегда индицируется слово NO. В анализаторе, предназначенном для измерения ТТРУВ, на индикаторе ИБ в строке W (и строках  других параметров влажности газа) всегда индицируется слово NO.

При индикации NO на соответствующих токовых выходах выдается значение 4 мА, а на цифровом выходе устанавливается значение «- 200».

После окончания цикла измерения на токовых выходах ИБ появляются значения тока, соответствующие измеренным значениям ТТРВ и/или ТТРУВ (в зависимости от назначения анализатора). Соотношение между значениями, отображаемыми на индикаторе ИБ (ПТР) и значениями на аналоговых выходах описано в подразделе 1.7.

Сразу после включения анализатор готов к проверке на функционирование. Метрологические параметры гарантируются через 30 мин работы.

На индикаторе ПТР после включения отображается тип прибора  и через 2 с версия программного обеспечения ПТР:

### После загрузки программного обеспечения на индикаторе ПТР независимого от режима измерения попеременно с интервалом 3…4 с отображается информация о значениях ТТРВ и ТТРУВ.

Индикатор ПТР		                      Индикатор ИБ

Рисунок 11 - Основной режим индикации  ПТР и ИБ при включении

В верхней строке индикатора на первом знакоместе строчными буквами в мигающем режиме выводится признак текущего состояния прибора:

d  – диагностика элементов канала измерения точки росы;

s  – прогрев перед измерительным циклом, стабилизация температуры;

с  – охлаждение зеркала;

h  – нагрев зеркала;

m – измерение точки росы.

После проведения измерения на индикатор выдается измеренное значение ТТРВ и (или) ТТРУВ (см. рисунок 12) и  прибор переходит в режим прогрева зеркала.

Индикатор ПТР			           Индикатор ИБ

Рисунок 12 – Основной режим индикации после проведения измерения

После прогрева зеркала и диагностики цикл измерения повторяется.

В случае если измеряемая ТТР находится за пределами нижнего диапазона измерения ПТР, на соответствующем знакоместе индикатора ПТР индицируется надпись:

Индикатор ПТР                                           Индикатор ИБ

Настройка режима индикации анализатора

### В зависимости от назначения и условий использования анализатора, возможно переключение режима индикации ИБ в соответствии с подразделом 1.7.

ВНИМАНИЕ При смене режима индикации ИБ, на дисплее ПТР индикация не изменяется и соответствует подразделу 3.4!

### Пользователю доступны следующие варианты индикации, представленные в таблице 6.

Таблица 6

| № | Режим индикации | Описание режима | Вид индикатора ИБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIEW DP | Индикация измеренной ТТРВ (W) и ТТРУВ (HC), ºС, при рабочем давлении | M W - 20,3 1 НC -12,5 |
| 2 | VIEW Wp | Индикация приведенной ТТРВ Wp(Pp), ºС, при давлении приведения Pp, МПа, отличном от рабочего | Wp (3,92) - 16,7 |
| 3 | VIEW Cm | Индикация массовой концентрации паров воды Cm, мг/м3 | Cm mg/m3 37,3 |
| 4 | VIEW PPM | Индикация объемной доли воды (PPM), млн-1долей | PPM 49,0 |
| 5 | View Т, P | Индикация температуры T, ºС, и давления P, МПа, измеряемой газовой среды | Т - 1000 Р 4,55 |
| 6 | View Т, Тк | Индикация текущей температуры зеркала Т и температуры корпуса ПТР Tk, ºС | Т 55,0 Tk 24,3 |

### Изменение режима индикации анализатора требуется при необходимости нормирования параметров влажности газа в других единицах. По умолчанию в анализаторе установлен режим индикации «VIEW DP». Режимы индикации «View T, P» и «View T, Тк» являются технологическими и используются при отладке анализатора.

Измерение температуры точки росы по воде

Для измерения ТТРВ анализатор используется в режиме М1 (см. таблицу 4). Данный режим измерения является основным режимом работы анализатора и предполагает обязательное измерение ТТРВ (если она находится в диапазоне измерения анализатора).

### Возможность измерения ТТРУВ в режиме М1 определяется параметром «Режим работы» в группе параметров модели «Model» (см таблицу Ш.1). Для измерения ТТРУВ и ТТРВ параметр режим работы имеет значение «2». Для измерения только ТТРВ – «1».

Режимы М3 - М5 являются дополнительными и используются для измерения ТТРВ в соответствии с разделом 3 рекомендаций по настройке анализатора (см. КРАУ1.456.045 И).

ВНИМАНИЕ Изменение основного режима измерения ТТРв М1 на дополнительные рекомендуется делать только квалифицированным пользователем!

Измерение ТТРВ производится, как правило, при рабочем давлении в трубопроводе. В этом случае ПТР анализатора может устанавливаться непосредственно на трубопровод (ПТР КРАУ2.848.004) или подключаться по проточной схеме (ПТР КРАУ2.848.004-01(-02)) в комплектации с СПГ КРАУ2.848.012 (-01, -02,-03, -04).

Расчет ТТРВ при давлении, отличном от давления, при котором

проводилось измерение

Расчёт ТТРВ при давлении Pp (далее – давление приведения), отличном от давления, при котором проводилось измерение, Wp (далее – приведённая ТТРВ) в анализаторе реализован следующим образом:

вычисление текущего значения Wp непосредственно в анализаторе. Текущие значения Wp (ºС) и давления приведения Pp (МПа) выводятся на индикатор ИБ в режиме индикации «VIEW Wp» и передаются по протоколу Modbus RTU на верхний уровень;

вычисление значений приведенной ТТРВ ТП «Трасса-2» при считывании архива данных измерений ТТРВ и давления из памяти анализатора (см. приложение Ф);

вычисление в режиме «он-лайн» значений приведенной ТТРВ с помощью ПО «OPC-сервер», устанавливаемого на компьютер верхнего уровня. ПО (защищено аппаратным ключом) поставляется по отдельным заказам потребителей и защищено аппаратным ключом (см. КРАУ2.844.005 И1).

### При выводе на индикатор анализатора текущих значений приведенной ТТРВ Wp в параметрах анализатора необходимо задать:

значение приведенного (контрактного) давления Pp (МПа);

способ вычисления приведенной ТТРВ, определяемый нормативными документами (ГОСТ 20060-83, ГОСТ Р 53763-2009, «Согласованные таблицы пересчета для применения на приграничных ГИС», международный стандарт ISO 18453:2004).

Требуемые значения параметров вводятся в анализатор с клавиатуры ИБ или с помощью ТП «Hygrovision». Значения параметров по умолчанию приведены в таблице Ш.1

Примечания

- При использовании «Согласованных таблиц пересчета …» давление приведения составляет 3,92 МПа и не изменяется в параметрах анализатора.

- При использовании международного стандарта ISO 18453:2004 способ вычисления приведенной ТТРВ зависит от компонентного состава газа и в соответствии с ISO 14532:2001 разделен на две группы:

- высококалорийный природный газ «H-газ» с содержанием алканов (этан, пропан, бутан и пентан)  > 10 %;

- низкокалорийный природный газ «L-газ» c содержанием алканов   < 10 %.

- Расчет ТТРВ при давлении, отличном от давления, при котором производилось измерение, ограничено рамками нормативных документов. При использовании, например, ГОСТ 20060-83 пересчет выполняется при Р ≤ 8 МПа и ТТРВ ≥    минус 30 (С.

- При отсутствии значений давления измеряемой среды или выходе измеренных значений ТТРВ  и давления за рамки нормативных документов вычисление приведенной ТТРВ не производится, на индикатор выводится значение «NO», на  цифровой выход анализатора - значение «-200».

### Настройка параметров пересчета ТТРВ в ТП «Трасса-2» и ПО «OPC-сервер» производится в соответствии с эксплуатационной документацией на данное ПО.

### При использовании анализатора в комплектации с СПГ КРАУ2.848.012-01 рабочее давление может редуцироваться с помощью регулятора поз.22 до давления приведения Pp. В этом случае исключается дополнительная погрешность, связанная с приведением измеренных значений ТТРВ к давлению, отличному от рабочего.

Определение значений массовой концентрации и объемной  доли воды

### Текущие значения массовой концентрации Cm (мг/м3) и объемной доли воды PPM (млн-1) выводятся на индикатор ИБ анализатора в режиме индикации «VIEW PPM» в соответствии с таблицей 6. Значения массовой концентрации паров воды (влагосодержания)  вычисляются по измеренным значениям ТТРВ в соответствии с алгоритмами (таблицами), используемыми в нормативных документах, приведенных в п.3.7.2.

### Так как всякий объем связан с соответствующей массой, массовые концентрации газообразных веществ можно пересчитать в объемные и наоборот. Такие пересчеты выполняются при определенной температуре и давлении по следующей формуле:

,                                               (2)

где c – концентрация вещества.

При температуре Т = 20 ºС и давлении Р = 101,325 кПа (стандартные условия) соотношение объемной и массовой концентраций паров воды выглядит следующим образом:

(3)

При  температуре Т = 0 ºС и давлении Р = 101,325 кПа (нормальные условия), соотношение объемной и массовой концентраций паров воды выглядит следующим образом:

(4)

### При отсутствии значений давления измеряемой среды или выходе измеренных значений ТТРВ и давления за диапазон, определенный в нормативных документах (п.3.7.2), вычисление массовой (объемной) концентрации паров воды не производится. На индикатор выводится значение «NO», на цифровой выход анализатора -  значение «-200».

Измерение температуры точки росы по углеводородам

Для измерения ТТРУВ используется в режиме М2 (см. таблицу 4). Данный режим измерения предполагает измерение только ТТРУВ (если она находится в диапазоне измерения анализатора).

Текущие значения ТТРУВ выводятся на индикатор ПТР (всегда) и индикатор ИБ (в режиме индикации «VIEW DP»), аналоговый выход 4-20 мА и цифровой интерфейс RS-485.

Измерение ТТРУВ природного газа с содержанием метана 80 % и более рекомендуется проводить при давлении 2,7 МПа, чтобы определить максимально возможную температуру их конденсации в трубопроводе.

### Примечание – Давление, соответствующее максимуму температуры конденсации углеводородов природного или попутного газа, в каждом конкретном случае может быть определено экспериментально путем определения зависимости ТТРУВ от давления с помощью регулятора давления поз.5 (см. п.3.9.4).

Для измерения ТТРУВ используется анализатор в комплектации с СПГ КРАУ2.848.013.

### На входе СПГ установлен регулятор давления поз.5 (см. приложение К), используемый для редуцирования давления в измерительной камере ПТР до значения 2,7 МПа. При необходимости, давление на выходе регулятора поз.5 может быть изменено вращением регулировочного винта.

### Анализатор в комплектации с СПГ КРАУ2.848.013 для измерения ТТРУВ может использоваться автономно или совместно с анализатором для измерения ТТРВ в комплектации с                                 СПГ КРАУ2.848.012 (-01, 02, -03, -04).

Во втором случае два анализатора образуют систему измерения точек росы по воде и углеводородам (см. приложение М) для газопроводов высокого давления, обеспечивающую измерение ТТРВ при рабочем давлении в трубопроводе и измерение ТТРУВ при давлении 2,7 МПа.

Измеренное значение ТТРУВ зависит от компонентного состава природного газа и определяется чувствительностью канала измерения ТТРУВ.

Чувствительность канала измерения ТТРУВ определяется параметром «DPT INNER»: «НС: Уровень фиксации конденсации по HC» и составляет по умолчанию 300 усл. единиц (см. таблицу Ш.7).

При эксплуатации анализатора уровень фиксации подбирается по показаниям визуальных гигрометров и может варьироваться в диапазоне 100…1000 усл. единиц. Основной критерий выбора чувствительности – соответствие показаний анализатора  результатам контрольных замеров ТТРУВ визуальными приборами.

Хранение и обработка результатов измерений

    - В процессе работы анализатор сохраняет в энергонезависимой памяти следующие данные:

мгновенные измеренные значения ТТРВ и ТТРУВ с привязкой ко времени, установленному в ИБ;

значения давления газа на момент проведения замера ТТР;

значения температуры газа на момент проведения замера ТТР (при условии подключения датчика температуры);

сообщения об ошибках и вмешательствах, возникающих в работе анализатора,  с привязкой ко времени, установленному в ИБ.

    - Объем архива данных составляет не менее 2 лет и обновляется в циклическом режиме по мере накопления данных.

    - Извлечение, просмотр и обработка архивов данных производится с помощью программных средств, входящих в состав анализатора:

ТП  «Трасса-2» (см. приложение Ф);

ТП  «Hygrovision» (см. КРАУ1.456.045 И);

поставляемое дополнительно по заказам потребителей ПО «ОРС-сервер»                              (см. КРАУ2.844.005 И1).

    - Перечисленное в п.3.10.3 программное обеспечение также осуществляет синхронизацию внутренних часов анализатора со временем, установленным на ПК оператора при выходе за определенный диапазон.

# Техническое обслуживание анализатора

Общие указания

Под техническим обслуживанием понимаются мероприятия, обеспечивающие контроль технического состояния анализатора, поддержание его в исправном состоянии, предупреждение отказов и продление его ресурса.

Техническое обслуживание анализатора заключается в периодической метрологической поверке, проверке технического состояния и, при необходимости, в чистке чувствительного элемента анализатора в соответствии с подразд.4.2. Метрологические характеристики анализаторов в течение межповерочного интервала соответствуют установленным нормам при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание анализаторов может производиться силами ООО «НПФ «Вымпел» по отдельному договору или самостоятельно.

Техническое обслуживание, связанное со вскрытием пломб, выполняется только предприятием-изготовителем.

Порядок технического обслуживания анализатора

Для длительной и успешной работы анализатора без проведения профилактических работ необходимо тщательно соблюдать требования, предъявляемые к месту отбора пробы газа. Требования к месту установки описаны в подразделе 2.5. Невыполнение этих требований может привести к заносу аэрозольных и механических примесей в измерительную камеру ПТР. Адаптивные алгоритмы измерения влажности, заложенные в программное обеспечение анализатора, позволяют ему длительно работать, измеряя точку росы в среде многокомпонентного газа, без какого-либо технического обслуживания.

При возникновении сомнений в работоспособности анализатора и достоверности измерений точки росы перед отправкой на ремонт рекомендуется выслать данные о работе прибора в адрес предприятия-изготовителя. Данные для анализа формируются при подключении ТП «Hygrovision». Контактная информация приведена на стр. 2 настоящего руководства по эксплуатации.

Для своевременного выявления каких-либо неисправностей в работе анализатора необходимо не менее одного раза в неделю контролировать состояние индикатора ИБ и ПТР. В процессе работы анализатора, при возникновении проблемных ситуаций, на индикаторе ПТР (ИБ) появляются соответствующие сообщения. Перечень возможных ситуаций, причины их возникновения и рекомендуемые действия по их устранению представлены в таблице 7.

При появлении на индикаторе указанных сообщений необходимо провести техническое обслуживание в соответствии с таблицей 7 или устранить причину возникших несоответствий в работе анализатора. При невозможности восстановить работоспособность анализатора собственными силами необходимо обратиться за консультациями на предприятие–изготовитель.

### Таблица 7

| Ситуация | Состояние индикаторов | Описание проблемы | Рекомендуемые действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 При измерении ТТРВ (ТТРУВ) на индикаторе – значение ТТР минус 30° C с признаком «<» |  | Измеренная ТТР ниже диапазона измерения | 1 Проверить работоспособность ПТР на генераторе влажности 2 Проверить показания контрольным гигрометром |
| 2 При измерении ТТРВ (ТТРУВ) на индикаторе – значение ТТР в диапазоне измерения прибора с признаком «<» |  | ТТР измерить не удалось. На индикатор выводится минимальная температура зеркала ПТР | 1 Проверить эффективность охлаждения зеркала 2 Охладить корпус для достижения нижнего предела измерения ПТР |
| 3 Уровни фотосигналов ниже заданных уровней: Err 01 – прямой канал; Err 02 – обратный канал; Err 03 – интерференционный канал; Err 12 – прямой и обратный |  | 1 Лазер не в режиме или вышел из строя 2 Выход из строя фотодиода(ов) | 1 Визуально проверить свечение лазера, сняв ПТР с газоподвода 2 Проконтролировать значения информационных сигналов в режиме «Clean mode». При отсутствии свечения лазера и сигнале ниже 50 усл. ед. требуется ремонт анализатора на предприятии–изготовителе |
| 4.1 Периодически (один раз в секунду) вместо измеренного значения ТТР появляется Err 04 4.2 Загорается светодиод ИБ | ( | Перегрев или переохлаждение корпуса ПТР | Проконтролировать значение температуры корпуса прибора в режиме «Clean mode». Температура корпуса должна находиться в пределах от плюс 10 °С до плюс 45 °С* |
|  |  | Отказ датчика температуры корпуса прибора | При недостоверном показании датчика температуры корпуса требуется ремонт ПТР на предприятии–изготовителе |
| 5 Ошибка в канале измерения температуры зеркала прибора |  | Измеряемая температу-ра зеркала не соот-ветствует действитель-ной температуре зеркала из-за отказа датчика температуры | Требуется ремонт ПТР на предприятии–изготовителе |
| 6 Ошибка в работе термоэлектронной батареи, отказ ТЭБ |  | Отсутствие динамики охлаждения/нагрева зеркала | Требуется ремонт ПТР на предприятии–изготовителе |
| 7.1 Первичный измерительный преобразователь загрязнен 7.2 Постоянно горит светодиод ИБ | ( | Уровень фотосигнала превышает допусти-мый | Произвести чистку зеркала ПТР в соответствии с п.4.2.8 |
| 8 Повышенная влажность внутри ПТР |  | Относительная влажность внутри ПТР более 80 % | Необходимо заменить или регенирировавать селикагель в контейнере с осушителем (расположен под задней крышкой ПТР) |

Продолжение таблицы 7

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 Превышено допустимое рабочее давление |  | Давление, фиксируемое датчиком давления ≥ 16 МПа | 1 Проверить входной регулятор давления на СПГ 2 Проверить работоспособность преобразователя давления 3 Проверить диапазон датчика давления, заданный в системных параметрах анализатора с помощью ТП «Hygrovision» |
| 10.1 Происходит рестарт анализатора с периодичностью около 1 раза в минуту. 10.2 Загорается светодиод ИБ |  | Отсутствие связи ПТР и ИБ | 1 Проверить целостность линии связи ИБ с ПТР и полярность подключения интерфейса RS-485 2 Недостаточное напряжение питания ПТР. Проверить напряжение питания на клеммах 1,2 ПТР в момент включения охлаждения зеркала (см. п.3.4.7) |
| * Эти причины не связаны с какими-либо ошибками в работе анализатора или неисправностями его составных частей. В случае перегрева ПТР не производит измерений точки росы и находится в состоянии пассивного охлаждения. При понижении температуры корпуса ниже плюс 45 ºС ПТР автоматически включится в режим измерения точки росы. При появлении такого сообщения необходимо убедиться в том, что с прибора снят утеплитель, используемый при температуре окружающего воздуха ниже плюс 15 ºС, и правильно установлен солнцезащитный навес. При температуре корпуса ПТР ниже плюс 15 ºС автоматически включается нагрев корпуса (индикатор на передней панели ПТР меняет цвет с зеленого на красный) и требуется только дополнительная теплоизоляция корпуса ПТР. |

Рекомендуемые виды и сроки проведения технического обслуживания (ТО) – в соответствии с таблицей 8.

### Таблица 8

| Наименование работы | Виды ТО | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | ежене-дельно | ежеме-сячно | ежеквар-тально | ежегодно |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПТР |
| Проверка на соответствие требованиям по взрывозащите | − | + | − | − | п. 4.2.6 |
| Поверка | − | − | − | + | п.4.2.7 |
| Проверка уровня загрязненности ЧЭ датчика | При необходимости | п. 4.2.8 |
| СПГ |
| Проверка на соответствие требованиям по взрывозащите | − | + | − | − | п. 4.2.6 |
| Поверка средств измерений из состава СПГ | В соответствии со свидетельством об утверждении типа средств измерения | п. 4.2.9 |
| Визуальный контроль состояния составных частей СПГ. Очистка при необходимости | + | − | − | − |  |
| Проверка герметичности пробоотборного устройства и системы подготовки газа | После выполнения монтажных работ или при обнаружении утечек системой контроля загазованности блок-бокса | п. 4.2.10 |

### Продолжение таблицы 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ротаметры |
| Проверка значения расхода газа (по ротаметрам СПГ) | – | + | − | − | п. 4.2.11 |
| Мембранный фильтр |
| Проверка состояния фильтрующего элемента и замена мембраны | - | − | − | + | * |
| * В соответствии с прилагаемой эксплуатационной документацией на составные части СПГ. |

### Проверка на соответствие требованиям по взрывозащите

При эксплуатации взрывозащищенных ПТР и СПГ в составе анализаторов необходимо выполнять все мероприятия в полном соответствии с п.1.9.

При внешнем осмотре ПТР и СПГ необходимо проверить:

сохранность пломб;

отсутствие вмятин и видимых механических повреждений, наличие и прочность крепления крышек электронного блока;

отсутствие обрыва или повреждения изоляции заземляющего провода и соединительного кабеля;

надежность присоединения кабеля;

наличие и прочность крепления разъемных соединений;

прочность крепления составных узлов ПТР, СПГ и заземляющего соединения;

отсутствие пыли и грязи на корпусе анализатора.

При внешнем осмотре необходимо контролировать соответствие ПТР требованиям, изложенным на чертеже средств взрывозащиты (см. приложение Р), а СПГ требованиям эксплуатационной документации на её составные части.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация ПТР и СПГ с повреждениями и неисправностями!

### Калибровка и поверка анализатора

      - Если абсолютные погрешности измерения точек росы по воде или углеводородам выходят за пределы допустимых значений, то проводится калибровка анализатора. Для проведения калибровки анализатор (ПТР и ЦУБ) необходимо отправить на завод-изготовитель или региональный сертифицированный центр, аккредитованный для калибровки и поверки данного оборудования.

      - Поверка анализатора проводится в соответствии с методикой поверки КРАУ2.844.005 МП.

      - Для калибровки анализатора используется ТП «Hygrovision», входящая в комплектность анализатора.

Калибровка подразделяется на калибровку по воде и калибровку по углеводородам. Калибровка может быть выполнена с помощью таблицы калибровки либо с помощью калибровочных коэффициентов А, b, b1.

Методика ввода и редактирования значений калибровочной таблицы и калибровочных коэффициентов изложена в КРАУ1.456.045 И.

Калибровочные коэффициенты А, b, b1 могут быть внесены в память анализатора непосредственно с клавиатуры вторичного блока без использования ТП «Hygrovision».

### Проверка уровня загрязненности ЧЭ датчика

При загрязнении чувствительного элемента (зеркала) датчика на передней панели ИБ загорается светодиод (. Мигающий режим светодиода ( означает, что анализатор находится в режиме самоочистки чувствительного элемента путем его прогрева до 55 ºС. После завершения режима самоочистки измерение продолжается.

Если значение фотосигнала по воде или углеводородам превышает допустимое значение, светодиод  ( перестает мигать и горит постоянно.

В случае если индикатор режима очистки не гаснет в течение длительного времени (более 60 мин), требуется провести чистку чувствительного элемента.

Для этого необходимо выполнить следующие операции:

произвести демонтаж ПТР с газоподвода;

перейти в режим очистки в соответствии с п.1.8.3;

произвести чистку чувствительного элемента ПТР с помощью комплекта для чистки, входящего в комплект поставки анализатора:

1) слегка смочить ватный аппликатор жидкостью для очистки оптики;

2) протереть стеклянное кольцо вокруг зеркала, защищающее элементы оптики от загрязнения;

3) другим аппликатором круговыми движениями с легким нажимом протереть поверхность зеркала;

выйти из режима очистки и оставить анализатор в работающем состоянии в течение 1 ч;

повторно проконтролировать сигналы по воде и углеводородам, войдя в режим очистки.

При выпуске приборов из производства сигнал по воде Uw не превышает 500 усл. единиц, сигнал по углеводородам Uhc 3000 усл. единиц. Пороговые уровни загрязнения приведены в таблице Ш.6. При необходимости чистку зеркала повторить;

смонтировать  ПТР на газоподводе и включить в работу в соответствии с разделом 2.

ВНИМАНИЕ Чувствительным элементом является кремниевая пластина. При чистке ЧЭ необходимо соблюдать особую осторожность, учитывая его миниатюрность и хрупкость. Гарантийный ремонт ПТР в случае механического повреждения ЧЭ производиться не будет. При сильных загрязнениях зеркала или отсутствии жидкости для очистки оптики допускается использовать химически чистый ацетон.

### Поверка СИ СПГ

### В состав оборудования СПГ КРАУ2.848.012 (-01,-02, -03, -04) и КРАУ2.848.013 могут входить следующие средства измерений: манометры модели 233.50/63; датчики давления «Гиперфлоу» модель ДИ-006 или МИДА-ДИ-13П_ВН-В; ротаметры DK32.

Указанные средства измерений должны представляться на периодическую поверку в сроки, указанные в описании типа СИ.

### Проверка герметичности СПГ

### Проверку герметичности проводят при рабочем давлении в системе. Необходимо нанести мыльную эмульсию на все резьбовые соединения пробоотборного устройства и СПГ. При появлении мыльных пузырьков уплотнить соответствующие соединения:

нанести мыльную эмульсию на все резьбовые соединения пробоотборного устройства, подводящей магистрали и СПГ;

кран подачи газа на пробоотборном устройстве (см. приложения М1, поз.1) поставить в положение «OPEN» (ОТКРЫТО). При появлении мыльных пузырьков уплотнить соответствующие соединения.

После проверки герметичности закрыть утеплителем места соединений.

### Проверка значения расхода газа через газоподвод

      - Для ПТР с погружным газоподводом (исполнение КРАУ2.848.004) продувка газоподвода осуществляется с помощью игольчатого клапана (см. приложение Г, поз.11).

Расход газа устанавливается с помощью специального ключа (поставляется вместе с игольчатым клапаном) и должен быть (1,5 ± 0,5) нормальных л/мин. Контролировать расход газа допускается любыми пригодными для этой цели средствами. В случае их отсутствия расход должен обеспечивать образование мыльных пузырьков при нанесении мыльной эмульсии на выходной штуцер игольчатого клапана; если пузырьки не образуются, то расход слишком велик или мал. Нельзя резко увеличивать расход или допускать большой расход газа, т.к. это может привести к заносу грязи, влаги или сорбентов в газоподвод ПТР.

Для ПТР с погружным газоподводом (исполнение КРАУ2.848.004) и комплектом сменных частей газоподвода КРАУ4.079.013 расход устанавливается с помощью регулятора расхода на расходомере (см. приложение Ж).

      - Для ПТР с системой подготовки газа расход газа через газоподвод должен быть (1,5 ± 0,5) нормальных л/мин. Расход устанавливается на СПГ КРАУ2.848.012 (-01, -02, -03, -04) регулятором расхода газа на ротаметре (см. приложения И – И4, поз.17), на СПГ КРАУ2.848.013 - регулятором расхода газа на ротаметре (см. приложение К, поз.8). Расход газа контролировать по ротаметру.

Техническое обслуживание шкафа, при необходимости, следует проводить в соответствии с прилагаемым руководством по эксплуатации.

# Текущий ремонт анализатора

5.1  Ремонт анализатора, связанный с восстановлением или изготовлением его составных частей, обеспечивающих взрывозащиту, должен выполняться ремонтными предприятиями, имеющими лицензии на выполнение ремонтных работ.

5.2  Ремонт анализатора, который не может повлечь за собой нарушения его взрывозащиты, производится эксплуатационными службами предприятий в соответствии с действующими правилами безопасности, ПТЭЭП, ГОСТ 31610.19-2014.

Ремонтные работы, связанные с вскрытием пломб, выполняются только предприятием-изготовителем или специально уполномоченной им организацией.

# Хранение

6.1  Упакованные анализаторы должны храниться в складских помещениях грузоотправителя и грузополучателя, обеспечивающих их сохранность от механических повреждений, загрязнения и воздействия агрессивных сред, в условиях хранения 3 (Ж3) по
ГОСТ 15150-69.

6.2  Допускается хранение анализаторов в транспортной таре до 6 месяцев. При хранении больше 6 месяцев анализаторы должны быть освобождены от транспортной тары и храниться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69. Сведения о хранении анализатора должны записываться в КРАУ2.844.005-03 ФО (раздел 12). Общие требования к хранению анализатора в отапливаемом хранилище по ГОСТ Р 52931-2008.

# Транспортирование

7.1  Общие требования к транспортированию

Общие требования к транспортированию анализаторов должны соответствовать
ГОСТ Р 52931-2008.

7.2  Условия транспортирования

Упакованные анализаторы должны транспортироваться в закрытых транспортных средствах всеми видами транспорта в неотапливаемых и негерметизированных отсеках, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69 - для крытых транспортных средств.

Анализатор в упаковке для транспортирования выдерживает воздействие температуры окружающего воздуха от минус 60 °С до плюс 60 °С.

Условия транспортирования в части механических воздействий должны соответствовать группе  F3 по ГОСТ Р 52931-2008.

# Утилизация

8.1  Материалы и комплектующие изделия, использованные при изготовлении анализатора точек росы интерференционного «КОНГ-Прима-10», как при эксплуатации в течение его срока службы, так и по истечении ресурса не представляют опасности для здоровья человека, производственных и складских помещений, окружающей среды. Утилизация вышедших из строя анализаторов может производиться любым доступным потребителю способом.

Приложение А

(обязательное)

Условное обозначение изделия

А.1 Условное обозначение анализатора при заказе:

| Анализатор точек росы интерференционный «КОНГ-Прима-10» | 005-03 | B2G | 1 | КРАУ2.844.005 ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение вторичного блока: 005-03 - c ИБ КРАУ3.622.002-01 005-04 - с ЦУБ КРАУ3.035.001-03 |  |  |  |
| Обозначение ПТР: A КРАУ2.848.004 B1 КРАУ2.848.004-01 (от минус 30 °С до плюс 30 °С) B2 КРАУ2.848.004-01 (от минус 50 °С до плюс 10 °С) C КРАУ2.848.004-02 Обозначение СПГ: G КРАУ2.848.012 H КРАУ2.848.012-01 К КРАУ2.848.013 L КРАУ2.848.012-02 М КРАУ2.848.012-03 N КРАУ2.848.012-04 |  |  |
| Абсолютная погрешность измерения ТТРВ: 1 ±1 °С |  |
| Обозначение технических условий |  |

Примечание - В приведенном примере в состав анализатора КРАУ2.844.005-03, имеющего предел абсолютной погрешности измерения ТТРВ  ±1 °С, входит ПТР  КРАУ2.848.004-01 с диапазоном измерения ТТР от минус 50 °С до плюс 10 °С в комплектации с СПГ КРАУ2.848.012.

А.2 Заказ  портативного компьютера (Notebook)

При заказе портативного компьютера в составе анализатора необходимо отдельной строкой указать – «Терминальный компьютер».

А.3 Заказ комплекта для подключения СПГ

При заказе необходимо перечислить составные части комплекта, обозначая их в соответствии с п.1.5.5.

Приложение Б

(справочное)

Анализатор точек росы «КОНГ-Прима-10». Выводные клеммы

Таблица Б.1 - Выводные клеммы ИБ

| Наименование цепи | Обозначение | № клеммы | Нагрузка | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Токовый вход 4-20 мА от датчика давления 1 | 1I+ | X8 |  | Первичные преобразователи давления и температуры, размещаемые во взрывоопасной зоне и подключаемые к ИБ, должны соответствовать требованиями ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) |
|  | 1I- | X9 |  |  |
| Вход датчика температуры * | RTC1 | X10 |  | Pt50, Pt100, Pt’50, Pt’100, Cu50, Cu100, Cu’50, Cu’10 |  |
|  | RTC2 | X11 |  |  |  |
|  | RTC3 | X12 |  |  |  |
|  | RTC4 | X13 |  |  |  |
| ВНИМАНИЕ 1: Температура точки росы по воде за пределами диапазона измерения | + AL1 | X23 | 30 В, 2 А |  |
|  | – AL1 | X24 |  |  |
| ВНИМАНИЕ 2: Температура точки росы по углеводородам за пределами диапазона измерения | + AL2 | X26 | 30 В, 2 А |  |
|  | – AL2 | X27 |  |  |
| Выход управления электромагнитным клапаном | +F OUT1 | X29 | 30 В, 2 А |  |
|  | -F OUT1 | X30 |  |  |
| Питание ПТР | +24V | X32 | 2 А |  |
|  | -24V | X33 |  |  |
| Информационный обмен ПТР <−> ИБ | RS-485 | Data + | X22 |  |  |
|  |  | Data - | X2 |  |  |
| Токовый выход 4-20 мА: температура точки росы по воде | Sdp+ | X3 | Не более 400 Ом |  |
|  | Sdp- | X5 |  |  |
| Токовый выход 4-20 мА: температура точки росы по углеводородам | Hdp+ | X4 | Не более 400 Ом |  |
|  | Hdp- | X5 |  |  |
| Интерфейс RS-485 | Data+ | X21 |  |  |
|  | Data- | X1 |  |  |
| Питание ИБ | –24 В | X19 |  |  |
|  | +24 В | X20 |  |  |
|  |  | X18 |  | Заземление |
| * Вход для подключения датчика температуры не сертифицирован как канал измерения, при выпуске из производства и в эксплуатации не поверяется и используется для технологических целей (хранение и отображение информации о температуре газа). |

Таблица Б.2 - Выводные клеммы ПТР

| Наименование цепи | Обозначение | № клеммы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Питание ПТР | +24 В | 1 | Подключить к ИБ/Х32 |
|  | –24 В | 2 | Подключить к ИБ/Х33 |
| Информационный обмен ИБ <–> ПТР | Data+ | 3 | Подключить к ИБ/Х22 |
|  | Data– | 4 | Подключить к ИБ/Х2 |

Таблица Б.3 - Обозначение разъемов кабеля КРАУ4.841.011 (для RS-232)

| РС (розетка DB9F) |  | ИБ (розетка РС10ТВ) |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | 7 |
| 3 |  | 6 |
| 4 |  | 4 |
| 5 |  | 10 |
| 6 |  | 5 |
| 7 |  | 8 |
| 8 |  | 9 |

Приложение В

(обязательное)

Схемы электрические соединений анализатора «КОНГ-Прима-10»

Рисунок В.1 – Измерение ТТРВ и ТТРУВ одним анализатором

в комплектации с СПГ КРАУ2.848.012

Рисунок В.2 – Измерение ТТРВ и ТТРУВ одним анализатором

в комплектации с СПГ КРАУ2.848.012-01

Рисунок В.3 - Измерение ТТРВ и ТТРУВ  одним анализатором

в комплектации с СПГ КРАУ2.848.012-02

Рисунок В.4 - Измерение ТТРВ и ТТРУВ одним анализатором

в комплектации с СПГ КРАУ2.848.012-03 (-04)

Рисунок В.5 - Измерение ТТРВ и ТТРУВ двумя анализаторами

в комплектации c СПГ КРАУ2.848.012 и СПГ КРАУ2.848.013

Рисунок В.6 – Измерение ТТРВ и ТТРУВ двумя анализаторами

в комплектации c СПГ КРАУ2.848.012-01 и СПГ КРАУ2.848.013

Рисунок В.7 – Измерение ТТРВ и ТТРУВ двумя анализаторами

в комплектации c СПГ КРАУ2.848.012-02 и СПГ КРАУ2.848.013

Рисунок В.8 - Измерение ТТРВ и ТТРУВ двумя анализаторами

в комплектации c СПГ КРАУ2.848.012-03 (-04) и СПГ КРАУ2.848.013

Таблица В.1 – Перечень элементов

| Поз. обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| А1, А5 | Интерфейсный блок КРАУ3.622.002-01 | 2 |
| А2, А2.1 | Источник питания БП120Б-Д9-24С (для СПГ КРАУ2.848.012 (-01)) Источник питания БП60Б-Д4-24С (для СПГ КРАУ2.848.012-02 (-03, -04)) | 2 |
| А4 | Система подготовки газа КРАУ2.848.012 (рис. В.1, В.5) Система подготовки газа КРАУ2.848.012-01 (рис. В.2, В.6) Система подготовки газа КРАУ2.848.012-02 (рис. В.3, В.7) Система подготовки газа КРАУ2.848.012-03 (-04) (рис. В.4, В.8) | 1 |
| А4.1 | Устройство управления модульное МР Р306.00-002 | 1 |
| А4.2 | Устройство управления модульное МР Р307.00-001 | 1 |
| А4.3, А7.3 | Преобразователь точки росы КРАУ2.848.004-01 (из состава анализатора «КОНГ-Прима-10») | 2 |
| А4.4 | Клапан электромагнитный Burkert (тип 6240) | 1 |
| А4.5, А7.5 | Датчик давления МИДА-ДИ-13П_ВН-В-У2-0,15/…МПА-01-М20-УБ* | 2 |
| А4.6, A4.7, A4.8, A7.4 | Блок температурной стабилизации БТС-003 КРАУ5.422.003 | 4 |
| А7 | Система подготовки газа КРАУ2.848.013 | 1 |
| А7.1 | Устройство управления модульное МР Р307.00-002 | 1 |
| А8, А9 | Источник питания БП60Б-Д4-24С | 2 |
| S1 | Выключатель автоматический двухполюсный ВА47-29/2/В16 | 1 |
| X1-X9 | Клемма UT 4 ** | 25 |
| XB1-XB3 | Перемычка FBS 4-6 | 3 |
| * Допускается замена на датчик давления «Гиперфлоу» модель ДИ-006 КРАУ2.849.006-23. ** Клеммы Х5-Х9 допускается не использовать, если сечение подключаемого кабеля соответствует максимально допустимым значениям соответствующих клемм А1, А5. Примечания Заземление брони кабелей 1-4 обеспечивается конструкцией кабельных вводов коробок устройств управления модульных А4.1, А4.2, А7.1. Кабельные вводы «ПИТАНИЕ», «RS-485», «ДД», «БТС» - диаметр кабеля от 12,5 до 20,9 мм, диаметр внутренней оболочки от 6,5 до 14,0 мм. Цепи защитного заземления выполняют проводом БПВЛ-2,5 ТУ16-505.911-76. Обозначение марок проводов и кабелей на схеме: провод не обозначен – провод МГШВ-0,5 ТУ16-505.437-82; поз. 1 – ГЕРДА – КВИПнг 2(2(0,5 ВЭК; поз. 2 – КВБбШвнг 4(4,0; поз. 3 – ГЕРДА – КВКнг 2((2(1,0) Э; поз. 4 – КВБбШвнг 4(4,0; поз. 5 – МГШВ 1,5 ТУ16-505.437-82; поз. 6 – БПВЛ 2,5 ТУ 16-505.911-76. Допускается применение других марок кабелей с аналогичными характеристиками. Электрические схемы подключения термошкафа с СПГ в различных исполнениях представлены в приложениях М - М3. Мощность, потребляемая от сети ( 230 В (разъем Х1), не превышает: а) 180 Вт (рисунок В.1); в) 160 Вт (рисунок В.3); д) 290 Вт (рисунок В.5); ж) 270 Вт (рисунок В.7); б) 220 Вт (рисунок В.2); г) 200 Вт (рисунок В.4); е) 330 Вт (рисунок В.6); и) 310 Вт (рисунок В.8). |

Приложение Г

(справочное)

Общий вид и габаритные размеры

преобразователя точки росы КРАУ2.848.004 (-01,-02)

Рисунок Г.1

Таблица Г.1 – Составные части ПТР

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРАУ5.910.005 | Первичный измерительный преобразователь | 1 |
| 2 | КРАУ8.034.033 | Корпус | 1 |
| 3 | КРАУ6.172.000 | Крышка | 1 |
| 4 | КРАУ8.040.003 | Крышка | 1 |
| 5 | КРАУ6.457.020-01 (КРАУ6.457.068) * | Газоподвод | 1 |
| 6 | КРАУ8.684.001 | Прокладка | 1 |
| 7 |  | Болт М8х25 A2-70 DIN 933 | 8 |
| 8 | КРАУ8.930.006 | Контрящая гайка | 1 |
| 9 | КРАУ8.626.004 | Трубка | 1 |
| 10 |  | Кабельный ввод | 1 |
| 11 | КРАУ6.451.009 | Кран | 1 |
| 12 |  | Заглушка SS-2-P | 1 |
| 13 |  | Штуцер SS-6MO-1-2 | 1 |
| * Для исполнений КРАУ2.848.004-01 и КРАУ2.848.004-02 |

Приложение Д

(справочное)

Общий вид и габаритные размеры

блока интерфейсного КРАУ3.622.002-01

А – точки крепления ИБ

Рисунок Д.1

| Таблица Д.1 – Составные части ИБ |
| --- |
| Поз. | Наименование | Кол. |
| 1 | Жидкокристаллический индикатор | 1 |
| 2 | Индикатор перегрева ПТР | 1 |
| 3 | Индикатор отсутствия связи с ПТР | 1 |
| 4 | Индикатор загрязнения чувствительного элемента датчика ПТР | 1 |
| 5 | Индикатор питания ИБ | 1 |
| 6 | Кнопка управления режимами работы и настройкой анализатора | 5 |
| 7 | Разъем (гермоввод) для подключения внешних устройств | 4 |
| 8 | Крышка клеммного отсека | 1 |
| 9 | Разъем для подключения РС–терминала | 1 |

Приложение Е

(обязательное)

Монтаж преобразователя точки росы КРАУ2.848.004

Рисунок Е.1

Приложение Ж

(справочное)

Монтаж преобразователя точки росы КРАУ2.848.004

с комплектом сменных частей газоподвода КРАУ4.079.013

Рисунок Ж.1 – Монтажный чертеж КРАУ4.079.013 МЧ

Приложение И

(справочное)

Система подготовки газа КРАУ2.848.012

Рисунок И.1 – Общий вид

Таблица И.1 – Составные части СПГ

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КРАУ2.848.004-01 | Преобразователь точки росы | 1 |
| 2 | КРАУ6.452.007 | Теплообменник | 1 |
| 3 |  | Электромагнитный клапан тип 6240 | 1 |
| 4,9 |  | Манометр 233.50/63 (0-25 МПа) G1/4В * | 2 |
| 5 |  | Фильтр мехпримесей SS-6FW-MM-15 | 1 |
| 6,7,10,12 |  | Игольчатый клапан SS-1RS6MM | 4 |
| 8 | КРАУ6.457.176 | Мембранный фильтр | 1 |
| 11 |  | Датчик давления МИДА-ДИ-13П_ВН-В-У2-0,15/…МПА-01-М20-УБ ** | 1 |
| 13 |  | Шаровой кран SS-43GS6MM | 1 |
| 14 |  | Дроссель | 1 |
| Продолжение таблицы И.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15,16 |  | Регулятор давления обогреваемый KCP1ERA2D1P30000 | 2 |
| 17 | ВМПЛ2.833.001 *** | Ротаметр с регулятором расхода газа | 1 |
| 18 | ВМПЛ2.833.001-01 *** | Ротаметр с регулятором расхода газа | 1 |
| 19 |  | Обратный клапан SS-6C-MM-1/3 | 1 |
| 20 |  | Устройство управления модульное МР Р306.00-002 | 1 |
| 21 |  | Устройство управления модульное МР Р307.00-001 | 1 |
| * Допускается замена на аналогичный. Предельное значение шкалы манометра уточняется при заказе. ** Допускается замена на датчик давления «Гиперфлоу» модель ДИ-006 КРАУ2.849.006-23. *** Допускается замена на аналогичный. |

1 – ПТР; 2 – теплообменник; 3 – электромагнитный клапан; 4, 9 – манометр; 5 – фильтр мехпримесей; 6, 7, 10, 12 – игольчатые клапаны; 8 – мембранный фильтр; 11 – датчик давления; 13 – шаровой кран; 14 – дроссель; 15, 16 – регуляторы давления обогреваемые; 17, 18 – ротаметры с регулятором расхода газа; 19 – обратный клапан.

Рисунок И.2 - Схема газовая принципиальная КРАУ2.848.012 Х3

Приложение И1

(справочное)

Система подготовки газа КРАУ2.848.012-01

Рисунок И1.1 – Общий вид

Таблица И1.1 – Составные части СПГ

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КРАУ2.848.004-01 | Преобразователь точки росы | 1 |
| 2 | КРАУ6.452.007 | Теплообменник | 1 |
| 3 |  | Электромагнитный клапан тип 6240 | 1 |
| 4 |  | Регулятор давления KPP1NSC422P30000 | 1 |
| 5 |  | Фильтр мехпримесей SS-6FW-MM-15 | 1 |
| 6,7,10,12 |  | Игольчатый клапан SS-1RS6MM | 4 |
| 8 | КРАУ6.457.176 | Мембранный фильтр | 1 |
| 9 |  | Манометр 233.50/63 (0-16 МПа) G1/4В * | 1 |
| 11 |  | Датчик давления МИДА-ДИ-13П_ВН-В-У2-0,15/…МПА-01-М20-УБ ** | 1 |
| Продолжение таблицы И1.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 |  | Шаровой кран SS-43GS6MM | 1 |
| 14 |  | Дроссель | 1 |
| 15,16 |  | Регулятор давления обогреваемый KCP1ERA2D1P30000 | 2 |
| 17 | ВМПЛ2.833.001 *** | Ротаметр с регулятором расхода газа | 1 |
| 18 | ВМПЛ2.833.001-01 *** | Ротаметр с регулятором расхода газа | 1 |
| 19 |  | Обратный клапан SS-6C-MM-1/3 | 1 |
| 20 |  | Устройство управления модульное МР Р306.00-002 | 1 |
| 21 |  | Устройство управления модульное МР Р307.00-001 | 1 |
| 22 |  | Регулятор давления обогреваемый KCP1МRA2D1P10000 | 1 |
| 23 |  | Проходной тройник SS-6MO-3 | 1 |
| 24 |  | Предохранительный клапан SS-6R3A-MM с комплектом пружин 177-R3A-K1-E | 1 |
| 25 |  | Манометр 233.50/63 (0-25 МПа) G1/4В * | 1 |
| * Допускается замена на аналогичный. Предельное значение шкалы манометра уточняется при заказе. ** Допускается замена на датчик давления «Гиперфлоу» модель ДИ-006 КРАУ2.849.006-23. *** Допускается замена на аналогичный. |

1 – ПТР; 2 – теплообменник; 3 – электромагнитный клапан; 4 – регулятор давления; 5 – фильтр мехпримесей; 6, 7, 10, 12 – игольчатые клапаны; 8 – мембранный фильтр; 9, 25 – манометры; 11 – датчик давления; 13 – шаровой кран; 14 – дроссель; 15, 16, 22 – регуляторы давления обогреваемые; 17, 18 – ротаметры с регулятором расхода газа; 19 – обратный клапан, 24 - предохранительный клапан с комплектом пружин.

Рисунок И1.2 - Схема газовая принципиальная КРАУ2.848.012-01 Х3

Приложение И2

(справочное)

Система подготовки газа КРАУ2.848.012-02

Рисунок И2.1 – Общий вид

Таблица И2.1 – Составные части СПГ

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КРАУ2.848.004-01 | Преобразователь точки росы | 1 |
| 7,10,12 |  | Игольчатый клапан SS-1RS6MM | 3 |
| 8 | КРАУ6.457.176 | Мембранный фильтр | 1 |
| 9 |  | Манометр 233.50/63 (0-25 МПа) G1/4В * | 1 |
| 11 |  | Датчик давления МИДА-ДИ-13П_ВН-В-У2-0,15/…МПА-01-М20-УБ ** | 1 |
| 13 |  | Шаровой кран SS-43GS6MM | 1 |
| 15,16 |  | Регулятор давления обогреваемый KCP1ERA2D1P30000 | 2 |
| 17 | ВМПЛ2.833.001 *** | Ротаметр с регулятором расхода газа | 1 |

Продолжение таблицы И2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | ВМПЛ2.833.001-01 *** | Ротаметр с регулятором расхода газа | 1 |
| 19 |  | Обратный клапан SS-6C-MM-1/3 | 1 |
| 20 |  | Устройство управления модульное МР Р306.00-002 | 1 |
| 21 |  | Устройство управления модульное МР Р307.00-001 | 1 |
| * Допускается замена на аналогичный. Предельное значение шкалы манометра уточняется при заказе. ** Допускается замена на датчик давления «Гиперфлоу» модель ДИ-006 КРАУ2.849.006-23. *** Допускается замена на аналогичный. |

1 – ПТР; 7, 10, 12 – игольчатые клапаны; 8 – мембранный фильтр; 9 – манометр; 11 – датчик давления; 13 – шаровой кран; 15, 16 – регуляторы давления обогреваемые; 17, 18 – ротаметры;     19 – обратный клапан.

Рисунок И2.2 - Схема газовая принципиальная КРАУ2.848.012-02 Х3

Приложение И3

(справочное)

Система подготовки газа КРАУ2.848.012-03

Рисунок И3.1 – Общий вид

Таблица И3.1 – Составные части СПГ

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КРАУ2.848.004-01 | Преобразователь точки росы | 1 |
| 7,10,12 |  | Игольчатый клапан SS-1RS6MM | 3 |
| 8 | КРАУ6.457.176 | Мембранный фильтр | 1 |
| 9 |  | Манометр 233.50/63 (0-10 МПа) G1/4″В * | 1 |
| 11 |  | Датчик давления МИДА-ДИ-13П_ВН-В-У2-0,15/…МПА-01-М20-УБ ** | 1 |
| 13 |  | Шаровой кран SS-43GS6MM | 1 |
| 15,16 |  | Регулятор давления обогреваемый KCP1ERA2D1P30000 | 2 |
| 17 | ВМПЛ2.833.001 *** | Ротаметр с регулятором расхода газа | 1 |

Продолжение таблицы И3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | ВМПЛ2.833.001-01 *** | Ротаметр с регулятором расхода газа | 1 |
| 19 |  | Обратный клапан SS-6C-MM-1/3 | 1 |
| 20 |  | Устройство управления модульное МР Р306.00-002 | 1 |
| 21 |  | Устройство управления модульное МР Р307.00-001 | 1 |
| 22 |  | Регулятор давления обогреваемый KCP1МRA2D1P10000 | 1 |
| * Допускается замена на аналогичный. Предельное значение шкалы манометра уточняется при заказе. ** Допускается замена на датчик давления «Гиперфлоу» модель ДИ-006 КРАУ2.849.006-23. *** Допускается замена на аналогичный. |

1 – ПТР; 7, 10, 12 – игольчатые клапаны; 8 – мембранный фильтр; 9 – манометр; 11 – датчик давления; 13 – шаровой кран; 15, 16, 22 – регуляторы давления обогреваемые; 17, 18 – ротаметры; 19 – обратный клапан

Рисунок И3.2 - Схема газовая принципиальная КРАУ2.848.012.02-03 Х3

Приложение И4

(справочное)

Система подготовки газа КРАУ2.848.012-04

Рисунок И4.1 – Общий вид

Таблица И4.1 – Составные части СПГ

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КРАУ2.848.004-01 | Преобразователь точки росы | 1 |
| 7,10,12 |  | Игольчатый клапан SS-1RS6MM | 3 |
| 8 | КРАУ6.457.176 | Мембранный фильтр | 1 |
| 9 |  | Манометр 233.50/63 (0-25 МПа) G1/4″В * | 1 |
| 11 |  | Датчик давления МИДА-ДИ-13П_ВН-В-У2-0,15/…МПА-01-М20-УБ ** | 1 |
| 13 |  | Шаровой кран SS-43GS6MM | 1 |
| 15,16 |  | Регулятор давления обогреваемый KCP1ERA2D1P30000 | 2 |
| 17 | ВМПЛ2.833.001 *** | Ротаметр с регулятором расхода газа | 1 |
| 18 | ВМПЛ2.833.001-01 *** | Ротаметр с регулятором расхода газа | 1 |

Продолжение таблицы И4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 |  | Обратный клапан SS-6C-MM-1/3 | 1 |
| 20 |  | Устройство управления модульное МР Р306.00-002 | 1 |
| 21 |  | Устройство управления модульное МР Р307.00-001 | 1 |
| 22 |  | Регулятор давления обогреваемый KCP1МRA2D1P10000 | 1 |
| 23 |  | Проходной тройник SS-6MO-3 | 1 |
| 24 |  | Предохранительный клапан SS-6R3A-MM с комплектом пружин 177-R3A-K1-D | 1 |
| * Допускается замена на аналогичный. Предельное значение шкалы манометра уточняется при заказе. ** Допускается замена на датчик давления «Гиперфлоу» модель ДИ-006 КРАУ2.849.006-23. *** Допускается замена на аналогичный. |

1 – ПТР; 7, 10, 12 – игольчатые клапаны; 8 – мембранный фильтр; 9 – манометр; 11 – датчик давления; 13 – шаровой кран; 15, 16, 22 – регуляторы давления обогреваемые; 17, 18 – ротаметры; 19 – обратный клапан, 24 - предохранительный клапан с комплектом пружин.

Рисунок И4.2 - Схема газовая принципиальная КРАУ2.848.012.02-04 Х3

Приложение К

(справочное)

Система подготовки газа КРАУ2.848.013

Рисунок К.1 – Общий вид

Таблица К.1 – Составные части СПГ

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРАУ2.848.004-01 | Преобразователь точки росы | 1 |
| 2 |  | Датчик давления МИДА-ДИ-13П_ВН-В-У2-0,15/16 МПА-01-М20-УБ | 1 |
| 3, 6 |  | Игольчатый клапан SS-1RS6MM | 2 |
| 4 |  | Манометр 233.50/63/0-16 МПа G1/4''B * | 1 |
| 5 |  | Регулятор давления обогреваемый KCP1MRA2D1P10000 | 1 |
| 8 | ВМПЛ2.833.001 ** | Ротаметр с регулятором расхода газа | 1 |
| 9 |  | Обратный клапан SS-6C-MM-1/3 | 1 |
| 10 |  | Устройство управления модульное МР Р307.00-002 | 1 |
| * Допускается замена на аналогичный. ** Допускается замена на DK32 с дополнительным регулятором давления. |

1 – ПТР; 2 – датчик давления; 3, 6 – игольчатый клапан; 4 – манометр; 5 – регулятор давления обогреваемый;  8 – ротаметр с регулятором расхода газа;  9 – обратный клапан.

Рисунок К.2 - Схема газовая принципиальная КРАУ2.848.013 Х3

Приложение Л

(обязательное)

Схема газовая общая СПГ КРАУ2.848.012 и СПГ КРАУ2.848.013

1, 26 – ПТР; 2 – теплообменник; 3 – электромагнитный клапан; 4, 11, 24 – манометры; 6 – фильтр мехпримесей; 7-9, 20-22 – игольчатые клапаны; 10 – мембранный фильтр; 12, 25 – датчики давления; 13 – шаровой кран; 14 – дроссель; 15, 16, 23 – регуляторы давления обогреваемые; 17, 18, 28 – ротаметры с регулятором расхода газа; 19, 29 – обратный клапан.

Рисунок Л.1

Приложение М

(справочное)

Комплект для подключения СПГ-012 (-01) и СПГ-013 КРАУ4.078.182

Рисунок М.1 (лист 1 из 2) - Монтажный чертеж КРАУ4.078.182 МЧ

Рисунок М.1 (лист 2 из 2)

Таблица М.1 – Перечень составных частей для монтажа СПГ

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | КРАУ4.100.006 | Шкаф обогреваемый теплоизолированный * | 1 | Взамен поз.3, 33 |
| 3 | КРАУ4.100.006-01 | Шкаф обогреваемый теплоизолированный * | 1 | Взамен поз.2, 33 |
| 4 | КРАУ4.127.068 | Утеплитель | 1 |  |
| 5 | КРАУ4.853.899 | Кабель | 1 | ХТ1 |
| 6 | КРАУ4.853.900 | Кабель | 1 | ХТ2 |
| 7 | -01 | Кабель | 1 | ХТ3 |
| 8 | -02 | Кабель | 1 | ХТ5 |
| 9 | -03 | Кабель | 1 | ХТ6 |
| 10 | -04 | Кабель | 1 | ХТ7 |
| 11 | -05 | Кабель | 1 | ХТ8 |
| 12 | КРАУ4.853.901 | Кабель | 1 | ХТ4 |
| 14 | КРАУ4.853.950 | Кабель | 2 |  |
| 15 | КРАУ6.457.013 | Устройство пробоотборное * | 1 | PN160 DN 100 ... 300 |
| 16 | КРАУ6.457.174 | Устройство пробоотборное * | 1 | PN160 DN 300 ... 600 |
| 17 | КРАУ6.457.175 | Устройство пробоотборное * | 1 | PN160 DN 600 ... 1400 |
| 18 | КРАУ6.457.263 | Устройство пробоотборное * | 1 | PN250 DN 300 ... 600 |
| 19 | -01 | Устройство пробоотборное * | 1 | PN160 DN 600 ... 1400 |
| 20 | КРАУ6.457.264 | Устройство пробоотборное * | 1 | PN250 DN 100 ... 300 |
| 21 | КРАУ8.826.917 | Набор этикеток | 1 |  |
| 22 | КРАУ8.827.422 | Этикетка | 1 |  |
| 26 |  | Диэлектрическая вставка SS-12-MDE-6 | 1 | Swagelok |
| 27 |  | Муфта SS-6MO-6 | ** | Swagelok |
| 28 |  | Нагревательная секция кабельная 15СМБЭ2- (с установочным проводом 1,5 м) | ** | *** |
| 29 |  | Переходная муфта SS-12MO-6-6M | 1 | Swagelok |
| 30 |  | Переходник | 1 | Swagelok Примен. с поз.18-20 |
| 31 |  | Проходной тройник SS-12MO-3-12М-6М | 1 | Swagelok |
| 32 |  | Стяжка для кабеля черная 3,6×140 арт.№0502 121* | 8 | WURTH |
| 33 |  | Шкаф специализированный всепогодный (термошкаф) ТШВ-1795* | 1 | Взамен поз.2, 3 |
| 34 |  | Заглушка взрывозащищенная ВЗН1МНК/КГ/УКФ, IP66/67/68 | 3 | Кортем-Горэлтех |

Продолжение таблицы М.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 |  | Трубка ( 6×1 SS-T6M-S-1,0M-6ME | *** | Swagelok |
| 39 |  | Трубка ( 12×1, L = 50 ± 1 SS-T12M-S-1,0M-6ME | 3 | >> Наиб. кол. |
| 41 |  | Трубка K-FLEX 25x18-1 ST IN CLAD grey | *** | ССТ энергомонтаж Примен. с поз. 42-45 взамен поз.47,48 |
| 42 |  | Лента K-FLEX 050-025 IN CLAD grey | ** | >> Примен. с поз.41 |
| 43 |  | Очиститель К-FLEX 1 It | ** | >> Примен. с поз.41 |
| 44 |  | Клей К-FLEX 0,8 It K 414 | ** | >> Примен. с поз.41 |
| 45 |  | Герметик Simson ISR 70-10, Cristal, 290 мл | ** | >> Примен. с поз.41 |
| 47 |  | Теплоизолирующая трубка ЭНЕРГОФЛЕКС, ТУ2244-069-0466843-00 (6/6) | *** | Примен. с поз.48 взамен поз. 41 |
| 48 |  | Теплоизолирующая трубка ЭНЕРГОФЛЕКС, ТУ2244-069-0466843-00 (18/13) | *** | Примен. с поз.47 взамен поз. 41 |
| 50 |  | Клейкая лента «Mastertape» шириной 50 мм | 1 м |  |
| * Изделия поставляются по документу "Распоряжение на изготовление". ** Количество по распоряжению на изготовление. *** Длина по распоряжению на изготовление. |

Рисунок М.2 – Схема электрическая соединений КРАУ4.078.182 Э4

Таблица М.2 – Перечень элементов

| Поз. обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| A4 | Нагревательная секция кабельная 15СМБЭ2 | 1 |  |
| A1 | Система подготовки газа КРАУ2.848.012(-01) | 1 |  |
| A1.1 | Устройство управления модульное МР Р306.00-002 | 1 | Из состава А1 |
| A1.2 | Устройство управления модульное МР Р307.00-001 | 1 | Из состава А1 |
| A2 | Система подготовки газа КРАУ2.848.013 | 1 |  |
| A2.1 | Устройство управления модульное МР Р307.00-002 | 1 | Из состава А2 |
| A3 | Шкаф обогреваемый теплоизолированный КРАУ4.100.006 |  | Допускается замена на Технодизайн-М ТШВ-1795 |
| A3.1 | Коробка клеммная | 1 | Из состава А3 |
| A3.3 | Коробка клеммная | 1 | Из состава А3 |
|  | Кабели |  |  |
| XT1 | Кабель КРАУ4.853.899 | 1 |  |
| XT2 | Кабель КРАУ4.853.900 | 1 |  |
| XT3 | Кабель КРАУ4.853.900-01 | 1 |  |
| XT4 | Кабель КРАУ4.853.901 | 1 |  |
| XT5 | Кабель КРАУ4.853.900-02 | 1 |  |
| XT6 | Кабель КРАУ4.853.900-03 | 1 |  |
| XT7 | Кабель КРАУ4.853.900-04 | 1 |  |
| XT8 | Кабель КРАУ4.853.900-05 | 1 |  |
| Примечания 1 Кабельный ввод E1W25/EXE для бронированного кабеля (d = 12…18 мм, D = 17…27 мм). 2 Кабельный ввод E1W20/EXE для бронированного кабеля (d = 6…12 мм, D = 10…20 мм). 3 Кабельный ввод 20E1FU для кабеля d =12,5…20,9 мм. 4 Кабельный ввод A2F25/EXE для кабеля d = 12…18 мм. 5 Кабельный ввод A2F20/EXE для кабеля d = 6…12 мм. 6 Установленная/рассчетная мощность, потребляемая по входному кабелю 1: 0 Вт (лето), до 800 Вт (зима). 7 Установленная/рассчетная мощность, потребляемая по входному кабелю 2: до 120 Вт (лето), 0 Вт (зима). 8 Установленная/рассчетная мощность, потребляемая по входному кабелю 3: 18 Вт. 9 Установленная/рассчетная мощность, потребляемая по входному кабелю 4: 0 Вт (лето), 17 Вт/м (обогревательного кабеля) (зима). 10 Установленная/рассчетная мощность, потребляемая по кабелю «ЦУБ-ПТР 24V»: 90 Вт / 90 Вт. 11 Установленная/рассчетная мощность, потребляемая по кабелю «БТС»: 160 Вт / 160 Вт. |

Приложение М1

(справочное)

Комплект для подключения СПГ-012-02 (-03, -04) и СПГ-013

КРАУ4.078.183

Рисунок М1.1 (лист 1 из 3) - Монтажный чертеж КРАУ4.078.183 МЧ

Примечание - СПГ-012-02 на рисунке показана условно, подключение для СПГ-012-03 и

СПГ-012-04 аналогично.

Рисунок М1.1 (лист 2 из 3)

Б

Б вариант 1

Б вариант 2 Установка мембранного фильтра КРАУ6.457.176 на газоподвод

Рисунок М1.1 (лист 3 из 3)

Таблица М1.1 – Перечень составных частей для монтажа СПГ

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | КРАУ4.100.006 | Шкаф обогреваемый теплоизолированный * | 1 | Взамен поз.3, 33 |
| 3 | КРАУ4.100.006-01 | Шкаф обогреваемый теплоизолированный * | 1 | Взамен поз.2, 33 |
| 4 | КРАУ4.127.068 | Утеплитель | 1 |  |
| 5 | КРАУ4.853.900 | Кабель | 1 | ХТ2 |
| 6 | -01 | Кабель | 1 | ХТ3 |
| 7 | -02 | Кабель | 1 | ХТ5 |
| 8 | -03 | Кабель | 1 | ХТ6 |
| 9 | -04 | Кабель | 1 | ХТ7 |
| 10 | -05 | Кабель | 1 | ХТ8 |
| 11 | -06 | Кабель | 1 | ХТ1 |
| 12 | КРАУ4.853.901 | Кабель | 1 | ХТ4 |
| 14 | КРАУ4.853.950 | Кабель | 2 |  |
| 15 | КРАУ6.457.013 | Устройство пробоотборное * | 1 | PN160 DN 100 ... 300 |
| 16 | КРАУ6.457.174 | Устройство пробоотборное * | 1 | PN160 DN 300 ... 600 |
| 17 | КРАУ6.457.175 | Устройство пробоотборное * | 1 | PN160 DN 600 ... 1400 |
| 18 | КРАУ6.457.263 | Устройство пробоотборное * | 1 | PN250 DN 300 ... 600 |
| 19 | -01 | Устройство пробоотборное * | 1 | PN160 DN 600 ... 1400 |
| 20 | КРАУ6.457.264 | Устройство пробоотборное * | 1 | PN250 DN 100 ... 300 |
| 21 | КРАУ8.826.917 | Набор этикеток | 1 |  |
| 22 | КРАУ8.827.423 | Этикетка | 1 |  |
| 23 | КРАУ6.457.176 | Мембранный фильтр * | 1 |  |
| 26 |  | Диэлектрическая вставка SS-12-MDE-6 | 1 | Swagelok |
| 27 |  | Муфта SS-6MO-6 | ** | Swagelok |
| 28 |  | Нагревательная секция кабельная 15СМБЭ2- (с установочным проводом 1,5 м) | ** | *** |
| 29 |  | Переходная муфта SS-12MO-6-6M | 1 | Swagelok |
| 30 |  | Переходник | 1 | Swagelok Примен. с поз.18-20 |
| 32 |  | Стяжка для кабеля черная 3,6×140 арт.№0502 121 * | 8 | WURTH |
| 33 |  | Шкаф специализированный всепогодный (термошкаф) ТШВ-1795 * | 1 | Взамен поз.2, 3 |
| 34 |  | Заглушка взрывозащищенная ВЗН1МНК/КГ/УКФ, IP66/67/68 | 3 | Кортем-Горэлтех |

Продолжение таблицы М1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 |  | Трубка ( 6×1 SS-T6M-S-1,0M-6ME | *** | Swagelok |
| 39 |  | Трубка ( 12×1,5, L = 50 ± 1 SS-T12M-S-1,5M-6ME | 2 | >> Наиб. кол. |
| 41 |  | Трубка K-FLEX 25x18-1 ST IN CLAD grey | *** | ССТ энергомонтаж Примен. с поз. 42-45 взамен поз.47,48 |
| 42 |  | Лента K-FLEX 050-025 IN CLAD grey | ** | >> Примен. с поз.41 |
| 43 |  | Очиститель К-FLEX 1 It | ** | >> Примен. с поз.41 |
| 44 |  | Клей К-FLEX 0,8 It K 414 | ** | >> Примен. с поз.41 |
| 45 |  | Герметик Simson ISR 70-10, Cristal, 290 мл | ** | >> Примен. с поз.41 |
| 47 |  | Теплоизолирующая трубка ЭНЕРГОФЛЕКС, ТУ2244-069-0466843-00 (6/6) | *** | Примен. с поз.48 взамен поз. 41 |
| 48 |  | Теплоизолирующая трубка ЭНЕРГОФЛЕКС, ТУ2244-069-0466843-00 (18/13) | *** | Примен. с поз.47 взамен поз. 41 |
| 50 |  | Клейкая лента «Mastertape» шириной 50 мм | 1 м |  |
| * Изделия поставляются по документу "Распоряжение на изготовление". ** Количество по распоряжению на изготовление. *** Длина по распоряжению на изготовление. |

Рисунок М1.2 - Схема электрическая соединений КРАУ4.078.183 Э4

Таблица М1.2 – Перечень элементов

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| A4 | Нагревательная секция кабельная 15СМБЭ2 | 1 |  |
| A1 | Система подготовки газа КРАУ2.848.012-02 | 1 |  |
| A1.1 | Устройство управления модульное МР Р306.00-002 | 1 | Из состава А1 |
| A1.2 | Устройство управления модульное МР Р307.00-001 | 1 | Из состава А1 |
| A2 | Система подготовки газа КРАУ2.848.013 | 1 |  |
| A2.1 | Устройство управления модульное МР Р307.00-002 | 1 | Из состава А2 |
| A3 | Шкаф обогреваемый теплоизолированный КРАУ4.100.006 |  | Допускается замена на Технодизайн-М ТШВ-1795 |
| A3.1 | Коробка клеммная | 1 | Из состава А3 |
| A3.3 | Коробка клеммная | 1 | Из состава А3 |
|  | Кабели |  |  |
| XT1 | Кабель КРАУ4.853.900-06 | 1 |  |
| XT2 | Кабель КРАУ4.853.900 | 1 |  |
| XT3 | Кабель КРАУ4.853.900-01 | 1 |  |
| XT4 | Кабель КРАУ4.853.901 | 1 |  |
| XT5 | Кабель КРАУ4.853.900-02 | 1 |  |
| XT6 | Кабель КРАУ4.853.900-03 | 1 |  |
| XT7 | Кабель КРАУ4.853.900-04 | 1 |  |
| XT8 | Кабель КРАУ4.853.900-05 | 1 |  |
| Примечания 1 Кабельный ввод E1W25/EXE для бронированного кабеля (d = 12…18 мм, D = 17…27 мм). 2 Кабельный ввод E1W20/EXE для бронированного кабеля (d = 6…12 мм, D = 10…20 мм). 3 Кабельный ввод 20E1FU для кабеля d =12,5…20,9 мм. 4 Кабельный ввод A2F25/EXE для кабеля d = 12…18 мм. 5 Кабельный ввод A2F20/EXE для кабеля d = 6…12 мм. 6 Установленная/рассчетная мощность, потребляемая по входному кабелю 1: 0 Вт (лето), до 800 Вт (зима). 7 Установленная/рассчетная мощность, потребляемая по входному кабелю 2: до 120 Вт (лето), 0 Вт (зима). 8 Установленная/рассчетная мощность, потребляемая по входному кабелю 3: 18 Вт. 9 Установленная/рассчетная мощность, потребляемая по входному кабелю 4: 0 Вт (лето), 17 Вт/м (обогревательного кабеля) (зима). 10 Установленная/рассчетная мощность, потребляемая по кабелю «ЦУБ-ПТР 24V»: 90 Вт/90 Вт. 11 Установленная/рассчетная мощность, потребляемая по кабелю «БТС»: 120 Вт/120 Вт. |

Приложение М2

(справочное)

Комплект для подключения СПГ-012 (-01) КРАУ4.078.184

Рисунок М2.1 (лист 1 из 2) - Монтажный чертеж КРАУ4.078.184 МЧ

Рисунок М2.1 (лист 2 из 2)

Таблица М2.1 – Перечень составных частей для монтажа СПГ

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | КРАУ4.100.006 | Шкаф обогреваемый теплоизолированный * | 1 | Взамен поз.3, 33 |
| 3 | КРАУ4.100.006-01 | Шкаф обогреваемый теплоизолированный * | 1 | Взамен поз.2, 33 |
| 4 | КРАУ4.127.068 | Утеплитель | 1 |  |
| 5 | КРАУ4.853.899 | Кабель | 1 | ХТ1 |
| 6 | КРАУ4.853.900 | Кабель | 1 | ХТ2 |
| 7 | -01 | Кабель | 1 | ХТ3 |
| 8 | КРАУ4.853.901 | Кабель | 1 | ХТ4 |
| 10 | КРАУ4.853.950 | Кабель | 1 |  |
| 12 | КРАУ6.457.013 | Устройство пробоотборное * | 1 | PN160 DN 100 ... 300 |
| 13 | КРАУ6.457.174 | Устройство пробоотборное * | 1 | PN160 DN 300 ... 600 |
| 14 | КРАУ6.457.175 | Устройство пробоотборное * | 1 | PN160 DN 600 ... 1400 |
| 15 | КРАУ6.457.263 | Устройство пробоотборное * | 1 | PN250 DN 300 ... 600 |
| 16 | -01 | Устройство пробоотборное * | 1 | PN160 DN 600 ... 1400 |
| 17 | КРАУ6.457.264 | Устройство пробоотборное * | 1 | PN250 DN 100 ... 300 |
| 21 | КРАУ8.826.918 | Набор этикеток | 1 |  |
| 22 | КРАУ8.827.424 | Этикетка | 1 |  |
| 26 |  | Диэлектрическая вставка SS-12-MDE-6 | 1 | Swagelok |
| 27 |  | Муфта SS-6MO-6 | ** | Swagelok |
| 28 |  | Нагревательная секция кабельная 15СМБЭ2- (с установочным проводом 1,5 м) | ** | *** |
| 29 |  | Переходная муфта SS-12MO-6-6M | 1 | Swagelok |
| 30 |  | Переходник | 1 | Swagelok Примен. с поз.18-20 |
| 31 |  | Проходной тройник SS-12MO-3-12М-6М | 1 | Swagelok |
| 32 |  | Стяжка для кабеля черная 3,6×140 арт.№0502 121 * | 8 | WURTH |
| 33 |  | Шкаф специализированный всепогодный (термошкаф) ТШВ-1795 * | 1 | Взамен поз.2, 3 |
| 34 |  | Заглушка взрывозащищенная ВЗН1МНК/КГ/УКФ, IP66/67/68 | 7 | Кортем-Горэлтех |
| 38 |  | Трубка ( 6×1 SS-T6M-S-1,0M-6ME | *** | Swagelok |
| 39 |  | Трубка ( 12×1,5 SS-T12M-S-1,5M-6ME L = 50 ± 1 | 3 | >> Наиб. кол. |
| 41 |  | Трубка K-FLEX 25x18-1 ST IN CLAD grey | *** | ССТ энергомонтаж Примен. с поз. 42-45 взамен поз.47,48 |

Продолжение таблицы М2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 |  | Лента K-FLEX 050-025 IN CLAD grey | ** | >> Примен. с поз.41 |
| 43 |  | Очиститель К-FLEX 1 It | ** | >> Примен. с поз.41 |
| 44 |  | Клей К-FLEX 0,8 It K 414 | ** | >> Примен. с поз.41 |
| 45 |  | Герметик Simson ISR 70-10, Cristal, 290 мл | ** | >> Примен. с поз.41 |
| 47 |  | Теплоизолирующая трубка ЭНЕРГОФЛЕКС, ТУ2244-069-0466843-00 (6/6) | *** | Примен. с поз.48 взамен поз. 41 |
| 48 |  | Теплоизолирующая трубка ЭНЕРГОФЛЕКС, ТУ2244-069-0466843-00 (18/13) | *** | Примен. с поз.47 взамен поз. 41 |
| 50 |  | Клейкая лента «Mastertape» шириной 50 мм | 1 м |  |
| * Изделия поставляются по документу "Распоряжение на изготовление". ** Количество по распоряжению на изготовление. *** Длина по распоряжению на изготовление. |

Рисунок М2.2 - Схема электрическая соединений КРАУ4.078.184 Э4

Таблица М2.2 – Перечень элементов

| Поз. обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| A4 | Нагревательная секция кабельная 15СМБЭ2 | 1 |  |
| A1 | Система подготовки газа КРАУ2.848.012(-01) | 1 |  |
| A1.1 | Устройство управления модульное МР Р306.00-002 | 1 | Из состава А1 |
| A1.2 | Устройство управления модульное МР Р307.00-001 | 1 | Из состава А1 |
| A3 | Шкаф обогреваемый теплоизолированный КРАУ4.100.006 | 1 | Допускается замена на Технодизайн-М ТШВ-1795 |
| A3.1 | Коробка клеммная | 1 | Из состава А3 |
| A3.3 | Коробка клеммная | 1 | Из состава А3 |
|  | Кабели |  |  |
| XT1 | Кабель КРАУ4.853.899 | 1 |  |
| XT2 | Кабель КРАУ4.853.900 | 1 |  |
| XT3 | Кабель КРАУ4.853.900-01 | 1 |  |
| XT4 | Кабель КРАУ4.853.901 | 1 |  |
| Примечания 1 Кабельный ввод E1FW25/EXE для бронированного кабеля (d = 12…18 мм, D = 17…27 мм). 2 Кабельный ввод E1FW20/EXE для бронированного кабеля (d = 6…12 мм, D = 10…20 мм). 3 Кабельный ввод 20E1FU для кабеля d = 12,5…20,9 мм. 4 Кабельный ввод A2F25/EXE для кабеля d = 12…18 мм. 5 Кабельный ввод A2F20/EXE для кабеля d = 6…12 мм. 6 Установленная/рассчетная мощность, потребляемая по входному кабелю 1: 0 Вт (лето), до 800 Вт (зима). 7 Установленная/рассчетная мощность, потребляемая по входному кабелю 2: до 120 Вт (лето), 0 Вт (зима). 8 Установленная/рассчетная мощность, потребляемая по входному кабелю 3: 18 Вт. 9 Установленная/рассчетная мощность, потребляемая по входному кабелю 4: 0 Вт (лето), 17 Вт/м (обогревательного кабеля) (зима). 10 Установленная/расчетная мощность, потребляемая по кабелю "ЦУБ:ПТР_24V": 90 Вт/90 Вт. 11 Установленная/расчетная мощность, потребляемая по кабелю "БТС": 120 Вт/120 Вт. |

Приложение М3

(справочное)

Комплект для подключения СПГ-012-02 (-03, -04)

КРАУ4.078.185

Рисунок М3.1 (лист 1 из 3) - Монтажный чертеж КРАУ4.078.185 МЧ

Примечание - СПГ-012-02 на рисунке показана условно, подключения для СПГ-012-03 и

СПГ-012-04 аналогичны.

Рисунок М3.1 (лист 2 из 3)

Б

Б вариант 1

Б вариант 2 Установка мембранного фильтра КРАУ6.457.176 на газоподвод

Рисунок М3.1 (лист 3 из 3)

Таблица М3.1 – Перечень составных частей для монтажа СПГ

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | КРАУ4.100.006 | Шкаф обогреваемый теплоизолированный * | 1 | Взамен поз.3, 33 |
| 3 | КРАУ4.100.006-01 | Шкаф обогреваемый теплоизолированный * | 1 | Взамен поз.2, 33 |
| 4 | КРАУ4.127.068 | Утеплитель | 1 |  |
| 5 | КРАУ4.853.900 | Кабель | 1 | ХТ3 |
| 6 | -01 | Кабель | 1 | ХТ3 |
| 7 | -06 | Кабель | 1 | ХТ1 |
| 8 | КРАУ4.853.901 | Кабель | 1 | ХТ4 |
| 10 | КРАУ4.853.950 | Кабель | 1 |  |
| 12 | КРАУ6.457.013 | Устройство пробоотборное * | 1 | PN160 DN 100 ... 300 |
| 13 | КРАУ6.457.174 | Устройство пробоотборное * | 1 | PN160 DN 300 ... 600 |
| 14 | КРАУ6.457.175 | Устройство пробоотборное * | 1 | PN160 DN 600 ... 1400 |
| 15 | КРАУ6.457.263 | Устройство пробоотборное * | 1 | PN250 DN 300 ... 600 |
| 16 | -01 | Устройство пробоотборное * | 1 | PN160 DN 600 ... 1400 |
| 17 | КРАУ6.457.264 | Устройство пробоотборное * | 1 | PN250 DN 100 ... 300 |
| 21 | КРАУ8.826.918 | Набор этикеток | 1 |  |
| 22 | КРАУ8.827.425 | Этикетка | 1 |  |
| 23 | КРАУ6.457.176 | Мембранный фильтр * | 1 |  |
| 26 |  | Диэлектрическая вставка SS-12-MDE-6 | 1 | Swagelok |
| 28 |  | Муфта SS-6MO-6 | ** | Swagelok |
| 29 |  | Нагревательная секция кабельная 15СМБЭ2- (с установочным проводом 1,5 м) | ** | *** |
| 30 |  | Переходная муфта SS-12MO-6-6M | 1 | Swagelok |
| 32 |  | Стяжка для кабеля черная 3,6×140 арт.№0502 121 * | 8 | WURTH |
| 33 |  | Шкаф специализированный всепогодный (термошкаф) ТШВ-1795 * | 1 | Взамен поз.2, 3 |
| 34 |  | Заглушка взрывозащищенная ВЗН1МНК/КГ/УКФ, IP66/67/68 | 7 | Кортем-Горэлтех |
| 38 |  | Трубка ( 6×1 SS-T6M-S-1,0M-6ME | *** | Swagelok |
| 39 |  | Трубка ( 12×1,5, L = 50 ± 1 SS-T12M-S-1,5M-6ME | 2 | >> Наиб. кол. |
| 41 |  | Трубка K-FLEX 25x18-1 ST IN CLAD grey | *** | ССТ энергомонтаж Примен. с поз. 42-45 взамен поз.47,48 |
| 42 |  | Лента K-FLEX 050-025 IN CLAD grey | ** | >> Примен. с поз.41 |
| 43 |  | Очиститель К-FLEX 1 It | ** | >> Примен. с поз.41 |

Продолжение таблицы М3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 |  | Клей К-FLEX 0,8 It K 414 | ** | >> Примен. с поз.41 |
| 45 |  | Герметик Simson ISR 70-10, Cristal, 290 мл | ** | >> Примен. с поз.41 |
| 47 |  | Теплоизолирующая трубка ЭНЕРГОФЛЕКС, ТУ2244-069-0466843-00 (6/6) | *** | Примен. с поз.48 взамен поз. 41 |
| 48 |  | Теплоизолирующая трубка ЭНЕРГОФЛЕКС, ТУ2244-069-0466843-00 (18/13) | *** | Примен. с поз.47 взамен поз. 41 |
| 50 |  | Клейкая лента «Mastertape» шириной 50 мм | 1 м |  |
| * Изделия поставляются по документу "Распоряжение на изготовление". ** Количество по распоряжению на изготовление. *** Длина по распоряжению на изготовление. |

Рисунок М3.2 - Схема электрическая соединений КРАУ4.078.185 Э4

Таблица М3.2 – Перечень элементов

| Поз. обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| A4 | Нагревательная секция кабельная 15СМБЭ2 | 1 |  |
| A1 | Система подготовки газа КРАУ2.848.012-02 | 1 |  |
| A1.1 | Устройство управления модульное МР Р306.00-002 | 1 | Из состава А1 |
| A1.2 | Устройство управления модульное МР Р307.00-001 | 1 | Из состава А1 |
| A3 | Шкаф обогреваемый теплоизолированный КРАУ4.100.006 | 1 | Допускается замена на Технодизайн-М ТШВ-1795 |
| A3.1 | Коробка клеммная | 1 | Из состава А3 |
| A3.3 | Коробка клеммная | 1 | Из состава А3 |
|  | Кабели |  |  |
| XT1 | Кабель КРАУ4.853.900-06 | 1 |  |
| XT2 | Кабель КРАУ4.853.900 | 1 |  |
| XT3 | Кабель КРАУ4.853.900-01 | 1 |  |
| XT4 | Кабель КРАУ4.853.901 | 1 |  |
| Примечания 1 Кабельный ввод E1FW25/EXE для бронированного кабеля (d = 12…18 мм, D = 17…27 мм). 2 Кабельный ввод E1FW20/EXE для бронированного кабеля (d = 6…12 мм, D = 10…20 мм). 3 Кабельный ввод 20E1FU для кабеля d = 12,5…20,9 мм. 4 Кабельный ввод A2F25/EXE для кабеля d = 12…18 мм. 5 Кабельный ввод A2F20/EXE для кабеля d = 6…12 мм. 6 Установленная/рассчетная мощность, потребляемая по входному кабелю 1: 0 Вт (лето), до 800 Вт (зима). 7 Установленная/рассчетная мощность, потребляемая по входному кабелю 2: до 120 Вт (лето), 0 Вт (зима). 8 Установленная/рассчетная мощность, потребляемая по входному кабелю 3: 18 Вт. 9 Установленная/рассчетная мощность, потребляемая по входному кабелю 4: 0 Вт - лето, 17 Вт/м (обогревательного кабеля) (зима). 10 Установленная/расчетная мощность, потребляемая по кабелю «ЦУБ:ПТР_24V»: 90 Вт/90 Вт. 11 Установленная/расчетная мощность, потребляемая по кабелю «БТС»: 80 Вт/80 Вт. |

Приложение М4

(справочное)

Габаритные и присоединительные размеры шкафа ТШВ-1795

с СПГ КРАУ2.848.012 (-01, -02) и СПГ КРАУ2.848.013

Рисунок М4.1

Приложение М5

(справочное)

Габаритные и присоединительные размеры шкафа  КРАУ4.100.006

с СПГ КРАУ2.848.012 (-01, -02) и СПГ КРАУ2.848.013

Рисунок М5.1

Приложение М6

(справочное)

Пробоотборные устройства КРАУ6.457.013, КРАУ6.457.174, КРАУ6.457.175,

КРАУ6.457.263 (-01), КРАУ6.457.264

Рисунок М6.1

М6.1 Пробоотборное устройство предназначено для установки на газопроводах с целью отбора газа в соответствии с ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997).

М6.2 В точке отбора вваривается монтажная втулка поз.1, входящая в состав изделия. Втулка изготовлена из стали 09Г2С ГОСТ19281-2014. Возможно изготовление втулки из другого материала по спецзаказу.

М6.3 Пробоотборное устройство КРАУ6.457.013  (КРАУ6.457.264) крепится на монтажной втулке поз.1 с помощью резьбы М20×1,5 через уплотнительное кольцо поз.2. Пробоотборное устройство КРАУ6.457.174 (КРАУ6.457.175, КРАУ6.457.263 (-01)) крепится на монтажной втулке поз.1 с помощью резьбы М33×2 через прокладку поз.2.

М6.4 С помощью шарового крана осуществляется подача или перекрытие потока газа. При расположении ручки параллельно оси движения газа кран открыт. При расположении ручки перпендикулярно оси движения газа кран закрыт.

М6.5 Выходной штуцер пробоотборного устройства предназначен для подключения трубы из нержавеющей стали Ø12×1 мм (Swagelok, SS-T12M-S-1,0M-6ME). Для фиксации трубы дополнительная развальцовка не требуется.

Основные геометрические размеры пробоотборных устройств указаны в таблице М6.1.

Таблица М6.1

| Пробоотборное устройство | Основные геометрические размеры, мм |
| --- | --- |
|  | H | h | h1 | D | D1 | D2 | d |
| КРАУ6.457.013 | 311 | 136 | 110 | 28 | 12 | 10 | 150-300 |
| КРАУ6.457.174 | 430 | 150 | 215 | 40 | 20 | 18 | 300-600 |
| КРАУ6.457.175 | 645 | 150 | 480 | 40 | 28 | 24 | 700-1400 |
| КРАУ6.457.263 | 425 | 145 | 215 | 40 | 25,2 | 14,3 | 300-600 |
| КРАУ6.457.263-01 | 640 | 145 | 480 | 40 | 25,2 | 14,3 | 700-1400 |
| КРАУ6.457.264 | 292 | 138 | 90 | 28 | 14,1 | 7,9 | 100-300 |

Приложение М7

(справочное)

Мембранный фильтр КРАУ6.457.176

М7.1 Назначение

Фильтр КРАУ6.457.176 предназначен для удаления жидкости и макрочастиц из пробы газа, предотвращая, таким образом, загрязнение и/или повреждение анализаторов и пробоотборной линии.

М7.2 Описание

Фильтр состоит из корпуса и крышки. Во внутренней полости фильтра, образованной корпусом и крышкой, размещены диск и пористая мембрана. В корпусе имеются отверстия с маркировкой IN (впускное),  OUT (выпускное) и BYPASS (байпасное).

Проба газа попадает в фильтр через впускное отверстие, легко проходит через мембраны и выходит через выпускное отверстие. Так как захваченная жидкость не может пройти через мембрану, она удаляется через байпасное отверстие. При наличии макрочастиц в пробе газа они удерживаются на мембране.

Мембрана имеет микроскопические каналы, через которые молекулы газа или пара легко проходят. Жидкости состоят из большого количества молекул, тесно связанных друг с другом. Это свойство, называемое поверхностным натяжением,  намного  выше у  жидкостей, чем у газов и паров. В виде группы эти молекулы жидкости не могут проходить через небольшие каналы мембраны. Таким образом, из потока газа удаляются даже самые маленькие аэрозольные капли и частицы. Поскольку все молекулы газа или пара проходят через мембрану, состав пробы газа остается неизменным.

М7.3 Технические характеристики

Таблица М7.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 16 |
| Максимальный расход газа через мембрану 123-5Х7, норм. л / мин | 7,1 |
| Максимальный расход газа через мембрану 123-5Х6, норм. л / мин | 5,4 |
| Материал корпуса | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 |
| Материал уплотнительного кольца | Резина группы 3 по ГОСТ 18829-2017 |
| Габаритные размеры, мм | См. рисунок М7.1 |
| Маркировка взрывозащиты | II Gb c T4 |

М7.4 Габаритные и присоединительные размеры

Габаритные и присоединительные размеры фильтра показаны на рисунке М7.1.

Рисунок М7.1

М7.5 Применение

Предусмотрены два варианта применения мембранного фильтра КРАУ6.457.176 (см. рисунок М7.2).

а - монтаж непосредственно на пробоотборный зонд, без протока газа через выход BYPASS Рисунок М7.2 (лист 1 из 2)

б - подключение к пробоотборному зонду по «проточной схеме»

Рисунок М7.2 (лист 2 из 2)

М7.6 Обозначение фильтра при заказе

| Фильтр КРАУ6.457.176 | Б | Г |
| --- | --- | --- |
| Тип мембраны: • А - 123-5Х7 • Б - 123-5Х6 |  |
| Штуцеры: • В - для варианта подключения по рисунку М7.2а: 1) SS-12MO-1-4 – 2 шт; 2) SS-4-P - 1 шт. • Г - для варианта подключения по рисунку М7.2б: 1) SS-6MO-1-4 – 3 шт. |
| Пример обозначения - Фильтр КРАУ6.457.176 - Б - Г. |

Комплектность фильтра при поставке, рекомендации по установке и эксплуатации - в соответствии с КРАУ6.457.176 ЭТ.

М7.7  Комплект запасных мембран

В мембранных фильтрах используются два типа мембран: 123-5Х7  или  123-5Х6.

Мембраны 123-5Х7 предназначены для отделения жидкостей с высоким коэффициентом поверхностного натяжения (вода, гликоль) от паров. Не предназначены для отделения углеводородных жидкостей и других жидкостей с низким коэффициентом поверхностного натяжения от паров. Используются в фильтре, устанавливаемом в начале пробоотборной линии.

Мембраны 123-5Х6 предназначены для отделения всех типов жидкостей от паров.
Используются в фильтре, устанавливаемом на СПГ.

Обозначение при заказе:

- 123-5Х7 - пять мембран;

- 123-5Х6 - пять мембран;

-  кольцо 054-060-36-2-3 ГОСТ 18829-2017 – пять уплотнительных колец.

Запасные мембраны и уплотнительные кольца поставляются ООО «НПФ «Вымпел» по отдельному заказу потребителей.

Приложение М8

(справочное)

Диэлектрическая вставка SS-12-MDE-6

М8.1 Диэлектрическая вставка SS-12-MDE-6 обеспечивает электрическую изоляцию измерительного оборудования, установленного в составе систем подготовки газа  КРАУ2.848.012 (-01; -02) и КРАУ2.848.013, от потенциала катодной защиты, присутствующего на трубопроводе основного процесса. Вставка устанавливается в начале пробоотборной линии, по которой доставляется газ к системе подготовки газа.

Рисунок М8.1

М8.2 Материалы:

корпус –  нержавеющая сталь 316;

изоляторы – полиамид (поз.1);

уплотнения – фторуглерод FKM (поз.2) и фторопласт (поз.3).

М8.3 Технические данные:

электрическое сопротивление изоляции 10 МОм при испытательном напряжении  10 В и температуре 20 °С;

максимальное рабочее давление 344 бар;

максимальная рабочая температура от минус 40 °С до плюс 93 °С.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать изолирующее соединение!

М8.4 Габаритно-присоединительные размеры:

длина диэлектрической вставки 135 мм;

подключение – соединение Swagelok для трубы с наружным диаметром 12 мм (6 мм – по спецзаказу).

Приложение М9

(справочное)

Нагревательная лента HTP (для секции 15СМБЭ2)

| М9.1 Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента применяется для защиты от замерзания или поддержания заданной температуры трубопроводов и емкостей, в том числе во взрывоопасных зонах. М9.2 Особенности: а) автоматически регулирует тепловыделение в ответ на изменение температуры трубы; б) может быть отрезана нужной длины без ущерба для характеристик; в) не перегревается и не перегорает даже при самопересечении. | М9.3 Технические характеристики Максимальная температура …………………….….. 65 °С Максимально допустимая температура без нагрузки (1000 ч суммарно) ….......................…. 85 °С Минимальная температура монтажа .............минус 40 °С Электропитание ………………………………( 220-240 В (по заказу ( 110-120 В) Температурная группа …………….….……………….. Т6 Максимальное сопротивление защитной оплетки ……………………….......................…18,2 Ом/км Номинальный размер HTP..BT …………. (13,1 × 6,0) мм Масса HTP..BT …………………………….… 14 кг/100 м Минимальный радиус изгиба HTP..BT ………..…. 25 мм М9.4 Максимальная длина нагревательной секции в зависимости от типа автоматического выключателя питания, м Для использования с типом С автоматических выключателей по стандарту BS EN 60 898: 1991. Примечание - В момент включения нагревательной секции происходит скачок тока (стартовый ток). В течение 5 мин после включения значение тока стабилизируется. Максимальное значение стартового тока может в 5–6 раз превышать номинальное значение тока, на которое рассчитан автоматический выключатель питания. М9.5 Температурные характеристики Номинальное тепловыделение в нормированных условиях для саморегулирующихся нагревательных лент с рабочим напряжением 115 или 230 В. |
| --- | --- |

Приложение М10

(обязательное)

Подключение анализатора к нескольким измерительным трубопроводам

М10.1 Пример подключения анализатора с дополнительным охлаждением (в комплектации с СПГ КРАУ2.848.012 (-01)) к двум измерительным трубопроводам приведён на рисунке М10.1.

Рисунок М10.1

М10.2 Переключение пробоотборных линий для отбора газа из газопровода Тр1 или Тр2 и продувка линий осуществляются с помощью кранов Кр1-Кр7.

М10.3Если дополнительное охлаждение анализатора не требуется (в комплектации с СПГ КРАУ2.848.012-02 (-03, -04), КРАУ2.848.013) элементы Т1, Т2, К3, К7, КО3, КО4 не используются.

Приложение Н

(справочное)

Монтаж солнцезащитного навеса КРАУ6.172.001 на ПТР

Рисунок Н.1

Таблица Н.1 - Составные части солнцезащитного навеса

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРАУ8.050.008 | Крышка | 1 |
| 2 | КРАУ8.090.005 | Кронштейн | 1 |
| 3 |  | Болт M5-6g | 3 |
| 4 |  | Винт B.M4−6g×6.48.016 ГОСТ1491-80 | 6 |

Приложение Р

(справочное)

Преобразователь точки росы КРАУ2.848.004 (-01, -02).

Чертеж средств взрывозащиты

Рисунок Р.1

Приложение С

(справочное)

Сертификат об утверждении типа средств измерений

С.1 Анализаторы точек росы интерференционные «КОНГ-Прима-10» зарегистрированы в государственном реестре средств измерений под № 28228-21. Срок действия сертификата - до 23.04.2026.

Приложение Т

(справочное)

Разрешительные документы

Т.1 Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

Т.2 Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Приложение У

(обязательное)

Анализатор «КОНГ-Прима-10». Описание Мodbus регистров

У.1 Анализатор обеспечивает возможность передачи информации о работе, измеренных значениях ТТР в другие измерительно-информационные системы через интерфейс RS-485 по стандартному протоколу Modbus RTU. В таблицах У.1 и У.2 приведен перечень этих регистров, форматы чисел и данных для каждого регистра.

Таблица У.1 - Входные регистры (Input registers) (функция чтения 0х04)

| Регистры | Тип переменной | Наименование переменной |
| --- | --- | --- |
| 0-1 | uint32_t | Заводской номер анализатора |
| 4-5 | uint32_t | Заводской номер ПТР |
| 6-7 | float | ТТРВ, °C |
| 8-9 | float | ТТРУВ, °C |
| 10-11 | float | Давление газа, МПа |
| 12-13 | float | Температура газа (внешний датчик), °C |
| 14-17 | TDatetime | Время (ole) |
| 18-21 | TDatetime | Время последнего измерения (ole) |
| 22-23 | float | Приведённая ТТРВ, °C |
| 24-25 | float | Влагосодержание, мг/м3 |
| 26-27 | float | Влагосодержание, ppm |
| 28-29 | float | Давление приведения, МПа |
| 44-45 | uint32_t | Код ошибки анализатора (1-7, 10, 11, 12 – соотв. Err01-Err07, Err10, Err11, Err12) |

Таблица У.2 – Цифровые входы (Discrete inputs) (функция чтения 0х02)

| Регистры | Тип переменной | Наименование переменной |
| --- | --- | --- |
| 0 | bit | Сбой * |
| 1 | bit | Измеренное значение ТТРВ выше критического значения ** |
| 2 | bit | Измеренное значение ТТРУВ выше критического значения |
| 3 | bit | Измеренное значение ТТРВ вне диапазона |
| 4 | bit | Измеренное значение ТТРУВ вне диапазона |

| Продолжение таблицы У.2 |
| --- |
| 5 | bit | Измеренное значение ТТРВ может быть некорректным *** |
| 6 | bit | Измеренное значение ТТРУВ может быть некорректным |
| 7 | bit | Обнаружена конденсация воды раньше конденсации углеводородов *4) |
| 12 | bit | ТТРВ ниже индицируемой *5) |
| 16 | bit | ТТРУВ ниже индицируемой *5) |
| * Обобщенный сигнал «Сбой» свидетельствует о нештатной работе анализатора. При этом на индикаторах анализатора отображается информация об ошибках (Err ХХ), которые стали причиной появления сигнала «Сбой». Описание ошибок приведено в п.4.2 «Порядок технического обслуживания анализатора» руководства эксплуатации на анализатор. ** Критическое значение ТТР может быть установлено с помощью ТП «Hygrovision» (окно «Системные параметры»). *** Сигнал появляется, если измеренное значение ТТР не изменяется в течение «времени корректности», которое может быть установлено с помощью ТП «Hygrovision» (окно «Системные параметры»). *4) Сигнал появляется, если при измерении ТТРУВ обнаружена конденсация воды. При этом, дальнейшее охлаждение зеркала прекращается, измерительный цикл завершается. *5) Сигнал появляется, если в процессе измерения был достигнут нижний предел диапазона измерения ТТРВ (ТТРУВ), либо нижний предел возможного охлаждения зеркала при текущих условиях. В Input Registers 6-7 (или 8-9) и на индикаторы анализатора выводится значение ТТРВ (ТТРУВ) со знаком «<», соответствующее нижней границе диапазона измерения или минимальная температура зеркала, зафиксированная при измерении. |

Приложение У1

(обязательное)

Анализатор «КОНГ-Прима-10». Чтение трасс из ИБ/ЦУБ

Анализатор содержит два архива: трассу измерений и трассу вмешательств.

Чтение трасс может производиться:

- последовательно, начиная с последней по времени записи;

- выборочно по номеру требуемой  записи (смещение назад относительно последней).

Чтение трасс производится по протоколу Modbus/RTU функциями 102, 103, 104.

У1.1 Последовательное чтение трассы

Для инициации последовательного чтения трассы требуется сначала подать запрос инициализации (таблица У1.1).

Таблица У1.1 - Запрос инициализации последовательного чтения

| Байт | Значение | Название |
| --- | --- | --- |
| 0 | ADDRESS | Modbus адрес |
| 1 | 102 | Код функции 102 (0x66) |
| 2 | 0 | Не используется |
| 3 | 0 | Не используется |
| 4 | TYPE | Тип запрашиваемой трассы: 0 – измерения, 1 — вмешательства |
| 5 | 0 | Не используется |
| 6..13 | 0 | Все байты должны быть 0 |
| 14..15 | CRC | Контрольная сумма |

Инициализация чтения трассы может занимать длительное время, поэтому в случае отсутствия ответа на запрос (таймаута) требуется повторять запрос до успешного ответа.

В ответе будет отдана последняя имеющаяся запись. В зависимости от типа запрашиваемой трассы будет получен ответ соответствующего вида (таблицы У1.2, У1.3).

Таблица У1.2 - Ответ на запрос инициализации последовательного чтения (трасса измерений)

| Байт | Значение | Название |
| --- | --- | --- |
| 0 | ADDRESS | Modbus адрес |
| 1 | 102 | Код функции 102 (0x66) |
| 2 | 30 | Длина поля данных |
| 3 | 0 | Идентификатор транзакции (0 после инициализации) |
| 4 | 42 | Не используется |
| 5 | 0 | Не используется |
| 6 | 0 | Не используется |
| 7..35 | RECORD | Запись типа STrassIndication (см. ниже) |
| 36..37 | CRC | Контрольная сумма |

Таблица У1.3 - Ответ на запрос инициализации последовательного чтения (трасса вмешательств)

| Байт | Значение | Название |
| --- | --- | --- |
| 0 | ADDRESS | Modbus адрес |
| 1 | 102 | Код функции 102 (0x66) |
| 2 | 22 | Длина поля данных |
| 3 | 0 | Идентификатор транзакции (0 после инициализации) |
| 4 | 42 | Не используется |
| 5 | 0 | Не используется |
| 6 | 0 | Не используется |
| 7..27 | RECORD | Запись типа STrassEvent (см. ниже) |
| 28..29 | CRC | Контрольная сумма |

После получения корректного ответа на запрос инициализации дальнейшее чтение записей осуществляется функцией с кодом 103 (таблица У1.4).

Таблица У1.4 - Запрос следующей записи при последовательном чтении

| Байт | Значение | Название |
| --- | --- | --- |
| 0 | ADDRESS | Modbus адрес |
| 1 | 103 | Код функции 103 (0x67) |
| 2 | 0 | Не используется |
| 3 | ID | Идентификатор транзакции * |
| 4..5 | CRC | Контрольная сумма |
| * Идентификатор транзакции используется для гарантированного последовательного чтения записей. Идентификатор транзакции в ответе на запрос увеличивается на 1 анализатором. Например, если в запросе идентификатор транзакции равен 1, в ответе идентификатор транзакции будет равен 2 и т.д. Соответственно, в случае ошибки приема ответа надо будет повторить последний запрос без изменений, а в случае успешного приема ответа в следующем запросе надо будет указать идентификатор, присутствующий в последнем ответе. Следует учесть, что идентификатор транзакции не принимает значение 0xFF, после 0xFE следующим идёт значение 0x00. |

Аналогично предыдущей функции, вид ответа зависит от читаемой трассы (таблицы У1.5, У1.6).

Таблица У1.5 - Ответ на запрос следующей записи (трасса измерений)

| Байт | Значение | Название |
| --- | --- | --- |
| 0 | ADDRESS | Modbus адрес |
| 1 | 103 | Код функции 103 (0x67) |
| 2 | 30 | Длина поля данных |
| 3 | ID | Идентификатор транзакции |
| 4 | 42 | Не используется |
| 5 | 0 | Не используется |
| 6 | 0 | Не используется |
| 7..35 | RECORD | Запись типа STrassIndication |
| 36..37 | CRC | Контрольная сумма |

Таблица У1.6 - Ответ на запрос следующей записи (трасса вмешательств)

| Байт | Значение | Название |
| --- | --- | --- |
| 0 | ADDRESS | Modbus адрес |
| 1 | 103 | Код функции 103 (0x67) |
| 2 | 22 | Длина поля данных |
| 3 | ID | Идентификатор транзакции |
| 4 | 42 | Не используется |
| 5 | 0 | Не используется |
| 6 | 0 | Не используется |
| 7..27 | RECORD | Запись типа StrassEvent |
| 28..29 | CRC | Контрольная сумма |

В случае если прочитаны все имеющиеся записи, ответ будет в соответствии с таблицей У1.7.

Таблица У1.7 - Ответ на запрос следующей записи (достигнут конец трассы)

| Байт | Значение | Название |
| --- | --- | --- |
| 0 | ADDRESS | Modbus адрес |
| 1 | 103 | Код функции 103 (0x67) |
| 2 | 3 | Длина поля данных в байтах |
| 3 | ID | Идентификатор транзакции |

Продолжение таблицы У1.7

| Байт | Значение | Название |
| --- | --- | --- |
| 4 | 42 | Не используется |
| 5 | 7 | Маркер конца трассы |
| 6 | 7 | Маркер конца трассы |
| 7 | 7 | Маркер конца трассы |
| 8..9 | CRC | Контрольная сумма |

У1.2 Выборочное чтение трассы

Для выборочного чтения записей трассы требуется подать соответствующий запрос (таблица У1.8).

Таблица У1.8 - Запрос выборочного чтения записи трассы

| Байт | Значение | Название |
| --- | --- | --- |
| 0 | ADDRESS | Modbus адрес |
| 1 | 104 | Код функции 104 (0x68) |
| 2 | 0 | Не используется |
| 3 | TYPE | Тип запрашиваемой трассы: 0 – индикации, 1 — вмешательства |
| 4..7 | INDEX | Номер записи (смещение назад относительно последней) |
| 8..9 | CRC | Контрольная сумма |

Поиск записи может занимать длительное время, поэтому в случае отсутствия ответа на запрос (таймаута) требуется повторять запрос до успешного ответа.

Таблица У1.9 - Ответ на запрос выборочного чтения (трасса измерений)

| Байт | Значение | Название |
| --- | --- | --- |
| 0 | ADDRESS | Modbus адрес |
| 1 | 104 | Код функции 104 (0x68) |
| 2 | 30 | Длина поля данных |
| 3 | 0 | Не используется |
| 4 | 42 | Не используется |
| 5 | 0 | Не используется |
| 6 | 0 | Не используется |
| 7..35 | RECORD | Запись типа STrassIndication |
| 36..37 | CRC | Контрольная сумма |

Таблица У1.10 - Ответ на запрос выборочного чтения (трасса вмешательств)

| Байт | Значение | Название |
| --- | --- | --- |
| 0 | ADDRESS | Modbus адрес |
| 1 | 104 | Код функции 104 (0x68) |
| 2 | 22 | Длина поля данных |
| 3 | 0 | Не используется |
| 4 | 42 | Не используется |
| 5 | 0 | Не используется |
| 6 | 0 | Не используется |
| 7..27 | RECORD | Запись типа StrassEvent |
| 28..29 | CRC | Контрольная сумма |

В случае если запрашиваемая запись в трассе отсутствует, ответ будет в соответствии с таблицей У1.11.

Таблица У1.11 - Ответ на запрос выборочного чтения (достигнут конец трассы)

| Байт | Значение | Название |
| --- | --- | --- |
| 0 | ADDRESS | Modbus адрес |
| 1 | 104 | Код функции 104 (0x68) |
| 2 | 3 | Длина поля данных в байтах |
| 3 | 0 | Не используется |
| 4 | 42 | Не используется |
| 5 | 7 | Маркер конца трассы |
| 6 | 7 | Маркер конца трассы |
| 7 | 7 | Маркер конца трассы |
| 8..9 | CRC | Контрольная сумма |

У1.3 Описание структур трассы

У1.3.1 Измерения

typedef struct PACKED {

double time;	 	// Время регистрации изменения индикации

float fDP;	    	// ТТР по воде

float fDPCH;		// ТТР по углеводородам

float fP;		// Давление

float fT;	    	// Температура

BYTE bFlags;		// Состояние системы (флаги)

// Маски:

// 0x01 - сбой анализатора

// 0x02 - ТТР по воде > предельного

// 0x04 - ТТР по HC > предельного

// 0x08 - ТТР по воде вне диапазона

// 0x10 - ТТР по HC вне диапазона

// 0x20 - ТТР по воде возможно некорректна

// 0x40 - ТТР по HC возможно некорректна

// 0x80 - Обнаружена конденсация воды раньше конденсации углеводородов.

BYTE bSensorState;	// Cостояние датчика (флаги)

// Маски:

// 0x01 - ошибка по температуре зеркала

// 0x02 - ошибка по температуре корпуса

// 0x04 - ошибка по фотосигналу

// 0x08	- прибор находится в режиме очистки

// 0x10	- ТТР по воде ниже индицируемой

// 0x20	- Уровень фотосигнала Uf0 ниже заданного

// 0x40	- Уровень фотосигнала Uf1 ниже заданного

// 0x80	- Уровень фотосигнала Uf2 ниже заданного

BYTE bWorkMode;	    //Режим работы (0-ch 1-w 2-mixed)

BYTE bFlags2;	    //Флаги

// Маски:

// 0x01 - ТТР по углеводородам ниже индицируемой

// 0x02 - ТТР по воде ниже индицируемой

} STrassIndication;

У1.3.2 Вмешательства

typedef struct PACKED {

double dTime;			// Время регистрации вмешательства

BYTE bAction;	    	// Код вмешательства (см. ниже)

BYTE bRegime;		// Режим, в котором изменен параметр (1-5)

WORD wParamId;		// Идентификатор параметра (см. Таблицу У1.12)

DWORD dwOldValue;	// Старое значение параметра

DWORD dwNewValue;	// Новое значение параметра

} StrassEvent;

У1.3.3 Коды вмешательств

0 — изменение параметра *

1 — загрузка параметров по умолчанию

2 — изменение системного параметра **

3 — рестарт прибора

4 — изменение коэффициентов калибровок ***

5 — удаление калибровочной точки *4)

6 — добавление калибровочной точки *4)

7 — сброс калибровочной таблицы *4)

8 — изменение времени *5)

__________

*  При изменении параметров используются идентификаторы 0-100 (см. таблицу У1.12).

** При изменении системных параметров используются идентификаторы 20000-20013 (см. таблицу У1.12).

*** При изменении коэффициентов калибровок используются идентификаторы 30000-30006 (см. таблицу У1.12).

*4) При изменении калибровочной таблицы используются идентификаторы 30030-30031      (см. таблицу У1.12).

При добавлении калибровочной точки, параметр dwOldValue - это измеренное значение, а dwNewValue - калиброванное (оба параметра приведены в формате float).

*5) При изменении времени, параметр dTime — это время до изменения, dwOldValue и dwNewValue содержат новое время в формате double, которое задано в анализаторе.

Таблица У1.12 - Идентификаторы параметров в записях о вмешательстве

| ID | Тип | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Параметры модели |
| 0 | uint32_t | Рабочий канал по воде |
| 1 | uint32_t | Рабочий канал по HC |
| 2 | uint32_t | Измерять точку росы по HC циклом по HC (Нет=0; Да=1) |
| 3 | float | Температура прогрева перед циклом |
| 4 | float | Время прогрева перед циклом |
| 5 | float | Уровень загрязнения канала по воде |
| 6 | float | Уровень загрязнения канала по HC |
| 7 | float | Скорость подготовительного охлаждения |
| 8 | float | Расстояние до ТТР для подготовительного охлаждения |
| 9 | float | Критическая температура корпуса |
| 10 | uint32_t | Режим работы (0 - измерять ТТРУВ, 1 - измерять ТТРВ, 2 - смешанный режим) |
| 11 | float | Давление приведения |
| 12 | uint32_t | Способ пересчёта (0 – ГОСТ 20060-83, 1 – Согласованная таблица, 2 – ГОСТ Р 53763-2009, 3 – ISO 18453 Н-Газ, 4 – ISO 18453 L-Газ) |
| 13..25 | uint32_t | Зарезервировано |
| Цикл по воде: Общие |
| 26 | float | Скорость конденсации |
| 27 | float | Максимальное время поиска конденсации |
| 28 | float | Минимальная температура при поиске конденсации |
| 29 | float | Скорость испарения |
| 30 | float | Допустимая разница точек росы для индикации |

Продолжение таблицы У1.12

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 31 | uint32_t | Количество точек осреднения |
| 32 | float | Анализ на лёд -> Коэффициент для точки росы |
| 33 | float | Время обязательной паузы после нахождения конденсации |
| 34 | uint32_t | Задержка испарения для анализа |
| 35..51 | uint32_t | Зарезервировано |
| Цикл по воде: Режим |
| 52 | uint32_t | Режим измерения точки росы (0 – ТТР; 1 – Тконд; 2 – Тисп) |
| 53 | uint32_t | Выбор индикации для режима М4 по Тисп (1- Тконд; 2 – Травн; 3 – Тисп; 4 – Тки) |
| 54 | uint32_t | Использовать анализ по дельта U |
| 55 | float | Уровень фиксации при конденсации HC |
| 56 | float | Скорость измерительного испарения |
| 57 | uint32_t | Температура отскока |
| 58 | float | Уровень обработки сигнала |
| 59 | uint32_t | Время фиксации испарения |
| 60..71 | uint32_t | Зарезервировано |
| Цикл по углеводородам |
| 72 | float | Скорость конденсации |
| 73 | float | Максимальное время поиска конденсации |
| 74 | float | Минимальная температура при поиске конденсации |
| 75 | uint32_t | Количество точек осреднения |
| 76 | uint32_t | Измерение HC при наличии W (0 - не измерять при нахождении воды, 1 - измерять) |
| 77..86 | uint32_t | Зарезервировано |
| Параметры ДСО |
| 87 | uint32_t | Использовать ДСО (0 – откл; 1 – АГНКС; 2 – простое ДСО, 3 – ГРС) |
| 88 | float | Допустимое колебание Туст |
| 89 | float | Разница между Тк и Туст |
| 90 | float | Шаг понижения Ткорп или температура корпуса для выдержки |
| 91 | float | (АГНКС) Разница между ТТР и Туст для ДСО |
| 92 | float | (АГНКС) Время прогрева температуры корпуса для очистки датчика |
| 93 | uint32_t | Управление электромагнитным клапаном |
| 94 | uint32_t | Время открытия электромагнитного клапана до конденсации |

Продолжение таблицы У1.12

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 95 | uint32_t | Время достижения температуры уставки корпуса |
| 96 | uint32_t | Время выдержки температуры уставки корпуса |
| 97..100 | uint32_t | Зарезервировано |
| Системные параметры |
| 20000 | uint32_t | Номер анализатора |
| 20001 | uint32_t | Номер ПТР |
| 20002 | float | Погрешность измерения ТТР |
| 20003 | float | Низ диапазона по воде |
| 20004 | float | Верх диапазона по воде |
| 20005 | float | Низ диапазона по углеводородам |
| 20006 | float | Верх диапазона по углеводородам |
| 20007 | float | Время корректности измерения по воде |
| 20008 | float | Время корректности измерения по углеводородам |
| 20009 | float | Тревога (повышенная ТТР) по воде |
| 20010 | float | Тревога (повышенная ТТР) по углеводородам |
| 20011 | float | Низ диапазона по давлению |
| 20012 | float | Верх диапазона по давлению |
| 20013 | uint32_t | Тип датчика температуры |
| Калибровки |
| 30000 | float | Калибровка по воде: A |
| 30001 | float | Калибровка по воде: B |
| 30002 | float | Калибровка по воде: B1 |
| 30004 | float | Калибровка по углеводородам: A |
| 30005 | float | Калибровка по углеводородам: B |
| 30006 | float | Калибровка по углеводородам: B1 |
| 30030 | float | Калибровка по воде |
| 30031 | float | Калибровка по углеводородам |

Приложение Ф

(обязательное)

Терминальная программа « Трасса-2»

Ф.1  Введение

В настоящем приложении приводится описание терминальной программы «Трасса-2» (далее – ТП «Трасса-2»), предназначенной для считывания и анализа данных, хранящихся в памяти интерфейсного блока (далее – ИБ).

Ф.2  Что такое ТП «ТРАССА-2»?

ТП «Трасса-2» - это программа, при помощи которой можно выполнить следующие действия:

считывать данные измерений и/или вмешательств из энергонезависимой памяти ИБ и записывать их в базу данных программы;

организовывать данные в виде именованных объектов, хранимых в базе данных программы;

вычислять значения ТТРВ при абсолютном давлении, отличном от давления, при котором проводилось измерение (значения приведенной ТТРВ) и массовой концентрации паров воды;

вычислять среднечасовые и среднесуточные значения точки росы;

просматривать данные по каждому объекту на экране монитора в формате таблицы или в виде графиков;

формировать и печатать суточные отчеты, содержащие выбранные данные;

экспортировать данные в программу Microsoft Excel.

Ф.3  Условия применения ТП «ТРАССА–2»

Работа с ТП «Трасса-2» гарантируется на компьютерах с операционной системой Windows Vista,  Windows XP, Windows NT, Windows’9x.

Ф.4  Инсталляция ТП «ТРАССА–2»

Запустить файл «Install Trassa2.exe» с компакт-диска и следовать дальнейшим указаниям мастера установки. Мастер установки создаст папку «Trassa» в разделе «Программы» меню «Пуск». В этой папке будут находиться ярлыки для программ «Trassa» (ТП «Трасса-2») и «Удаление» (программа удаления ТП). При необходимости, скопировать ярлыки на рабочий стол.

Ф.5  Как запустить ТП «ТРАССА-2»?

Просто дважды щелкнуть кнопкой мыши по иконке с подписью Trassa на рабочем столе Windows или вызвать Проводник, найти программу Trassa и щелкнуть на ней кнопкой мыши.

После вызова «Трассы-2» на экране монитора открывается главная диалоговая панель (см. рисунок Ф.1), при помощи которой реализуется управление всеми функциями программы.

Рисунок Ф.1 - Главная диалоговая панель

Ф.6  Настройка коммуникационного порта и протоколов

Для того чтобы настроить параметры связи ИБ с терминальным компьютером, необходимо:

а) в главном диалоговом окне щелкнуть мышью по вкладке .

Открывается окно следующего вида (рисунок Ф.2):

Рисунок Ф.2

б) в поле «Имя порта» указать порт, к которому подключен ИБ (по умолчанию – COM1);

в) в поле «Скорость» указана скорость обмена ИБ с терминальным компьютером (по умолчанию – 38400). ЗАПРЕЩАЕТСЯ изменять скорость обмена!

г) в поле «Параметры для отладки и анализа связи» даны пояснения по выбору и установке вида снимаемых с ИБ данных (измерения и(или) вмешательства). Установить выбранные виды снимаемых данных, а также включить «Инкрементный опрос»;

д) после изменения данных нажать кнопку ;

е) для восстановления параметров по умолчанию нажать кнопку .

ж) установка ключа в поле «Инкрементный опрос» позволяет ускорить съем данных с ИБ в том случае, если прибор зарегистрирован в базе и данные с прибора уже снимались ранее. Считывание происходит с момента последнего считывания данных. При необходимости снятия данных за конкретный период времени в правом нижнем углу указывается дата в формате «ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ:СС»;

и) параметры в окнах «Тайм-аут ожидания пакета» и «Число повторов» являются технологическими и изменению не подлежат.

Ф.7  Как снять данные с ИБ?

Прежде чем выполнить операцию съема данных, необходимо при помощи специального кабеля, входящего в комплектацию ИБ, соединить СОМ-порт терминального компьютера с разъемом, расположенным на левой боковой панели ИБ, и в меню ИБ выбрать интерфейс для обмена с внешним компьютером – RS-232 .

Далее нажать кнопку , находящуюся на главной диалоговой панели.

Примечание  - Для соединения ИБ с ПК можно использовать интерфейс RS-485 прибора, выбрав его в меню ИБ и подключив терминальный компьютер к прибору через конвертер RS-485 – USB.

При этом в поле «Информация идентификации» автоматически отображаются данные по идентификации ИБ и подключенного к нему преобразователя, а в поле «Диапазон измере-ний» – значения диапазона измеряемых параметров, установленных в анализаторе.

В поле «Статистика обмена» появится сообщение «Выполняется прием данных» (см. рисунок Ф.3).

Рисунок Ф.3 - Вид окна при съеме данных с ИБ

В поле «Принятые данные» отображаются значения снятых с ИБ параметров анализируемого газа.

По окончании съема данных нажать кнопку  и только потом приступить к работе с данными.

Ф.8  Что такое регистрация?

Регистрация - это установка однозначного соответствия между серийным номером преобразователя и присвоенным ему наименованием (псевдонимом).

Предполагается, что в качестве псевдонима указывается место установки преобразователя (например, «ЕСПХГ, струна №2»). Это значит, что под регистрацией можно понимать создание поименованного источника данных о контролируемом объекте.

Регистрация выполняется после съема данных с ИБ и дает возможность пользователю обращаться к хранимой в базе данных информации по ее имени, а при съеме данных программа «Трасса-2» автоматически находит место, куда необходимо записать новые данные по серийному номеру зарегистрированного объекта.

Для регистрации необходимо войти в меню , расположенное в  главном диалоговом окне.

В открывшемся окне «Регистрация» ввести название (Псевдоним) преобразователя в поле «Наименование замерного узла» и щелкнуть левой кнопкой мыши по иконке , расположенной на нижней панели окна (см. рисунок Ф.4).

В поле «Дополнительные данные пользователя» можно ввести любую справочную информацию, необходимую пользователю при работе с программой.

Назначение клавиш:

(1-4) – перемещение по базе;

5 – удаление регистрации;

6 – исправления в регистрации (сначала нажать, затем внести исправления).

Ф.9  Как просматривать данные?

В  ТП «Трасса-2» есть несколько режимов просмотра данных:

просмотр данных, снятых с ИБ – вкладка «Новые данные» (см. п. Ф.7);

просмотр накопленной базы данных в виде графика – вкладка «График»;

просмотр накопленных данных в виде таблицы - вкладка «Таблица»;

просмотр протокола вмешательств – вкладка «Вмешательства».

Для выбора режима просмотра указать на нужную вкладку курсором мыши и щелкнуть левой кнопкой.

Рисунок Ф.4 - Окно регистрации

Ф.10  Просмотр накопленной базы данных в виде графика

В этом режиме «Трасса-2» отображает данные выбранного объекта в виде графиков точки росы (всегда), температуры и давления газа (при условии подключения датчиков), а также влагосодержания.

Влагосодержание вычисляется программой по значениям точки росы и давления по
ГОСТ 20060-83. Если к ИБ не был подключен датчик давления, влагосодержание не вычисляется.

Для входа в режим графического просмотра в главном диалоговом окне щелкнуть мышью по вкладке  .

В открывшемся окне «Графики» (см. рисунок Ф.5) в поле «Объект» выбрать интересующий объект просмотра данных:

Рисунок Ф.5 – Окно отображения данных в виде графиков

Поле «Объект» со списком предназначено для выбора необходимого для просмотра объекта. После раскрытия списка указать на нужный объект курсором мыши и щелкнуть левой кнопкой.

После выбора объекта в поле «Начало» выбрать начальную дату просмотра снимаемых данных:

По умолчанию после выбора объекта в качестве начальной даты просмотра берется дата первого съема данных, выбрать любую дату.

Для введения выбранной начальной даты указать на нужный разряд (число, месяц, год) курсором мыши и щелкнуть левой кнопкой. После этого ввести значение с клавиатуры компьютера.

После выбора даты указать на нужный диапазон вывода данных курсором мыши и щелкнуть левой кнопкой. При выборе диапазона «Автомат» на график будет выведена вся база данных.

Под графиком расположена панель «Выбор графика для индикации» (см. рисунок Ф.6), с помощью которой можно включить/отключить отображение любого графика, изменить цвет кривых параметров и определить цифровые значения параметров в выбранной точке. Выбранная точка – это точка пересечения кривой параметров на графике с маркером (вертикальная линия черного цвета на рисунке Ф.5).

Для перемещения маркера сделать следующие действия:

указать курсором мыши на маркер;

когда курсор примет вид , нажать левую кнопку мыши;

передвигать маркер мышью, удерживая левую кнопку;

цифровые значения выбранных точек индуцируются в соответствующих окнах, расположенных справа от обозначения параметров.

Рисунок Ф.6 - Панель «Выбор графика для индикации»

На панели выбора применены следующие условные обозначения:

|  | – точка росы, °С; |
| --- | --- |
|  | – точка росы по углеводородам, °С; |
|  | – температура газа, °С; |
|  | – давление газа, МПа; |
|  | – влагосодержание, г/м3; |
|  | – окно отображения даты и времени измеренного параметра в выбранной точке графика |

Щелчок левой кнопкой мыши по цветному окну рядом с наименованием параметра открывает цветовую палитру, позволяющую пользователю изменять цвет кривых на графике.

Дополнительные сведения по работе с графиками в п. Ф.11.

Ф.11  Настройка графиков

Для удобства работы с графиками пользователю предоставляется возможность:

изменять наименования измеряемых параметров для каждого графика;

изменять диапазон шкалы измерений каждого параметра;

включать/отключать изображение линий сетки;

выполнять детальный просмотр какого-либо фрагмента графика без изменения настроек шкалы.

Для входа в режим работы с графиками необходимо в главном диалоговом окне щелкнуть мышью по вкладке   .

Открывается окно «Графики и расчеты» (см. рисунок Ф.7).

Рисунок  Ф.7

В этом окне расположены пять полей для работы с графиками:

в поле «Левая ось», «Правая ось», «Дополнительная ось» можно настроить шкалу, изменить наименование шкалы и включить / выключить отображение сетки графика;

в поле «Ось времени» включается / выключается отображение временной сетки;

в поле «Расчеты» устанавливается «Контрактный час» (время начала и окончания определения среднесуточных значений измеряемых параметров) и выбирается таблица пересчета значений точки росы.

Для детального просмотра какого-либо фрагмента графика, без изменения настроек шкалы, нужно выделить этот фрагмент следующим образом:

указать курсором на точку начала фрагмента;

нажать левую кнопку мыши;

удерживая левую кнопку мыши, выделить нужную область графика в рамку, перемещая мышь по диагонали от верхнего угла к нижнему;

отпустить левую кнопку мыши – выделенная область графика будет растянута на все поле графика.

Для возвращения первоначального масштаба нужно аналогичным образом выделить любую область графика, но перемещать мышь в обратном направлении.

Графики можно перемещать вдоль осей с помощью мыши, указав курсором необходимое место в поле графика и удерживая правую кнопку мыши.

Ф.12  Пересчет значений точки росы на контрактное давление и в другие единицы

влажности

ТП «Трасса-2» выполняет пересчет значений точки росы, измеренных при рабочем давлении, в значения, соответствующие контрактному давлению, и выполняет пересчет значений точки росы ((С) в значения массовой концентрации паров воды (влагосодержание), выраженное в г/м3. Пересчет ведется по одному из следующих вариантов:

ГОСТ 20060-83 «Газы горючие природные. Методы определения содержания водяных паров и точки росы влаги»;

«ТАБЛИЦА для определения значений температуры точки росы влаги природного газа, приведенных к давлению 3,92 МПа, и концентрации водяных паров», утверждена ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», разработана в соответствии с ГОСТ 20060-83. Таблицы разработаны на основе ГОСТ 20060-83 и предназначены для использования при коммерческих расчетах при передаче газа от поставщика потребителю;

ГОСТ Р 53763-2009 «Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по воде»;

международный стандарт ISO 18453:2004 «Природный газ. Корреляция между содержанием воды и точкой росы».

Переключение вариантов пересчета осуществляется в поле «Расчеты» (см. рисунок Ф.7). В данном режиме есть возможность устанавливать «Контрактный час» и «Контрактное давление».

В поле «Расчеты» необходимо выбрать:

«ГОСТ 20060-83» – при пересчете по ГОСТ 20060-83;

«Согласованная табл» – при пересчете по «ТАБЛИЦЕ для определения значений температуры точки росы влаги природного газа, приведенных к давлению 3,92 МПа, и концентрации водяных паров;

«ГОСТ Р 53763-2009» – при пересчете по ГОСТ Р 53763-2009;

«ISO 18453 H-газ» – при пересчете по ISO 18453:2004 для высококалорийного природного газа с содержанием алканов (этан, пропан, бутан и пентан) > 10 %;

«ISO 18453 L-газ» – при пересчете по ISO 18453:2004 для низкокалорийного природного газа.

Примечание – При выборе расчета по варианту «Согласованная табл» давление приведения фиксированное и составляет 3,92 МПа.

При смене варианта пересчета в текущем сеансе работы с программой обновление данных произойдет после перезагрузки программы.

Погрешность приведения измеренных значений точки росы к давлению, отличному от давления, при котором производились измерения (без учета погрешности канала измерения давления), не превышает 0,05 °С.

Погрешность определения массовой концентрации паров воды отсутствует (пренебрежимо мала).

Ф.13  Просмотр накопленной базы данных в виде таблицы

Для входа в режим просмотра данных в виде таблицы необходимо в главном диалоговом окне щелкнуть мышью по вкладке .

Открывается окно «Отчеты» (рисунок Ф.8), в котором данные представлены в виде таблицы.

Рисунок Ф.8 - Окно просмотра данных в виде таблицы

В поле «Объект» выбрать интересующий объект просмотра данных.

В поле «Начало» определить дату, с которой будет формироваться отчет.

После установки перечисленных выше параметров в окне отображается таблица данных за выбранный период времени.

Если выделить отдельную строку в таблице и щелкнуть левой кнопкой мыши, в левой нижней части таблицы отражается дополнительная информация о выходе измеренных параметров за пределы диапазона измерений или их некорректности за указанный срок:

По умолчанию в таблице выводятся среднечасовые данные за сутки для выбранного объекта, на основании которых формируется и печатается отчет. Для просмотра мгновенных значений точки росы без осреднения необходимо убрать ключ в поле «Вычислять среднечасовые значения» (см. рисунок Ф.7).

Ф.14 Как напечатать отчет?

В отчет включаются среднечасовые данные за сутки для выбранного объекта. Для того чтобы напечатать отчет, необходимо сначала выбрать объект и дату, с которой будет формироваться отчет (см. п. Ф.13).

При нажатии на кнопку «Просмотр и печать»   откроется окно выбора данных, включаемых в отчет. После подтверждения выбора параметров для печати откроется окно предварительного просмотра подготовленного отчёта. Если хотя бы один из типов данных не будет выбран, заголовок отчета будет изменен. Вместо заголовка «Суточный отчет по температуре точки росы» (см. рисунок Ф.9) появится заголовок «Технологический  отчет по температуре точки росы».

Если в колонках «Точка росы по воде; Измеренная; Приведенная» имеются недостоверные значения, то они помечаются в отчёте символом «*», поставленным справа от недостоверного значения.

Критериями недостоверности измерения являются:

отсутствие данных о давлении (кратковременно за расчетный час). Данный критерий влияет на приведенную точку росы;

наличие кодов ошибок анализатора, сигнализирующих о недостоверности измерения  (см. пункт «Просмотр кодов состояния анализатора»).

Вычисление приведенных среднечасовых значений производится путем усреднения значений за расчетный час, исключая те, для которых условие расчета не допустимо. Недопустимость расчета определяется описанными выше критериями недостоверности.

Для печати отчета нажать на панели инструментов окна «Предварительный просмотр» кнопку «Печать отчета»   .

Рисунок  Ф.9 - Вид окна «Предварительный просмотр»

Ф.15  Перенос данных в программу Microsoft Excel

ТП «Трасса-2» обеспечивает перенос информации из накопленной базы данных в программу Excel.

Для входа  в этот режим необходимо в главном диалоговом окне щелкнуть мышью по вкладке  .

В открывшемся окне «Новые данные» нажать кнопку   (см. рисунок Ф.3).

После нажатия кнопки «Экспорт» откроется окно, в котором надо ввести имя файла экспорта и выбрать место для его хранения на диске. После чего сохранить файл, нажав на кнопку «Открыть».

Ф.16  Просмотр протокола вмешательств

В протоколе вмешательств регистрируются следующие ситуации:

изменение параметра;

загрузка параметров по умолчанию;

изменение системных параметров;

рестарт прибора (анализатора);

изменение калибровочных коэффициентов;

удаление калибровочной точки;

изменение калибровочной точки;

сброс калибровочной таблицы;

изменение времени.

Для  просмотра  протокола  вмешательств  выбрать  в  главном  диалоговом  окне  вкладку                           .

В поле «Объект»  выбрать интересующий Вас объект просмотра данных (рисунок Ф.10).

Для удобства просмотра следует воспользоваться полем «Фильтр», чтобы исключить просмотр ненужных вмешательств.

В столбце «Дата/Время» отображается время вмешательства, в столбце «Произведенное действие» - наименование вмешательства, в столбце «Режим» - обозначение рабочего набора параметров (mode) анализатора, в столбце «Комментарий» - информация о внесенных изменениях.

Рисунок Ф. 10 - Окно «Вмешательства»

Например, из рисунка Ф.10 видно, что 13.04.15 в 20:08:24 было произведено изменение калибровочного коэффициента B1. Старое значение  1.00, новое значение 0.90.

Ф.17  Коды состояния анализатора

Коды состояния регистрируют ситуации, приведенные в таблице Ф.1.

Таблица Ф.1

| Код | Наименование ситуации | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сбой | Обобщенный сигнал «Сбой» свидетельствует о нештатной работе анализатора. При этом на индикаторах анализатора отображается информация об ошибках (Err ХХ), которые стали причиной появления сигнала «Сбой» |
| 2 | DP W больше предельного | Измеренная ТТРВ выше критического значения |
| 4 | DP HC больше предельного | Измеренная ТТРУВ выше критического значения |
| 8 | DP W вне диапазона | Измеренная ТТРВ выходит за пределы диапазона измерений анализатора |
| 16 | DP HC вне диапазона | Измеренная ТТРУВ выходит за пределы диапазона измерений анализатора |
| 32 | DP W некорректна | Измеренная ТТРВ не изменяется в течение 40 мин |
| 64 | DP HC некорректна | Измеренная ТТРУВ не изменяется в течение 40 мин |
| 128 | W в цикле НС | В цикле по углеводородам обнаружена конденсация воды раньше конденсации углеводородов. При этом, дальнейшее охлаждение зеркала прекращается, измерительный цикл завершается |
| 65536 | DP HC ниже индицируемой | Сигнал появляется, если в процессе измерения был достигнут нижний предел диапазона измерения точки росы по углеводородам либо нижний предел возможного охлаждения зеркала при текущих условиях и на индикаторы анализатора выводится значение DP НС со знаком «<», соответствующее нижней границе диапазона измерения или минимальной температуре зеркала, зафиксированной при измерении |
| 131072 | DP W ниже индицируемой | Сигнал появляется, если в процессе измерения был достигнут нижний предел диапазона измерения точки росы по воде либо нижний предел возможного охлаждения зеркала при текущих условиях и на индикаторы анализатора выводится значение DP W со знаком «<», соответствующее нижней границе диапазона измерения или минимальной температуре зеркала, зафиксированной при измерении |

Для просмотра кодов состояния  необходимо выбрать в главном диалоговом окне вкладку «Графики и расчеты», убрать ключ в окне «Вычислять среднечасовые значения» и перейти во вкладку «Таблица».

Рисунок Ф.11 - Просмотр кодов состояния анализатора

Ф.18 Методика проверки корректности контрольных сумм

Для проверки корректности контрольных сумм необходимо запустить программу testsum.bat, которая находится в директории с проверяемыми файлами.

Номер версии ТП «Трасса-2» отображается в заголовке. Для тестируемой версии ТП результаты проверки выглядят следующим образом:

Поле «Результат» может принимать следующие основные значения:

OK – рассчитанная сумма совпала с указанной в файле; что говорит о неизменности файлов;

FAILED – контрольные суммы не совпадают.

Например, при внесении изменений в файл Nci2.FF2 результаты проверки выглядят следующим образом:

Версия ПО не изменилась. Значение FAILED в результатах проверки библиотеки Nci2.FF2 означает несовпадение контрольных сумм. Из результата можно сделать вывод, что библиотека Nci2.FF2 была изменена.

Таким образом, для однозначной идентификации ТП «Трасса-2» достаточно значения цифрового идентификатора (контрольной суммы) исполняемого кода, вычисленного по алгоритму CRC16.

При случайном изменении, удалении или переименовании метрологически значимых частей ТП работоспособность программы нарушается, обмен данными прекращается, а на экран выдается сообщение об ошибке.

Печать отчетов производится непосредственно из ТП. Доступ к редактированию данных отсутствует.

Экспорт данных в программу Excel доступен только для результатов измерений и вмешательств, считанных из памяти анализатора. Остальные данные для экспорта недоступны.

Приложение Ш

(справочное)

Параметры анализатора «КОНГ-Прима-10» по умолчанию,

используемые для настройки алгоритма работы

Таблица Ш.1 - Параметры модели: «Model»

| Параметр | Наименование параметра | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0101 | Рабочий канал по воде – определяет, какой из сигналов используется для определения ТТРВ | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 0102 | Рабочий канал по HС - определяет, какой из сигналов используется для определения ТТРУВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0103 | Измерять точку росы по HС – определяет необходимость цикла измерения по углеводородам | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0104 | Температура прогрева перед циклом – значение температуры прогрева зеркала перед измерением ТТР, °С | 55 * | 55 * | 55 * | 55 * | 55 * |
| 0105 | Время прогрева перед циклом – длительность прогрева зеркала перед измерением ТТР, с | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0106 | Уровень загрязнения канала по воде | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0107 | Уровень загрязнения канала по HС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0108 | Скорость подготовительного охлаждения – значение скорости быстрого охлаждения зеркала, оС/с | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 0109 | Расстояние до ТТР для подготовительного охлаждения – значение температуры окончания подготовительного охлаждения , оС | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 0110 | Критическая температура корпуса – температура, выше которой фиксируется перегрев ПТР, оС | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 0111 | Режим работы (0 - НС, 1 - W, 2 - HC+W) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0112 | Давление приведения, МПа | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
| 0113 | Способ пересчета (0 – ГОСТ20060-83, 1 – Согласованная таблица, 2 – ГОСТ Р 53763-2009, 3 – ISO 18453 Н-Газ, 4 – ISO 18453 L-Газ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Для анализатора с диапазоном воспроизведения ТТРВ от минус 50 оС до плюс 10 оС необходимо использовать значение параметра 45 оС. |

Таблица Ш.2 - Цикл по воде - основные параметры: «W Cycle W»

| Параметр | Наименование параметра | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0201 | Скорость конденсации – скорость охлаждения при определении температуры конденсации, оС/с | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,2 | -0,5 |
| 0202 | Максимальное время поиска конденсации – общее время охлаждения при поиске температуры конденсации, с | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0203 | Минимальная температура при поиске конденсации – температура, при достижении которой охлаждение зеркала прекращается, оС | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |

Продолжение таблицы Ш.2

| Параметр | Наименование параметра | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0204 | Скорость испарения – скорость нагрева зеркала после определения температуры конденсации, оС/с | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
| 0205 | Допустимая разница точек росы для индикации – критерий вывода значения ТТРВ на индикатор, оС | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 0206 | Количество точек осреднения – количество измерений, участвующих в осреднении при выводе ТТРВ на индикатор | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 0207 | Анализ на лёд -> «Коэффициент для точки росы» - коэффициент, используемый для пересчета «лёд-вода» при измерении ТТР чистых газов (воздух, азот) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0208 | Время обязательной паузы после нахождения конденсации – время в течение которого продолжается охлаждение зеркала после определения температуры конденсации (работает при условии отсутствия фиксации углеводородов), с | 0 | 10 | 3 | 3 | 10 |
| 0209 | Задержка испарения для анализа - используется для проверки критерия dU после нахождения температуры конденсации (работает только при фиксации УВ), с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица Ш.3 - Цикл по воде - параметры режима измерения «W: regime »

| Параметр | Наименование параметра | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Режим измерения: 0 – ТТР; 1 – Тконд; 2 – Тисп | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 0302 | Выбор индикации для режима М4 1 – Тконд; 2 – Травн; 3 – Тисп; 4 – Тки | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 0303 | Использовать анализ по дельта U – активирует (1) анализ разности сигналов прямого и обратного каналов по воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | Уровень фиксации при конденсации HC – необходимая разность сигналов прямого и обратного каналов для фиксации конденсации по воде при наличии углеводородов, усл.ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0305 | Скорость измерительного испарения – скорость нагрева зеркала при измерении ТТРВ в режиме М3, °С/мин | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0306 | Температура отскока – расстояние от предыдущего значения ТТРВ для переключения на измерительное испарение, °С | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| 0307 | Уровень обработки сигнала – технологический параметр для обработки измерительной информации | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 0308 | Время фиксации испарения – время проверки достоверности фиксации температуры испарения при определении ТТРВ в режиме М3, с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица Ш.4 –  Параметры цикла по углеводородам: «Cycle HC»

| Параметр | Наименование параметра | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0401 | Скорость конденсации - скорость охлаждения при определении температуры конденсации, оС/с | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
| 0402 | Максимальное время поиска конденсации - общее время охлаждения при поиске температуры конденсации, с | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0403 | Минимальная температура при поиске конденсации - температура, при достижении которой охлаждение зеркала прекращается, оС | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 |

Продолжение таблицы Ш.4

| Параметр | Наименование параметра | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0404 | Количество точек осреднения - количество измерений, участвующих в осреднении при выводе ТТРУВ на индикатор | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 0405 | Измерение НС при наличии W (0 – нет, 1-да) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица Ш.5 – Параметры управления ДСО: «DSO»

| Параметр | Наименование параметра | М1 - М5 |
| --- | --- | --- |
| 0601 | Использовать ДСО - определяет режим использования ДСО: 0 – ДСО отключена; 1 – режим для АГНКС; 2 – режим поддержания заданной температуры (простое ДСО), 3 – режим ГРС | 0 |
| 0602 | Допустимое колебание Туст – допуск на колебание температуры корпуса при работе ДСО, °С | 5 |
| 0603 | Разница между Тк и Туст – определяет значение температуры корпуса в зависимости от минимальной температуры зеркала при поиске конденсации в режиме ДСО-1 (для АГНКС), °С | 40 |
| 0604 | Температура корпуса для выдержки – заданная температура поддержания корпуса ПТР в режиме ДСО-2, °С | 15 |
| 0605 | Разница между ТТР и Туст для ДСО - определяет значение температуры корпуса в зависимости от измеренной ТТРВ в режиме ДСО-1 (для АГНКС), °С | 40 |
| 0606 | Время нагрева корпуса для очистки датчика – время пассивного прогрева корпуса ПТР после достижения нижнего порога диапазона измерения (минус 50°С) в режиме ДСО-1 (для АГНКС), с | 1800 |
| 0607 | Управление электромагнитным клапаном – включает управление дополнительным клапаном (технологический параметр) | 0 |
| 0608 | Время открытия дополнительного электромагнитного клапана до конденсации – определяет время открытия дополнительного клапана до начала измерения ТТРВ (технологический параметр), с | 60 |
| 0609 | Время достижение уставки температуры корпуса, с | 0 |
| 0610 | Время выдержки Туст, с | 0 |

Таблица Ш.6 - Параметры датчика: «DPT INNER»

| Параметр | Наименование параметра | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | Уровень загрязнения канала НС – пороговый уровень сигнала по УВ, выше которого требуется очистка, усл.ед. | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 0002 | Уровень загрязнения канала W - пороговый уровень сигнала по воде, выше которого требуется очистка, усл.ед. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 0003 | Минимальный уровень канала НС – допустимый минимальный сигнал канала по углеводородам, усл.ед | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Продолжение таблицы Ш.6

| Параметр | Наименование параметра | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0004 | Минимальный уровень канала W – допустимый минимальный сигнал канала по воде, усл. ед. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 0005 | Вода: уровень фиксации конденсации – величина подъема сигнала по воде, при котором фиксируется температура конденсации, усл.ед. | 300 * | 300 * | 300 * | 300 * | 300 * |
| 0006 | Вода: уровень фиксации испарения – коэффициент, определяющий уровень фиксации температуры испарения от максимума сигнала по воде при измерении ТТРВ, усл.ед. | 0,9 | 0,75 | 0,9 | 0,95 | 0,75 |
| 0007 | Вода: уровень подтверждения HC – величина подъема сигнала по УВ при измерении ТТРВ, при котором подтверждается фиксация ТТРУВ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 0008 | HC: уровень фиксации конденсации по HC - величина подъема сигнала по УВ, при котором фиксируется ТТРУВ, усл.ед. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0009 | HC: уровень подтверждения HC - величина подъема сигнала по УВ при измерении ТТРУВ, при котором подтверждается фиксация ТТРУВ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| * Для анализатора с диапазоном воспроизведения ТТРВ от минус 50 оС до плюс 10 оС необходимо использовать значение параметра 140 усл. ед. |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | Номер документа | Входящий номер сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | анну-лированных |  |  |  |  |  |
| 22 | - | Все | - | - | 145 | 4И230426 |  |  | 02.05.23 |

# Text boxes

1

Щелчок мышью по кнопке открывает список зарегистрированных объектов

Кнопка «Просмотр и печать»

Кнопка «Печать отчета»